## 影像医学操作常规

- 普通X线检查

总   则

  - 凡适合放射科的各项检查与治疗，必须由临床各科室医师检查患者后，按规定认真详细填写申请单，经放射科有关人员审核后登记；常规检查尽量当天完成，各种特殊检查或治疗，须事先预约登记，并做好术前准备，按预约日期来放射科检查或治疗。

  - 重要及特殊的检查或治疗，应由负责医师、技师详细了解病史和各种临床资料，必要时对患者进行体格检查，确定适应征，选择最佳检查方案。实施前对患者和家属交代有关事宜，签订协议书。

  - 危重患者或具有危险性检查技术，应有临床医师在场监护，以便随时进行抢救，防止意外。

  - 各种检查原始资料，包括X线片、CT片、造影片等均由放射科统一保管，严格执行借阅手续。凡具有科研价值和某些特殊情况的资料，常规到放射科阅片，原则上不外借。

  - 执行集体阅片制度，由主治医师以上的人员主持阅片，解决疑难病例的诊断，诊断报告必须由上级医师审核后签发。

  - 透视、急诊和特需者检查报告应及时发出，其他检查一般情况均于当天发出，遇特殊情况亦可次日发报告。

  - 健全各种管理体制，实行科主任负责制，由计划地培养和提高全科工作人员的思想政治觉悟和业务技术水平，加强医德医风教育，不断提高医疗质量和服务水平。

  - 加强安全保卫，做好防火、防盗、防爆、防电击工作。

第一节 影像科操作规范

- 登记室常规

    - 接待患者，做到定价准确无误。

    - 负责登记、编号、预约工作，负责向患者解释检查注意事项及准备情况。

    - 急诊（包括床边照片）应优先登记，并及时通知医技人员。

    - 准确统计每日工作量，按时上报。

    - 清点整理并归档当天的照片；严格执行借片卡借片制度，防止照片丢失。示教片、典型片和科研片，原则上不外借，遇特殊情况时需经科主任批准后方可借出。

    - 及时处理因特殊情况（如加造、加透视、问病史、借旧片对比等）未发报告的片袋；结果发出半年后未取者作废。

- CR摄影常规

【开 机】

    - 打开UPS电源，再打开电脑，进入工作站。

    - 合上拍片室墙壁电源闸刀，打开X光机电源及控制台电源。

    - 打开扫描电脑，进入操作程序。

    - 打开DRY PIX4000打印机预热。

    - 先打开UPS电源，再打开FCR XG5000IP板扫描仪。

【检 查】

    - 在登记电脑中打开影像医师工作站，转入登记窗口，依次填入病人的姓名、性别、年龄、科室及部位，单击“确认”，系统自动编号。

    - 对应病人扫描IP板条形码，将IP板标签朝上，条形码朝里，紧靠IP板插槽右侧边，插入到扫描仪平台插槽中，扫描完成后取出并点击传输。

        - 在工作站中选择病人，双击打开。

        - 双击图象，滑动鼠标，调节亮度和对比度，调节好后选择相应的横向（Landscape）、纵向（Portrait），分隔格式及胶片大小，按需剪切并选择打印图像将图象拖入框中。

        - 单击胶片打印，打印图像。

【关 机】

- 关闭工作站，关闭电脑，再关闭UPS。

- 点击扫描电脑中的“FCR”，再点击关闭系统，FCR XG5000IP板扫描仪及扫描电脑自动关机，关闭UPS。

- 关DRY PIX4000打印机。

- 关X光机电源及控制台电源，拉开拍片房墙壁电源闸刀。

三、激光打印机操作常规

FUJIFILM DRYPIX4000操作规程

【开 机】

- 按下DRYPIX4000打印机屏幕右侧的电源按钮至闭合状态。

- 等待打印机进行自检和预热，需要时间约5min。

- 再打印机预热完成以后即可以开始打印胶片。

【关 机】

- 确认所有打印工作完成后按下显示屏幕上的关机按钮，并点击确认。

- 等待系统自行关闭。

【更换胶片】

- 当屏幕上显示胶片数量为“0”时，则表示片盒中胶片已耗尽，需要重新装入新的胶片。

- 再触摸屏上按下相应的片盒，然后选择“是”打开片盒。

- 取出耗尽的胶片盒，按照相应的方向装入新的胶片。

- 关闭片盒，开始打印工作。

【注意事项】

- DRYPIX4000所使用的干式胶片应尽量避免光线照射。

- 洗片机应保持清洁并且定期清洗。

- 在常规情况下，DRYPIX4000可以长时间开机，运行1～2周后关机自检1次。

四、激光胶片使用常规

- 胶片存放应符合低温、干燥、远离放射源，无化学气体，避免各种光线照射的安全条件。

- 胶片进出账目要清楚，按失效期先后顺序使用，竖立安放，避免摩擦及重压。

- 掌握激光胶片机操作规程，发现机器异常现象或照片质量问题时，要及时向组长、上级技师或科主任汇报。

- 期检修和维护胶片机、检测网络工作及通畅情况。

- 下班时要关闭电源、门窗、确保安全。

五、CT操作常规

【准备和关机】

- 开机  是指通过接通电源将供电电流馈送给予主机和计算机系统。CT机按照自设程序进行自检，在自检过程中，不得随意按动任一功能键及移动鼠标，待自检完成，监视器屏幕上显示人机对话时，方可进行下一步操作。

- 球管加热  每日新开机时，首先应对球管进行加温，亦称球管训练。球管加热是在扫描视野内没有任何物体的情况下，用空气扫描方式曝光数次。球管训练的目的在于保护X线管。刚开机时，球管温度低，通过管电压和管电流由低到高的训练，使得冷球管温度逐步升高，从而防止了突发的冷高压对X线管的损坏或将灯丝打断。在开机运行期间，若间隔3h没有进行扫描，则应重新对球管进行加热训练。

- 空气校准  由于诸多探测器之间存在有参数和余辉时间的差异，加之球管输出的变化，因而探测器会出现零点漂移现象，影响探测器对数据的准确采集。零点漂移会引起探测器读得的空气的CT值不是－1000而造成失真，为了修正原始数据零点漂移所带来的误差，所以要进行空气校准，采用空气扫描方式获得探测器各通道的零点漂移值，从而保证采样数据的准确性。

- 机器内存的检查  每台机器的内存是有限度的，为了保证当天扫描工作的顺利进行，工作前应首先检查内存的空间状况，消除一些处理完毕的图象数据。

- 关机  带有冷却系统的CT肌，扫描完后至少等待20min以上再关机，以防因冷却系统停止工作而球管过热，损伤球管及阳极靶面。

【扫描方法】

- 普通平扫  CT机的普通平扫是指不注射对比剂的扫描，多采用横断层面扫描，病人仰卧于检查床上，扫描部位伸入扫描架内，定好扫描基线和扫描范围，扫描层厚和间距（或螺距）依检查的需要与CT装置而定。

- 增强扫描  增强扫描是指静脉注射水溶性有机碘对比剂后的扫描。增强扫描的参数一般与平扫相同。

【维护与保养】

    - CT机的工作环境  除保持机房、操作间的干净卫生外，重要的是注意环境的温度、湿度条件。CT机工作时会产生大量的热量，当热量升高到一定限度时机器会停止工作或造成损坏，必须配置空调设备，使机房温度控制在18 ～ 22℃。湿度的过高或过低会导致机器锈蚀或扭曲变形，影响机器的性能，缩短机器的使用寿命。机房湿度应保持在40～65℃。

- CT机的清洁与设备的润滑  静电感应可使灰尘附着于元器件表面，影响元器件的散热和电气性能。一般每周抽出一定时间做好日常的清洁保养工作。对机械运动部分应定期涂加润滑油，避免磨损。

- CT机的性能测定  定期对CT的图像进行质量检查，用扫描水模、层模、分辨率模的方法进行CT值、平均值、标准差及像素噪声的测量，进行空间分辨率和密度分辨率的测定。

- CT机的维护与保养记录  CT机的日常维护程序应按周、月、季度和年度计划进行，并应做好日常维护工作的记录和故障排除记录。重点记录扫描模型的原始数据和显示数据，故障现象、故障原因和排除方法，以便做好质量跟踪工作。

六、高压注射器操作规程

1. 保持机器清洁无尘，各部件正常显示。

2. 打开总开关、操作台开关。

3. 控制模式显示为非联机状态，使用选程根据申请单选定扫描部位，使用编程根据病人体重设定造影剂用量（1.5ml/kg），扫描速率2.0ml/s。

4. 扫描定位像，设定扫描序列。

5. 更换高压注射器针筒，造影剂碘海醇100ml内加入地塞米松20mg，抽药，静脉穿刺，生理盐水试注射，确认无误，接高压注射器造影剂，试注射造影剂2ml左右。

- 点击准备，再次确认无误后，启动注射。

- 根据扫描部位正确选择扫描时间，扫描。

8. 扫描完成后，拔针，取下针筒，活塞归位，关机（先关操作台，再关总开关）。

9.  监测患者生命体征，门诊患者留观30分钟以上，住院患者由家属或医护陪同回病房观察30分钟以上，并嘱其多饮水以利造影剂排泄。

七、MR操作常规

【保养及操作规程】

1. 非工作人员不得进入机房，工作期间不得在机房内喧哗，保持工作环境安静。

2. 机房内严禁吸烟，严禁吃零食，保持机房整洁。

3. 工作人员在工作期间，应注意安全，防止意外情况发生。

4. 维持机房温度和湿度恒定，保证机器处于正常工作环境。

5. 工作人员应爱护公物、线圈等，MR室一切附属设备应放在指定位置，不得乱放。

6. 日常应定期做好机器保洁、匀场维护等工作，并做好记录。

7. 所有病人资料应及时保存，防止丢失。

8. 为了确保检查的顺利完成和病人的安全：

1）请勿将磁性物品带入检查室：如手表、假牙、银行卡及各类磁卡、手机、BP机、钥匙、硬币、眼镜等。

2）检查病人勿穿有金属扣子及拉链的衣服，颅颈检查病人请勿佩带饰物（如：项链、耳环）、发夹）及假牙。

3）下列病人不能行MRI检查：装有心脏起搏器的病人、体内有铁磁性物质（如动脉瘤夹等）的病人。

4) 妊娠头三个月应谨慎。有金属节育器的妇女应取环后检查。

9. 向患者交待清楚过程，取得配合，消除其检查的顾虑及恐惧。

10.核对并输入患者基本资料：MRI号、姓名、年龄、检查部位等；根据患者体形、年龄、检查部位选择合适扫描序列及扫描参数。

11.平扫完毕后，初步观察结果，决定是否加做增强扫描。如需要增强扫描，肾功能正常（无明显肾衰）者方可进行。

12.全部序列扫描完毕后，结束当前检查，患者下扫描床后，机架及扫描床归位。进行图象后处理并照像、打印。

【适应证】

            - 中枢神经系统疾患。

            - 颅颈移行区病变。

            - 颈部病变。

            - 胸部病变。

            - 心脏大血管病变。

            - 肝、胆病变。

      - 肾及输尿管病变。

      - 胰腺病变。

      - 盆腔病变。

      - 四肢、关节病变。

【禁忌证】

            - 带有心脏起搏器的患者。

            - 颅脑手术后颅脑动脉夹存留患者。

            - 铁磁性植人物患者，如枪炮伤后弹片存留及眼内金属异物等。

            - 心脏手术后，换有人工金属瓣膜患者。

            - 金属假肢、金属关节患者。

            - 体内有胰岛素泵神经刺激器患者。

            - 妊娠3个月以内的早孕患者。

            - 危重患者。

            - 以上各项有疑问的患者应弄清情况后再进行检查，否则应视为禁忌证。

【检查前准备】

接诊时，核对患者一般资料，询问病史，明确检查目的和要求。

询问患者确认是否属禁忌证范围。并嘱患者认真阅读，按要求准备。

对腹部及盆腔部位检查者，应向患者讲清胃肠道准备的方法。

进人检查室之前，应去除患者身上一切金属物品、磁性物品及电子器件。如：假牙、发卡、钥匙、小刀、钢笔、硬币、手表、耳环、项链、戒指、磁卡、照像机、手机等。

向患者认真进述检查过程，以消除其恐惧心理，争取患者的合作。

婴幼儿、烦躁不安及幽闭恐惧症患者，应给适量的镇静剂或麻醉药物(由麻醉师用药并陪同)，提高检查成功率。

急危重患者，必须做MⅢ检查时，应由临床医师陪同观察。

【检查原则】

常规不少于2个标准扫描方位(横断、冠状、矢状)。

常规不少于两个观察参数(T1、T2 ) 。

不同部位、不同组织选择恰当的成像序列和技术。

不同病变应用合理的序列、技术提供诊断和鉴别诊断的依据。

根据病变选用合适的增强剂和成像序列。

正确应用图像后处理功能，进行组织器官的形态学和功能分析。

【序列技术】

2D自旋回波SE  SE- T 1 WI，SE-T2 WI，SE - PDWI，SE -DWI。

2 .2D/3D快速自旋回波TSE  TSE-T1WI  TSE-T2 WI，TSE-PDWI，EPI -SE - DWI。    3. 2D/3D刺激回波STEAM  STEAM -T2WI  STEAM-DWI。

4. 2D/3D梯度回波( GRE)  GRE-T1WI，GRE-T2 *WI，GRE-PDWI，EPI –GRE-T2 。

5. 2D/3D快速梯度自旋回波TCSE  TCSE-T2/T2 * TGSE -PDWI。

6. 2D/3D TOF一MRA。

7. 2D/3D PC一MRA。

2D/3D CE一MRA。

2D/3D T2/T2*-MRA。

【对比增强扫描技术】

造影剂种类  钆喷酸葡胺注射液。

对比剂用量  0.1-0.3mmol/kg体重。

注射速度  1-3 ml/s。

使用序列  SE/TSE/GRE一T1W1、T1WI十FS、EPI一T 2*。

【特殊应用技术】

压脂FS  可与各种类型序列联合使用抑制脂肪组织。

压水FLAIR  T1/T2 WI自由水抑制技术。

局部饱和SAT  可与各种序列联合使用。

MR水成像MRH  静态自由水成像技术。

磁化传递MT  和MRA、增强扫描联合使用及MT定量分析。

心电/指脉触发扫描  心、胸、大血管心跳运动同步采集技术。

呼吸门控  胸腹部呼吸运动同步采集技术。

电影采集技术  运动器官的运动功能观察。

波谱技术  病变组织的生化分析。

化学位移成像CSI  某种生化代谢物的分布图。

八、床边照片操作常规

【开 机】

接上电源插头。

打开机身背后开关。

用钥匙打开面板开关至“ON”。

【拍 片】

      - 将Ip板置于病人身后，球管面( tube side)紧贴病人背部。

      - 调整IP板至合适的摄影位置，在IP板右上角贴上铅字。

      - 选择合适的曝光条件后，再按下手闸或使用遥控曝光。

【关 机】

            - 用钥匙打开面板开关至“OFF”。

            - 关闭机身背后开关。

- 拔下电源插头。

【注意事项】

  - 放置IP板时应将球管面的小标签置于病人的脚侧(选择IP 竖放时，小标签位于右侧；选择横放时，小标签位于左侧).

  - 根据病人体型选择不同的摄影条件，中等体型者条件约为55kV，6.3mAs，照片时根据体型适当增减曝光条件。

  - 曝光前应在IP右上角放置表示病人信息的铅字，包括“右”、拍片日期和编号。

  - 常规选择前后卧位拍片，对于观察有无气胸等特殊病人应选择坐位或半卧位前后位拍片。 5.曝光时应尽量让周围病人及家属回避，以免造成不必要的伤害。

  - 严格按照操作规程开机和关机。

  - 在使用遥控曝光时，曝光之前应按下控制面板左下角的“Remote Switch On”按键，然后按下遥控器上的“Ready”，准备曝光。

第二节X线摄影常规

一、X线摄影操作常规

【操作步骤】

      - 阅读申请单  核对被检者姓名、年龄、性别、住院号、X线号、了解病情。明确摄影部位及检查目的。

      - 确定摄影位置  一般以常规概观片为主，局部片为辅。

      - 准备  非急腹症患者的腹部平片检查应提前做好肠道准备（清洁灌肠或前晚服缓泻剂） ；腹部、盆腔、下部脊柱摄片，应询问患者近期曾否做过有关造影检查，以免造影剂遮盖被检部位。

      - 衣着及敷料的处理  被检部位可着薄棉织品衣服，除去可造人工伪影的其他物品。

      - 选择胶片  根据摄影部位及检查情况，选择适当的胶片(大小、类型)和增感屏(光谱、增感率、颗粒度等)；两分割摄影时应按解剖学位置，使影像上下方位一致，便于阅片对比。

      - 标记  准确标记被检者的资料( X线号、检查日期、方位等及其他(如造影剂引人时间、体层厚度、病变部位局部定位等) 。

      - 测量体厚，训练呼吸动作。

      - 摆摄影位置  按要求正确摆好位置，对好中心线，调整摄影距离及照射野。

      - 拟定并调节摄影条件  根据被摄部位的厚度、组织结构情况等选择适当的管电压、管电流及曝光时间。

      - 经复核无误后曝光。

      - 摄影后处理  摄影完毕，移开X线管，协助被检者离开摄影台；填写摄影单；胶片打印。

【注意事项】

            - 严格执行查对制度，防止差错事故。

            - 掌握禁忌症。如疑颅底骨折的病人禁止摄颅底片；垂危病人应先抢救，待病情稳定后再作检查。

            - 摆位动作要轻柔、迅速、尽量减轻患者痛苦；对特殊病人（如怀疑脊柱骨折者）更应小心，必要时可改变投照方向（如水平照射等）进行摄影以减少搬动，防止加重损伤。

            - 检查过程中，态度要严肃、认真、和蔼；检查异性病人时，态度要端庄，必要时可请第3人在场。

            - 爱护设备，机器操作要轻柔、准确，严禁超载使用；X线曝光中严禁调动各调节器。

二、摄影原则

- 焦点的选择

  - 摄影时，在不影响X线球管负荷的原则下，尽量采用小焦点, 以堤高X线照片的清晰度。小焦点一般用于四肢、头颅的局部摄影。大焦点一般用于胸部、腹部、脊椎等较厚部位的摄影。

- 焦一片距及肢一片距的选择

焦点至胶片的距离称为焦一片距，肢体至胶片的距离称为肢一片距。摄影时应尽量使肢体贴近暗盒，并且与暗盒平行。肢体与暗盒不能靠近时，应根据X线机负荷相应增加焦一片距，同样可收到放大率小、清晰度高的效果。不能平行时，可运用几何学投影原理尽量避免影像变形。

- 中心线及斜射线的应用

  - 中心线是X线束的中心部分，它代表X线摄影的方向。斜射线是中心线以外的部分。一般地，中心线应垂直于胶片摄影，并对准摄影部位的中心。当摄影部位不与胶片平行而成角时，中心线应垂直肢体和胶片夹角的分角面，利用斜射线进行摄影。

- 滤线设备的应用

  - 按照摄片部位的大小和焦一片距离，选用合适的遮线器。体厚超过15 cm或应用60 kV以上管电压时，需加用滤线器，并按滤线器使用的注意事项操作。

- X线球管、肢体、胶片的固定

  - X线球管对准摄影部位后，固定各个旋钮，防止X线球管移动。为避免肢体移动，在使肢体处于较舒适的姿势后给予固。同时向患者解释，取得密切配合，保持肢体不动。暗盒应放置稳妥，位置摆好后迅速曝光。

- 千伏与毫安秒的选择

  - 摄影前，必须了解患者的病史及临床诊断，根据摄影蔀粒的密度和厚度等具体情况，选择较合适的曝光条件。婴、幼儿及不合作患者应尽可能缩短曝光时间。

- 呼气与吸气的应用

      - 平静呼吸下屏气  摄影心脏、上臂、肩、颈部及头颅等部位，呼吸动作会使胸廓肌肉牵拉以上部位发生颤动，故摄影时可平静呼吸下屏气。

      - 深吸气后屏气  用于肺部及膈上肋骨的摄影，这样可使肺内含气量加大，对比更鲜明，同时膈肌下降，肺野及肋骨暴露于膈上较广泛。

      - 深呼气后屏气  深吸气后再呼出屏气，这样可以增加血液内的氧气含量，延长屏气时间，达到完全不动的目的。此法常用于腹部或膈下肋骨位置的摄影，呼气后膈肌上升，腹部体厚减薄，影像较为清晰。

      - 缓慢连续呼吸  在曝光时，嘱患者做慢而浅的呼吸动作，目的是使某些重叠的组织因呼吸运动而模糊，而摄影部位可较清楚的显示。例如胸骨斜位摄影。

      - 平静呼吸不屏气  用于下肢、手及前臂躯干等部位。

- 照射野的校准

摄影时，尽量缩小照射野，照射面积不应超过胶片面积，在不影响获得诊断信息前提下，一般采用高电压、低电流、可减少X线辐辐射量。

三、摄影步骤

            - 阅读申请单  认真核对患者姓名、年龄、性别，了解病史。明确摄影部位和检查目的。

            - 摄影位置的确定  一般部位用常规位置进行摄影，如遇特殊病例可根据患者的具体情况加照其他位置。如切线位，轴位等。

            - 摄影前的准备  摄影腹部、下部脊柱、骨盆和尿路等部位平片时，必须清除肠道内容物，否则影响诊断。常用的方法有口服泻药法，如口服潘泻叶或25％甘露醇；或清洁灌肠。

            - 胶片尺寸的选择与放置  根据患者检查部位的大小选择胶片的尺寸。胶片的放置应依据临床的要求和摄影方式适当调整。

            - 照片标记的安放  一般用铅字标记。铅字号码应放于暗盒的适当位置，便于阅片时辨认，并讲究摄影艺术。

            - 衣着的处理  摄影前除去衣物或身体部位上可能影响图像质量的任何异物，如发卡、纽扣、胸罩、饰物、膏药等。

            - 肢体厚度的测量  胸部摄片的千伏值是依据人体厚度选择摄影条件。

            - 训练呼吸动作  摄胸部、头部、腹部等易受呼吸运动影响的部位，在摆位置前，做好呼气、吸气和屏气动作的训练，要求患者合作。

            - 摆位置、对中心线  依摄片部位和检查目的摆好相应的体位，尽量减少患者的痛苦。中心线对准摄影部位的中心。

            - 防护  作好患者局部防护，特别是性腺器官的防护。

            - 选择焦一片距离  按部位要求选好X线球管至胶片的距离。如胸部为180 cm，心脏为200 cm，其他部位90～100 cm。

            - 选定曝光条件  根据照片部位、体厚、生理、病理博况和机器条件，选择大小焦点、千伏、毫安、时间(秒)、距离等。

            - 曝光  以上步骤完成后，再确认控制台各曝光条件无误，然后曝光。

            - 填写各项摄片条件并签名。

第三节 人体各部位X线摄影

一、骨骼系统

(一)头颅

头颅后前位（PA Skull）

【体 位】

            - 患者俯卧于摄影台上，两臂放于头部两旁；使头颅正中矢状面垂直台面并与台面中线重合。

            - 下颌内收，听眦线与台面垂直，两侧外耳孔与台面等距。

            - 暗盒上缘超出头顶3 cm，下缘包括部分下颌骨。

            - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

垂直对准枕外隆凸，经眉间垂直射人暗盒。

(二)头颅侧位( lateral skull)

【体 位】

      - 患者俯卧于摄影台上，头部侧转，被检侧贴近台面。

      - 头颅矢状面与台面平行，瞳间线与台面垂直，下颌稍内收，听眶线与台边垂直。

      - 暗盒上缘超出头顶，下缘包括部分下颌骨。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准外耳孔前、上各2.5 cm处，垂直射人暗盒。

(三)头颅前后半轴位( AP axial cranium position或towne’s位)

【体 位】

            - 患者仰卧于摄影台上，头部正中矢状面垂直于台面并与台面中线重合。

            - 下颌内收，使听眦线垂直台面，两侧外耳孔与台面等距。

            - 胶片上缘与头顶平齐，下缘低于下颌骨。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

向足侧倾斜300角，对准眉间上方约10cm射入，从枕外隆凸下方射出。

(四）颅底颏顶位（submentovertex）

【体 位】

            - 患者仰卧于摄影台上，腰背部用棉枕或沙袋垫高,膝关节和髋关节屈曲。

            - 头后仰，使顶部贴近台面，头部正中矢状面垂直于台面，并与台面中线重合。

            - 听眦线尽可能平行于台面，两外耳孔与台面等距。

            - 暗盒上缘超出前额部，下缘包括枕外隆凸。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准两侧下颌角连线中点，向头侧倾斜5～100角，保持与听眦线垂直。

(五）蝶鞍侧位( lateral sella turcica )

【体 位】

            - 患者俯卧，头部摆成侧位。

            - 头颅矢状面与台面平行，瞳间线与台面垂直。

            - 外耳孔前、上2.5cm处，置于暗盒中心。

            - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准外耳孔前、上2.5cm处，垂直射入。

(六）内听道经眶位( PA internal auditory canals)

【体 位】

      - 患者俯卧于摄影台上，头部正中矢状面垂直台面并与台面中线重合。

      - 听眦线垂直台面，两外耳孔与台面等距。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

经两外耳孔连线中点垂直射人暗盒。

(七）视神经孔后前斜位( parieto - orbital projection，瑞氏位Rhees’s)

【体 位】

患者俯卧于摄影台上，肘关节屈曲，两手放于胸旁。

头面部转向对侧，被检侧眼眶外位于暗盒中心。

被检侧颧骨、鼻翼及下颌隆凸三点紧贴台面，使头颅矢状面与台面成530角，对侧听鼻线垂直台边。

暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准被检侧眼眶外下1/4处，垂直射人暗盒中心。

(八）乳突劳氏位axiolateral oblique position或Law' s)

【体 位】

            - 患者俯卧，头侧置，被检侧贴近台面，头部正中矢状面与台面成150角。

            - 被检侧耳廓向前折叠，外耳孔置于台面正中线上，听鼻线垂直台边。

            - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

向足侧倾斜150角，通过被检侧外耳孔射人暗盒中心。

(九）乳突许氏位( Schuller’s )

又称乳突250角侧位( axiolateral mastoideus)

【体 位】

      - 患者俯卧~头侧置成标准头颅侧位，被检侧耳廓向前折叠，并紧贴台面。

      - 患侧外耳孔置于台面正中线上，下颌稍内收，使听眶线垂直台边。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

向足侧倾斜250角，通过被检侧外耳孔射人暗盒中心。

(十）乳突伦氏位（Runstrom’s）

又称乳突350角侧位

【体 位】

            - 患者俯卧，头侧置，被检侧耳廓向前折叠并紧贴台面。

            - 头部成标准侧位，外耳孔置于台面正中线上，听眶线与台边垂直。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

向足侧倾斜350角，侧面观通过眉间延长达胶片中心。

(十一）乳突梅氏位( Mayer’s)

又称岩乳部双450角轴位( axioposterior oblique)

【体 位】

            - 患者仰卧，面部转向被检侧。

            - 被检侧耳廓向前折叠，耳轮后沟置于台面正中线上。

            - 头部正中矢状面与台面成450角，下颌内收，听眶线与台边垂直。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

向足侧倾斜450角，侧面观通过患侧外耳孔，将中心线与对面交点对准胶片上缘。

(十二)岩乳部斯氏位( Stenver’s或posterior profile position )

【体 位】

            - 患者俯卧，面部转向对侧，被检侧颧骨、鼻部、额部3点置于台面上。

            - 使头部正中矢状面与台面成450角，对侧听眶线与台边垂直。

            - 患侧外耳孔前2 cm处置于台面正中线上，暗盒外缘包括乳突尖部，下缘与鼻翼平齐。

            - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

向头侧倾斜120角，经被检侧外耳孔前2cm处，射入暗盒中心。

(十三)岩乳部反斯氏位（Stenver’s或AP reverse stenvers method ）

【体 位】

患者仰卧1头面部转向对侧，健侧贴近台面。患侧外耳孔前2cm处置于台面正中线上。

头部正中矢状面与台面成450角。

下颌稍向下倾，使听眶线与台边垂直。

暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

向足侧倾斜120角，对准被检侧外耳孔前方2cm处射人暗盒中心。

(十四)副鼻窦华氏位（Water’s或P arietoacanthial）

【体 位】

患者俯卧，颏部紧贴台面，头部正中矢状面垂且于台面并与台面中线重合。

头稍后仰，使听眦线与台面成370角。

两侧外耳孔与台面等距，鼻尖对准暗盒中心。

- 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准鼻尖与上唇间连线中点。垂直射入暗盒。

(十五)副鼻窦柯氏位（Caldwell’s）

【体 位】

            - 患者俯卧，两上肢放于头部两侧，鼻额紧贴台面。

            - 头部正中矢状面垂直台面并与台面中线重台。

            - 听眦线垂直台面，鼻根处置于暗盒中心。

            - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离100 cm。

【中心线】

向足侧倾斜230角，经鼻根部射入暗盒中心。

(十六)面骨后前450位(PA facial bones – parietoacanthial)

【体 位】

      - 患者俯卧干摄影台上，双上肢上举肘部弯曲置于头部两旁。

      - 头部正中矢状面垂直台面，并与台面中线重合。

      - 头稍仰起，听眦线与台面成450角，鼻尖对准暗盒下1/3横线上。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

通过鼻根部垂直射入暗盒。

(十七）下领骨后前位( PA mandible )

【体 位】

            - 患者俯卧，头部正中矢状面垂直台面并与台面中线重台。

            - 鼻尖及额部紧贴台面，听眦线垂直台面，上唇与下颌联合下缘连线中点对暗盒中心。

            - 暗盒上缘平外耳孔上1cm，下缘包括颏部。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准两下颌角连线中点，垂直射人暗盒。

(十八）下颌骨侧位( mandible-axiolateral )

【体 位】

            - 患者仰卧于摄影台上，头面部转向被检侧，暗盒置于颏高头顶低(倾斜150角)的木质角度板上。

            - 头部后仰下颌前伸，使下颌骨体部下缘与暗盒横轴平行。

            - 头部正中矢状面与暗盒平行，暗盒前缘包括颏部，后缘包括外耳孔。

            - 摄影距离为65 ～100 cm。

【中心线】

向头侧倾斜150角，通过两下颌角连线中点射入暗盒。

(十九)颞颌关节侧位（lateral temporomandibular joint 或 closed mouth and opened mouth）

【体 位】

      - 患者俯卧，头部成标准头颅侧位，被检侧紧贴台面。

      - 患侧外耳孔前下各2cm处位于暗盒中心。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

      - 左右两侧各照一张开口(尽量张大)及闭口像。

【中心线】

向足侧倾斜250角，对准对侧颞颌关节上方约5cm处射人暗盒中心。

(二十）颧骨弓顶颏斜位( oblique axial zygomadic )

【体 位】

            - 患者俯卧，颏部前伸并紧贴台面，成顶颏位。下颌与暗盒上缘平齐。

            - 头向对侧偏转10～150角，使头部正中矢状面与台面成75～800角。

            - 患侧听眦线之中点置于台面正中线上，并尽量与台面平行。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

垂直听眦线，经颧骨弓内缘切入暗盒中心。

(二十一）鼻骨侧位（lateral nasal bones）

【体 位】

            - 患者俯卧，头颅成标准侧位，鼻根部下方2cm处位于暗盒中心。

            - 暗盒置于颧骨外侧(亦可用纸包片，曝光条件选用低毫安、长时间、高千伏)。

            - 摄影距离为90 ～100cm。

【中心线】

对准鼻根下方2cm处垂直射入暗盒。

(二十二)眼眶后前位（PA orbital）

【体 位】

      - 患者俯卧，头部正中矢状面垂直台面，并与台面中线重合，鼻根部位于暗盒中心。

      - 前额和鼻尖紧贴台面，使听眦线垂直台面。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

向足侧倾斜200角，通过鼻根部射人暗盒。

(二十三)眼眶顶颏位(异物位) （modified parietoacanthial）

【体 位】

            - 患者俯卧，头稍后仰，颏部及鼻尖贴近台面，使患眼中心置于台面正中线上。

            - 听眦线与台面成450角，两外耳孔与台面等踞。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离100～110cm。

      - 暗盒上下中线，侧面观对患眼外眦。

【中心线】

对准患眼中心垂直射入暗盒中心。

- 脊柱与骨盆

(一）第一、二颈椎张口位( AP一“open mouth”，C 1-2)

【体 位】

      - 患者仰卧于摄影台上,双上肢放于身旁，头颅正中矢状面垂直台面并与台面中线重合。

      - 头后仰，使上颌门齿咬面至乳突尖的连线垂直于台面。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

      - 曝光时嘱患者口张大或令患者发“啊……”声。

【中心线】

通过两嘴角连线中点，垂直射入暗盒。

(二）颈椎正位AP （cervical spine）

【体 位】

            - 患者站立干摄影架前，颈背部靠近摄影架面板，人体正中矢状面垂直摄影架面板并与面板中线重合。

            - 头稍后仰，使上颌门齿咬合面至乳突尖的连线垂直于暗盒。

            - 胶片上缘与外耳孔平齐，下缘包括第1胸椎。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100～150cm。

【中心线】

向头侧倾斜10 ～150角，对准甲状软骨下方射入暗盒中心。

(三）颈椎侧位（lateral cervical spine）

【体 位】

            - 患者侧立干摄影架前，两足分开使身体站稳,外耳孔与肩峰连线位于片盒中心。

            - 头部后仰,下颌前伸，头颈部正中矢状面平行于摄影架面板，上颌门齿咬合面与乳突尖端连线与水平面平行。

            - 双肩尽量下垂，必要时辅以外力向下牵引。

            - 暗盒上缘包括外耳孔，下缘包括肩峰。

      - 暗盒置于滤线器托盘内。摄影距离为100～150cm.

【中心线】

经甲状软骨平面颈部的中点，水平方向垂直射入暗盒中心。

(四）颈椎后前斜位( antenor oblique cervical spine)

【体 位】

            - 患者取站立位，面向摄影架，被检侧靠近摄影架面板，使人体冠状面与摄影架面板约成55～650角。下颌稍前伸，上肢尽量下垂。

            - 颈椎序列长轴，置于暗盒长轴中线。

            - 暗盒上缘包括外耳孔，下缘包括第1胸椎。

            - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离100～150cm。

【中心线】

对准甲状软骨平面颈部中点，水平方向垂直射入暗盒中心。

此体位用于检查颈椎椎问孔和椎弓根病变，应摄左右两侧，以作对比。

(五)颈胸椎正位( AP cervical spine and thoracic spine)

【体 位】

            - 患者仰卧于摄影台上，人体正中矢状面垂直台面并与台面中线重合

            - 头部稍后仰，双上肢置于身体两侧。

            - 暗盒上缘包括第4颈椎，下缘包括第4胸椎。

            - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准第1胸椎垂直射入略盒。

(六）颈胸椎侧位（swimmers lateral）

【体 位】

      - 患者侧卧于摄影台上，近台侧上肢上举，肘部弯曲抱头。肱骨枕于头下。颈胸部尽量向前挺出。

      - 头部垫以棉垫，使颈椎与胸椎成一直线序列，并置于台面中线。

      - 远台侧上肢肩肱关节外旋，手臂尽量向后下方牵引，使两肩能上下方向错开。

      - 暗盒上缘包括第4颈椎，下缘包括第4胸椎。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准锁骨上窝垂直射人暗盒。

(七）胸椎正位( AP thoracic spine )

【体 位】

            - 患者仰卧于摄影台上，入体正中矢状面垂直台面，并与台面中线重合。

            - 头稍后仰，双上肢放于身体两侧。

            - 暗盒上缘包括第7颈椎，下缘包括第1腰椎。

            - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准胸骨角与剑突连线中点,与暗盒垂直。

(八）胸椎侧位( lateral thoracic spine)

【体 位】

      - 患者侧卧于摄影台上，双侧上肢尽量上举抱头,双下肢屈曲，膝部上移。

      - 腰部垫以棉垫，使胸椎序列平行于台面,并置于台面中线。

      - 暗盒上缘包括第7颈椎,下缘包括第1腰椎。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准胸7椎体,垂直射人暗盒。

腰部如不垫棉垫，中心线应向头部倾斜5～100角，使中心线与胸椎长轴垂直)

(九）腰椎前后位（AP lumbar spine）

【体 位】

            - 患者仰卧于摄影台上，人体正中矢状面垂直台面，并与台面中线重合。

            - 两侧髋部和膝部弯曲，使腰部贴近台面，以矫正腰椎生理弯曲度，减少失真。

            - 双上肢放干身体两侧或上举抱头。

      - 暗盒上缘包括第12胸椎，下缘包括第1骶椎。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准脐上3cm处，垂直射入暗盒。

(十）腰椎侧位( lateral lumbar spine)

【体 位】

            - 患者侧卧于摄影台上，双上肢自然上举抱头，双下肢屈曲，膝部上移。

            - 腰部用棉垫垫平，使腰椎序列乎行于台面，并置于台面中线

            - 暗盒上缘包括第11胸椎，下缘包括上缘骶椎。

            - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准第3腰椎与暗盒垂直。

(十一）腰椎斜位( posterior oblique lumbar spine)

【体 位】

      - 患者侧卧于摄影台上，近台面侧髋部及膝部弯曲，对侧下肢伸直。

      - 身体后倾，使冠状面与台面约成450角。腰椎长轴对准台面中线。

      - 暗盒上缘包括第11胸椎，下缘包括上缘骶椎。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准第3腰椎与暗盒垂直。

(此位常规照左右两后斜位，以便两侧对比观察）

(十二)骶椎正位( AP sacrum)

【体 位】

            - 患者仰卧于摄影台上，人体正中矢状面垂直台面，并与台面中线重合。

            - 双下肢伸直，两趾并拢。

            - 暗盒上缘包括第4腰椎，下缘包括尾椎。

- 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

向头侧倾斜15～200角，对准耻骨联合上缘3cm处射入暗盒。

(十三）尾椎正位( AP Coccyx)

【体 位】

      - 患者仰卧于摄影台上，人体正中矢状面垂直于台面，并与台面中线重合。

      - 双下肢伸直，两足趾并拢。

      - 暗盒上缘包括髂骨嵴、下缘超出耻骨联合。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

向足侧倾斜100角，对准两侧髂前上棘连线中点，射入暗盒。

(十四)骶尾椎侧位( lateral sarum and coccyx )

【体 位】

            - 患者侧卧于摄影台上，双下肢屈曲，膝部上移。

            - 骶尾部后平面垂直于台面，腰部垫以棉垫。使骶、尾骨正中矢状面与台面平行，并置于暗盒范围内。

            - 暗盒上缘包括第5腰椎，下缘包括全部尾椎。

- 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准髂后下棘前方8cm处，垂直射人暗盒。

(十五)骶髂关节前后位( AP axial sacroiliac joints)

【体 位】

        - 患者仰卧于摄影台上，人体正中矢状面垂直台面，并与台面中线重合。

        - 双下肢伸直，或双髋和双膝稍弯曲并用棉垫稍垫高，使腰椎摆平。

        - 暗盒上缘超出髂骨嵴，下缘包括耻骨联合。

        - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

向头侧倾斜10～250角，对准两髂前上棘中点，射入暗盒中心。

(十六)骶骼关节前后斜位( posterior oblique sacroiliac joints)

【体 位】

            - 患者仰卧于摄影台上，被检侧腰部及臀部拾高，使人体冠状面与台面成20 ～250角。

            - 将被检侧的髂前上棘内侧2.5cm处的纵切面对准台面中线。

            - 两髂前上棘连线平面置于暗盒上下的中线。暗盒上缘包括髂骨嵴，下缘包括耻骨。

- 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准被检侧髂前上棘内侧2.5cm处，垂直射入暗盒。

(十七)骨盆前后正位( AP pelvis )

【体 位】

      - 患者仰卧于摄影台上，人体正中矢状面垂直台面，并与台面中线重合。

      - 两下肢伸直，双足轻度内旋( 10 -15°)，两足趾并拢。两侧髂前上棘至台面的距离相等。

      - 暗盒上缘包括髂骨嵴，下缘达耻骨联合下方3cm。

      - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准两髂前上棘连线中点下方3cm处，垂直射入暗盒。

- 上肢

(一)手掌后前位( PA hand)

【体 位】

      - 患者侧坐于摄影台一端，曲肘约90°角。

      - 五指自然分开，掌心向下紧贴暗盒，第3掌骨头置于暗盒中心。

      - 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

对准第3掌骨头垂直射人暗盒。

(二)掌下斜位( oblique hand )

【体 位】

            - 患者侧坐于摄影台一端，曲肘约90°角。

            - 五指均匀5分开，稍弯曲，指尖触及暗盒。手指内旋，使掌心面与暗盒约成45°角。

- 摄影距离为90 ～100cm。

【中心线】

对准第5掌骨头，垂直射人暗盒。

(三)拇指正位(掌工位) ( AP thumb)

【体 位】

            - 患者坐于摄影台一端，手背内旋使掌心向上，拇指背侧紧贴暗盒。

            - 患者自己用健侧手将其余四指抓住并背曲。

            - 摄影距离为90～100 cm。

【中心线】

对准拇指的指掌关节，垂直射入暗盒。

(四)拇指侧位( lateral thumb )

【体 位】

- 患者侧坐于摄影台一端，肘部弯曲，约成直角，拇指外侧缘紧贴暗盒，使拇指背面与暗盒垂直。

- 其余手指握拳，用以支持手掌，防止抖动。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

对准拇指的指掌关节，垂直射入暗盒。

(五)腕关节后前位( PA wrist)

【体 位】

- 患者坐位，腕关节成后前位，肘部弯曲约成90°角。

- 手半握拳,腕关节置于暗盒中心，腕部掌面紧贴暗盒。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

对准尺骨和桡骨茎突连线的中点，垂直射入暗盒。

(六)腕关节侧位( lateral wrist )

【体 位】

- 患者侧坐于摄影台旁。肘部弯曲，约成直角。

- 手指和前臂侧放，将第五掌骨和前臂尺侧紧贴暗盒，尺骨茎突置于暗盒中心。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

对准桡骨茎突，垂直射人暗盒。

(七)腕关节外展位( PA wrist一ulnar flexion)

【体 位】

- 患者面向摄影台一端就坐，自然屈肘，掌心向下。

- 暗盒置于一个20°角度板上(或用沙袋垫高20°角)。

- 腕部平放于暗盒上，手掌尽量向尺侧偏移。

- 摄影距离90～100cm。(用于观察舟状骨)。

【中心线】

对准尺骨和桡骨茎突连线中点，垂直射人暗盒。

(八)前臂正位( AP forearm)

【体 位】

- 患者面向摄影台一端就坐，前臂伸直，掌心向上，背面紧贴暗盒。

- 前臂长轴与暗盒长轴平行。

- 暗盒上缘包括肘关节，下缘包括腕关节。

- 摄影距离90～100 cm。

【中心线】

对准前臂中点，垂直射人暗盒。

(九)前臂侧位( lateral forearm)

【体 位】

- 患者面向摄影台一端就坐，曲肘约成90°角。

- 前臂呈侧位，尺侧紧贴暗盒，肩部下移，尽量接近肘部高度。

- 暗盒上缘包括肘关节，下缘包括腕关节。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

对准前臂中点，垂直射人暗盒中心。

(十)肘关节正位( AP elbow)

【体 位】

- 患者面向摄影台一端就坐，前臂伸直，掌心向上。

- 尺骨鹰嘴突置于暗盒中心并紧贴暗盒。

- 摄影距离90～100 cm。

【中心线】

对准肘关节(肘横纹中点）垂直射入暗盒

(十一)肘关节侧位( lateral elbow)

【体 位】

- 患者面向摄影台一端侧坐，曲肘成900角，肘关节内侧紧贴暗盒。

- 手掌心面对患者，拇指在上，尺侧朝下，成侧位姿势。

- 肩部下移，尽量接近肘部高度。

- 摄影距离90～100 cm。

【中心线】

对准肘关节间隙，垂直射人暗盒。

(十二)肱骨前后位( AP supine humerus)

【体 位】

- 患者仰卧于摄影台上，手臂伸直稍外展,掌心朝上。对侧肩部稍垫高，使被检侧上臂尽量贴近暗盒。

- 肱骨长轴与暗盒长轴保持一致，暗盒上缘包括肩关节，下缘包括肘关节。

- 摄影距离90～100 cm。

【中心线】

对准肱骨中点，垂直射入暗盒。

(十三)肱骨侧位( supine lateral humerus )

【体 位】

- 患者仰卧于摄影台上，对侧肩部稍垫高，使被检侧上臂尽量贴近暗盒。

- 被检侧上臂与躯干稍分开，肘关节弯曲成900角，成侧位姿势置于胸前。

- 肱骨长轴与暗盒长轴平行一致。

- 暗盒上缘包括肩关节，下缘包括肘关节。

- 摄影距离90～100 cm。

【中心线】

对准肱骨中点，垂直射人暗盒。

(十四)肩关节前后正位( AP supine shoulder)

【体 位】

- 患者仰卧于摄影台上，被检侧肩胛骨喙突置于台面正中线上。

- 被检侧上肢向下伸直，掌心向上。对侧躯干稍垫高，使被检侧肩部紧贴台面。

- 暗盒上缘超出肩部，外缘包括肩部软组织。

- 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离100 cm。

【中心线】

对准喙突垂直射入暗盒。

(十五)肩关节穿胸侧位( erect transthoracic lateTal )

【体 位】

- 患者侧立于摄影架前，被检侧上臂外缘紧贴摄影架面板。

- 被检侧上肢及肩都尽量下垂，掌心向前，对侧上肢高举抱头。

- 被检侧肱骨外科颈对准暗盒中心。

- 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

水平方向通过对侧腋下,经被检侧上臂的上1/3处，垂直射人暗盒。

(十六）锁骨后前正位( PA clavicle)

【体 位】

- 患者俯卧于摄影台土，被检侧锁骨中点对暗盒上1/3横线中点。

- 头面部转向对侧，使锁骨与台面贴近，被检侧手臂内旋，掌心向上。

- 肩部下垂，使肩部与胸锁关节相平。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

通过锁骨中点，向足侧倾斜100角。

(十七)肩锁关节后前位(PA acromioclavicular[AC] jionts )

【体 位】

- 患者直立于摄影架前，面向暗盒，两足分开，使身体竝稳。

- 两臂下垂，两侧肩锁关节对暗盒横轴中线，人体正中矢状面对暗盒纵轴中线。

- 两手各握重量相等的沙袋1只，使肩部下垂，锁骨成水平状。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

对准第3胸椎，水平方向与暗盒垂直。(深吸气后屏气曝光)

- 下肢

(一)足前后正位( AP foot)

【体 位】

- 患者仰卧或坐于摄影台上，被检侧膝关节弯曲，足底部紧贴暗盒。

- 暗盒上缘包括足趾，下缘包括足跟，第3跖骨基底部放于暗盒中心，并使暗盒中线与足部长轴一致。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

通过第3跖骨基底部，垂直（或向足跟侧倾余15 0角)射人暗盒。

(二)足内斜位( oblique foot)

【体 位】

- 患者仰卧或坐于摄影台上，被检侧膝部弯曲，足底部紧贴暗盒。

- 暗盒前缘包括足趾，后缘包括足跟。

- 第3跖骨基底部放于暗盒中心，将躯干和被检侧下肢向内倾斜，使足底与暗盒成30～500角。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

通过第3跖骨基底部，垂直射入暗盒。

(三)足侧位( mediolateral foot）

【体 位】

- 患者侧卧丁摄影台上，被检侧下肢外侧缘靠近台面，膝部弯曲。

- 被检侧足部外侧缘紧贴暗盒，足部呈侧位，使足底平面与暗盒垂直。

- 喑盒上缘包括足趾，下缘包括跟骨。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

通过足部中点，垂直射人暗盒。

(四)跟骨侧位( lateral calcaneus )

【体 位】

- 患者侧卧于摄影台上，被检侧下肢外侧缘紧贴台面，膝部弯曲。

- 被检侧足部外侧紧贴暗盒，使足底平面垂直暗盒。

- 跟骨置于暗盒中心。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

对准跟距关节，垂直射人暗盒。

(五)跟骨轴位( plantodorsal)

【体 位】

- 患者仰卧或坐于摄影台上，被检侧下肢伸直。

- 小腿长轴与暗盒长轴一致，踝关节置于暗盒中心，踝部极度背屈。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

向头侧倾斜35-450角，通过第3跖骨基底部射入暗盒中心。

(六)踝关节前后位( AP ankle)

【体 位】

- 患者仰卧或坐于摄影台土，被检侧下肢伸直，将踝关节置于暗盒中心。

- 小腿长轴与暗盒中线平行，足稍内旋，足尖下倾。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

通过内、外踝连线中点上方1cm处，垂直射入暗盒。

(七)踝关节外侧位( mediolateral ankle )

【体 位】

- 患者侧卧于摄影台上，被检侧靠近台面。

- 被检侧膝关节稍屈曲，外踝紧贴暗盒，足跟摆平，使踝关节成侧位。

- 小腿长轴与暗盒长轴平行，将内踝上方1cm处置于暗盒中心。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

对准内踝土方1cm处，垂直射人暗盒。

(八)胫腓骨前后位( AP leg或tibia and fibula)

【体 位】

- 患者仰卧或坐于摄影台上，被检侧下肢伸直，足稍内旋。

- 小腿长轴与暗盒长轴一致，上缘包括膝关节，下缘包括踝关节。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

对准小腿中点，垂直射入暗盒。

(九）胫腓骨侧位（lateral leg 或tibia and fibula）

【体 位】

- 患者侧卧于摄影台上，被检侧靠近台面。

- 被检侧下肢膝关节稍屈，小腿外缘紧贴暗盒。

- 暗盒上缘包括膝关节，下缘包括踝关节。小腿长轴与暗盒长轴一致。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

对准小腿中点，垂直射入暗盒。

(十)膝关节前后正位( AP knee) 
【体 位】

- 患者仰卧或坐于摄影台上，下肢伸直,暗盒放于被检侧膝下，髌骨下缘对暗盒中心。

- 小腿长轴与暗盒长轴一致。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

对准髌骨下缘，垂直射人暗盒。

(十一)膝关节外侧位( lateral knee)

【体 位】

- 患者侧卧于摄影台上，被检恻膝部外侧靠近台面。

- 被检侧膝关节屈曲成120～1350角。

- 髌骨下缘置于暗盒中心，前缘包括软组织，髌骨面与暗盒垂直。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

对准胫骨上端，垂直射入暗盒。

(十二）髌骨轴位（tangential patella）

【体 位】

- 患者俯卧于摄影台上，被检侧膝部尽量弯曲，对侧下肢伸直。

- 被检侧股骨长轴与暗盒中线一致。髌骨下缘置于暗盒下1/3处。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

向头侧倾斜15～200角，对准髌骨下缘射入暗盒。

注意点：髌骨轴位摄影方法较多，如俯卧位、坐位、侧卧位，应视患者情况和设备条件进行选择。

(十三)股骨前后正位( AP femur)

【体 位】

- 患者仰卧于摄影台上，下肢伸直足稍内旋，使两足趾内侧互相接触。

- 暗盒置于被检侧股骨下面，股骨长轴与暗盒中线一致。

- 暗盒上缘包括髋关节，下缘包括膝关节。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

对准股骨中点，垂直射入暗盒。

(十四)股骨侧位( lateral femur)

【体 位】

- 患者侧卧于摄影台上，被检侧贴近台面。

- 被检侧下肢伸直，暗盒置于股骨外侧缘的下方，股骨长轴与暗盒长轴一致。

- 摄影距离为90～100cm。

【中心线】

对准股骨中点，垂直射入暗盒。 十五）髋关节正位（AP hip）

【体 位】

- 患者仰卧于摄影台上，被检侧髋关节置于台面中线。

- 下肢伸直，双足跟分开，两侧足趾内侧相互接触。

- 股骨头放于暗盒中心，股骨长轴与暗盒长轴平行。

- 暗盒上缘包括髂骨，下缘包括股骨上端。

- 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准股骨头(髂前上棘与耻骨联合上缘连线的中点垂线下方2.5cm处)，垂直射人暗盒。

(十六)髋关节水平侧位( axiolateral hip)

【体 位】

- 患者仰卧于摄影台上，被检侧下肢伸直，足尖稍内旋。

- 健侧髋关节和膝关节屈曲外展，避免遮挡X线束射入。

- 暗盒垂直台面竖放于被检侧髋部外侧,上缘紧贴髂骨，下缘远离股骨，使暗盒长轴与股骨颈长轴平行。

- 固定滤线栅置于肢体与暗盒间，并紧贴暗盒。

- 摄影距离为100cm。

【中心线】

水平方向，向头侧倾斜，从被检侧股骨内侧向外上方垂直股骨颈射人暗盒。

二、胸部及腹部系统

- 胸部(包括心脏、胸廓)

(一）胸部后前位( PA chest)

【体 位】

- 患者面向摄影架站立，前胸紧靠暗盒，两足分开，使身体站稳。

- 人体正中矢状面对暗盒中线，头稍后仰，将下颌搁于胸片架上方，暗盒上缘超过两肩3cm。

- 两手背放于髋部，双肘弯曲，尽量向前。两肩内转,尽量放平，并紧贴暗盒。

- 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为150～180cm。(观察心脏时，摄影距离为180～200 cm)

- 深吸气后屏气曝光。

【中心线】

水平方向，通过第6胸椎,垂直射人暗盒。

(二)胸部侧位( lateral chest)

【体 位】

- 患者侧立摄影架前，被检侧胸部紧靠暗盒，暗盒上缘应超出肩部。

- 胸部腋中线对准暗盒中线，前胸壁及后胸壁投影与暗盒边缘等距。

- 两足分开，身体站稳，双上肢上举，环抱头部，收腹，挺胸抬头。

- 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为150～180cm。

- 深吸气后屏气曝光。

【中心线】

水平方向，经腋中线第6胸椎平面垂直射人暗盒。

(三)胸部前弓位( AP lordotic chest )

【体 位】

- 患者背靠摄影架，取前后位，人体正中矢状面对暗盒中线。

- 两足分开，使身体站稳。手背放于髋部，肘部弯曲并尽量向前。

- 身体稍离开摄片架，上胸后仰，使上背部紧贴摄影架面板，腹部向前挺出，胸部冠状面与暗盒成15～200角。

- 暗盒上缘超出肩部7cm。

- 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距为150～180cm。

- 深吸气后屏气曝光。

【中心线】

水平方向，对准胸骨角与剑突连线的中点，垂直射入暗盒中。

(四)胸部右前斜位( right anterior oblique ,RAO)

【体 位】

- 患者直立于摄影架前，胸壁右前方靠近摄影架面板，两足分开，使身体站稳。

- 右肘弯曲内旋，右手背放于髋部，左手上举抱头。

- 左胸壁离开暗盒，使人体冠状面与暗盒约成45～550角。暗盒上缘超出肩3cm，左右缘包括左前及右后胸壁。

- 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为150～180cm。

- 服钡剂后，平静呼吸状态下屏气曝光。

【中心线】

水平方向,对准左侧腋后线经第7胸椎高度垂垂直射入暗盒。

(五)胸部左前斜位（left anterior oblique，LAO)

【体 位】

    - 患者直立于摄影架前，胸壁左前方靠近摄影架面板。

    - 左肘弯曲内旋，左手背置于髋部，右手高举抱头。

    - 人体冠状面与暗盒约成65～750角，暗盒上缘超肩部上方3cm。右前、左后胸壁与暗盒边缘等距。

    - 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为150～180cm。

    - 平静呼吸状态下屏气曝光。

【中心线】

水平方向，经右侧腋后线第7胸椎高度垂直射入暗盒。

(六）胸骨后前斜位（right anterior oblique sternum )

【体 位】

- 患者俯卧于摄影台上，人体长轴与摄影台长轴垂直，双上肢内旋置于身旁。

- 两肩尽量内收，使胸骨紧贴台面，头转向右侧。

- 暗盒上缘达胸锁关节上1cm，下缘包括剑突。

【中心线】

倾斜中心线，自背部脊柱右后射向左前方，经过胸骨达暗盒中心。

中心线倾斜角度，视胸廓前后径而定，一般在200角左右。采用此体位是使X线的倾斜方向与滤线栅的铅条排列方向一致。摄影条件宜用低千伏、低毫安、长时间、近焦片距。曝光时嘱患者均匀呼吸。

(七)胸骨侧位( lateral sternum)

【体 位】

- 患者侧立于摄影架前，两足分开，使身体站稳。

- 两臂在背后交叉，胸部向前挺出，两肩尽量后倾，胸骨成侧位。

- 暗盒上缘超胸骨颈切迹，下缘包括剑突。胸骨长轴对暗盒中线。

- 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

水平方向，经胸骨中点，垂直射入暗盒。

(八)膈上肋骨前后位（AP-above diaphragms ribs)

【体 位】

- 患者站立于摄影架前，背部紧贴摄影架面板，两足分开，使身体站稳。

- 身体正中矢状面垂直摄影架面板并对准暗盒中线，下颌稍仰，暗盒上缘超出两肩。 ~

- 双肘屈曲，手背放于臀部，肘部尽量向前。

- 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cmo。

- 深吸气后屏气曝光。

【中心线】

水平方向，通过第7胸椎垂直射人暗盒。

(九)膈下肋骨前后位( AP - below diaphragm ribs)

【体 位】

- 患者仰卧于摄影台上，身体正中矢状面垂直台面。并对暗盒中线。双上肢置于身体两侧，稍外展。

- 暗盒上缘包括第5胸椎，下缘包括第3腰椎，两侧包括腹侧壁外缘。

- 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离100cm。

- 呼气后屏气曝光。

【中心线】

通过脐孔上，向头侧倾斜10～150角射入胶片中心

- 腹部

(一)肾、输卵管及膀胱(KUB)平片（AP abdomen)

【体 位】

- 患者仰卧于摄影台上，下肢伸直，人体正中矢状面垂直台面并与台面中线重合，两臂置于身旁或上举。

- 暗盒上缘超出胸骨剑突，下缘包括耻骨联合2.5cm。

- 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

- 呼气后屏气曝光。

【中心线】

对准剑突与耻骨联合上缘连线中点垂直射入暗盒。

(二)膀胱区平片（AP bladder)

【体 位】

- 患者仰卧摄影台上,两臂放于身旁，身体正中矢状面垂直台面并与台面中线重合。

- 暗盒上缘与髂骨嵴相齐，下缘超过耻骨联合下缘。

- 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

【中心线】

对准暗盒中心垂直射入。

(三）前后立位腹部平片（erect AP abdomen）

【体 位】

- 患者站立于摄影架前，背部紧贴摄影架面板，双上肢自然下垂稍外展。

- 人体正中矢状面与摄影架面板垂直，并与暗盒中线重合。

- 暗盒上缘包括横膈，下缘包括耻骨联合上缘。

- 暗盒置于滤线器托盘内，摄影距离为100cm。

- 呼气后屏气曝光。

【中心线】

水平方向，经剑突与耻骨联合连线中点，垂直射入胶片。

第四节 胸部透视检查

【适应证】

用于胸部各种肿块炎症疾病的一般筛查，同时可以观察心脏、大血管形态，转动体位可观察各房室大小心博动；膈肌的形态和运动；以及中量及大量胸腔积液、包裹性积液、胸膜粘连、钙化、气胸、液气胸、肿块等。

【禁忌证】

透视没有绝对的禁忌证，但有其一定的缺点。透视不能客观记录病变的影像，不利于复查对比；透视的影像欠清晰， 细微的结构及小的病变容易漏掉，如肺内的细小纹理和粟粒病变等；对密度较大、组织较厚的部位，如纵隔不能清楚显示。

【操作步骤】

透视检查应按照一定的顺序进行，照射野的大小应根据所检查的器官范围而定。受检部位应尽量靠近荧光屏，以免影像放大失真，特别是透视心脏时尤应注意，否则可能误为心脏增大。

常用透视部位检查方法。胸部：一般取立位,婴幼儿、年老体弱者可取坐位或卧位。检查时病人两手插腰，两臂内旋，两肘向前。

透视开始，一般应将缩光器适当开大，观察胸部全貌，例如胸部、脊柱、纵隔和膈肌等有无改变，两肺透亮度、心脏大血管有无异常；然后再缩小缩光器，从上而下(或自下而上)依次仔细检查，透视中应随时转动病人体位，包括斜位、侧位或前弓位，必要时可采用仰卧位透视。透视时请病人深呼吸，有助于鉴别病变的位置，如吸气时病变不移动,提示病变位于胸壁，反之则位于肺内。对心脏、大血管的检查，应包括正位和左、右前斜位、侧位等，以了解各房室的大小。右前斜位检查时，常规应吞服稠钡，以显示食管和左心房的关系。对心脏的搏动，、肺门的形态和搏动均应一一观察。

【注意事项】

  - 透视前应作好准备

    - 机器准备  接通电源，校对仪表，选择条件。先调电源电压，后选择透视条件，以有足够的亮度为限，不能过高或过低。

    - 医生准备

      - 查阅病历，了解病情，明确检查目的和临床要求，做到有的放矢。

      - 做好防护工作，如直接在机房透视，必须穿铅围裙、戴铅手套。如作隔室电视透视则无须作暗适应及穿防护衣等。

      - 病人准备  在医生的指导下，请病人除去影响透视的衣物，以免造成伪影，引起误诊，训练指导被检者的透视体位、运动，以及有关注意事项和要求，危重病人及老弱患者、幼儿应优先检查。 透视检查时非照射部位应遮以铅屏。

  - 透视时闸开关(脚闸、手闸)的断续，正常情况下应每数秒间断1次，间断时间以2S为最佳，以防X线球管过热而损坏，同时也可减少病人不必要的照射量，特别是婴幼儿尤当注意。闸开关断续过频，可直接影响影像的观察。正常每透视一人的时间应以30～60S为宜,疑难病入可适当延长检查时间，但原则 上不宜超过5min。对年老体弱及危重病入应防止在暗室中发生意外。

第五节 消化系统检查

一、食道吞钡检查或吞碘检查

【适应证】

- 吞咽梗阻感及异物感的患者采用吞钡检查。

- 食管穿孔与纵隔瘘、气管瘘、外伤均采用碘造影。

- 观察左心房增大情况以及了解食道外疾病与食道的关系。

【禁忌证】

食道静脉曲张正在或近1周内出血患者。

【操作步骤】

- 常规胸部透视。

- 通常取站立位，按病情及检查要求用不同浓度的钡剂。先取右前斜位，嘱病人吞服钡剂以后，在透视下先注意吞咽动作，并跟随钡剂走行逐段观察食管的充盈扩张和收缩排空情况，直至钡剂经贲门口进入胃内。右前斜位检查后，再取左前斜位及正位检查。

- 在透视过程中选择病变显示最清楚的位置摄取点片，包括充盈像和黏膜像。

- 常规法检查无阳性发现或有可疑病变时，应进一步做食道双重造影。嘱患者取站立位，口服钡剂的同时吞咽下气体或先服产气剂一份。然后尽快大口连续吞饮高浓度钡剂，随即摄片。

【注意事项】

  - 服钡前应先作胸部透视和颈前软组织透视，了解肺部、纵隔有无病变，颈部有无肿胀和异物。

- 食道异物检查可口服浸以钡剂的棉花纤维。

- 疑有食管穿孔、食管气管瘘、吞咽功能失调及腐蚀性食管灸的患者，应改用有机碘溶液。

- 检查应包括贲门部位，在空腹时进行检查为好。

- 疑有贲门失弛缓症患者，可用较温热的钡液检查，以增加其开放的机会。

- 观察早期癌肿用稠钡涂布黏膜，必要时可行低张双对比检查，晚期有吞咽困难者用稀钡。

- 检查过程中可配合各种不同的呼吸运动及体位，有利于食管静脉曲张的显示。

- 疑有食管裂孔疝时，可采取头低位，并腹部加压进行观察。

二、胃、十二指肠吞钡或吞碘造影检查

【适应证】

- 各种胃肠道疾病。

- 上腹部肿块。

- 胃、十二指肠手术后复查。

- 了解胃肠道外疾病与胃肠道关系。

【禁忌证】

- 胃肠道穿孔，禁用钡剂，可以作碘剂造影。

- 急性胃肠道大出血(一般在出血停止后2周作此项检查较宜，但急性出血期间，在保证患者安全的情况下也可以造影)。

- 肠梗阻病人禁止作此项检查(如确需造影者，可改用有机碘水)。

【操作步骤】

  - 常规腹部透视  腹部脏器缺乏自然对比，除造影检查外，很少用于普通透视。若胃肠道穿孔或肠梗阻时，最好无采用透视检查,常能立即作出诊断。腹部透视常取站立位和卧位，注意多轴位观察。

  - 常规造影

    - 嘱病人于站立位吞服1～2口造影剂。第1口观察咽部和吞咽运动，随后跟踪造影剂走行，观察食道和贲门区情况。

    - 服用少量造影剂（约50ml)，干俯、仰卧位观察胃前后壁黏膜情况，并结合各种斜位进行观察。

    - 服用足量造影剂( 100～200ml)使胃、十二指肠充盈，利用不同体位和角度观察胃和十二指肠各部的大体轮廓、形态及充盈情况。

    - 用压迫器对胃及十二指肠进行压迫，以更好地显示黏膜和病变状态。

  - 气钡双重造影  分为不使用低张药物和使用低张药物2类。

    - 检查中Ⅳ低张药物，如654一2 10～20mg。

    - 用温开水10ml送服产气粉3～5g，注意不要暖气，充气量适度时胃体横径应达7cm，胃泡10cm左右。

    - 服产气粉后2min，嘱病人吞服50～100ml硫酸钡混悬液，并立即将检查床转至水平位，嘱病人在床上由左至右翻身旋转3～5圈，或以120度摇摆式转动5圈，在透视下于不同体位和角度进行观察，并摄取1组不同部位和体位的双对比像，包括：

      - 仰卧正位显示胃角切迹、胃体下部后壁。

      - 仰卧右前斜位显示胃窦部后壁。

      - 仰卧左前斜位显示胃体中上部后壁。

      - 半立左前斜位显示贲门胃底部。

      - 俯卧正位充盈像，左、右后斜位显示胃角切迹、胃窦、胃体及贲门前壁。

      - 病人恢复立位，加服钡剂60～100ml，边服钡边进行食道检查，观察食道、胃、十二指肠的充盈像，取立位或头高600角观察胃底 和贲门区。

      - 用压迫器依次压迫胃体下部、胃角切迹、胃窦部及球部等处 发现可疑病灶立即点片。

【注意事项】

- 造影前禁食禁水6h以上，造影前3d停服高密度药物如铋、碘、钙和铁剂等。

- 胃内潴留液过多者，造影前用胃管抽出或口服胃复安15mg，右侧卧位1h排除。

- 常规钡餐造影，使用中等稠度的钡剂，钡水比例为1: 1～1: 1.5；双对比造影用200％～220％（w/v)，颗粒小于0.5µm的高浓度、低粘稠度不易沉淀与凝集的硫酸钡混悬液。

- 服钡检查前常规做胸腹部透视，观察有无病变，尤其要注意游离气体、结石、肠梗阻、胃底气泡及其内软组织阴影等。

- 低张双对比造影，检查时间最好控制在15min内完成，避免出现沉淀“龟裂”致图像朦胧。

- 胃肠道低张造影可选用的药物

- 盐酸山莨菪碱( 654-2)  用量10～20mg。

- 解痉灵( buscopan)  用量以40mg以下为宜。

- 普鲁本辛( probanthine)  用量30mg。

- 胰高糖素( glucagon)  用量2mg。

- 患有青光眼、前列腺疾患、心脏病尤其是冠心病者，不宜使用654-2等抗胆碱类药物，可改用胰高塘素。

- 摄片体位以显示正侧面形态，避开与骨骼及流入肠道钡剂重叠为原则，依病变的不同部位而定。必须强调连续观察，体位变换一般也要求在电视监视下进行。

三、低张十二指肠造影

【适应证】

- 胰头区及十二指肠病变。

- 一般胃肠常规检查发现可疑情况者。

【禁忌证】

- 青光眼。

- 前列腺疾患。

- 心脏病，尤其是冠心病。

【操作步骤】

- 导管法

- 将十二指肠导管头插至十二指肠球后部。

- 肌注低张药物，如654-2 10～20mg。

- 15 ～20min，十二指肠完全松弛后，注入少量钡剂，观察十二指肠是否有蠕动。

- 蠕动完全消失后,注入稀钡混悬液50～100ml，多轴位观察及摄片。

- 再注人空气100～150ml摄点片，重点观察十二指肠降部内侧缘。

- 无管法

- 常规上胃肠道检查之后，肌注低张药物。

- 用温开水5～10ml送服产气粉3g。

- 口服140％～270％（w/v）硫酸锟悬液约100ml。

- 让患者仰卧左边抬高,然后向左转，右边抬高,使钡剂、气体进人十二指肠，造成气钡双对比像。

- 摄取十二指肠仰卧、俯卧、左、右斜位及左侧卧位片。

【注意事项】

  - 造影前禁食禁水6～12h。

  - 造影后可发生暂时尿潴留，需插导尿管排尿。

  - 检查后可有口干，轻度心跳过速等，无需处理。

四、小肠造影

【适应证】

- 小肠出血性疾病。

- 小肠不完全性肠梗阻。

- 小肠炎症性病变及肿瘤口。

- 小肠憩室

- 常规检查法未发现病变，仍高度怀疑小肠病变者。

- 胃肠钡餐检查疑有小肠病变，但尚不能确定性质者。

【禁忌证】

- 胃肠道穿孔。

- 小肠坏死。

- 急性胃肠道出血。

- 十二指肠活动性溃疡。

- 精神病患者。

【操作步骤】

- 常规造影  一次口服50％（w/v）稀钡200～300ml，先常规观察胃、十二指肠，以后每隔30 min检查1次，逐段观察小肠的充盈蠕动情况，直至追查钡剂至回盲部为止。

- 气钡双对比造影

  - 插管前15min口服胃复安20mg。

  - 经鼻或口腔将带有金属头的十二指肠管插入胃中，让患者取仰卧右后斜位或俯卧右前斜位。在透视下不断推动导管，待管头通过幽门后向前插到十二指肠空肠曲时抽出导丝，并将导管加以固定。

  - 将16％～20％（w/v）钡混悬液600～1000ml加温到370C，然后经导管以每分钟75 ～100ml的速度连续灌注，当钡首通过回盲部时即停止灌注，立即肌注低张药物，然后经导管注入适量空气摄屈双对比像。

【注意事项】

- 检查前1～2 d食少渣饮食，造影前晚服用缓泻剂，造影前禁食禁水6 h以上。

- 插管前对咽反射明显的病人可给予1％利多卡因作咽喉部喷雾麻醉。

- 一般导丝只需插到胃角切迹附近，导管头到达幽门时动作要轻柔，以避免幽门痉挛。

- 钡剂灌注速度为每分钟75～100ml，要求在透视下连续灌注， 密切观察钡首走行，并逐段推压检查。

- 低张药物不宜过早注射，否则肠道缺乏动力，影响钡剂的推进。

- 在灌钡注气的过程中，应注意钡剂在小肠内的走行、充盈情况，及时点片。

五、肠套叠空气灌肠的诊断和复位

【适应证】

临床高度怀疑患者有肠套叠；肠套叠在48h以内无血便或在24 h以内有血便。

【禁忌证】

患儿有休克、脱水、肠坏死及腹膜刺激征象；立位腹平片有穿孔。

【操作步骤】

  - 空气灌肠前应先立位透视胸腹部或摄立位腹平片。

  - 复位前由临床医生无用镇静药、解痉药，如冬眠灵、阿托品。

  - 将Foley氏管头部涂上石腊油，插入肛门，肛管气囊内注入10～15 ml气体将肛门堵塞，接上空气灌肠机。

  - 先进行诊断性空气灌肠，诊断压力为8 kPa(60mmHg)，在透视荧光屏上观察气柱前进情况，当见到杯口及软组织块影时，可即摄片，以确定肠套叠的诊断。

  - 对诊断已经确定的病例，如无上述肠套叠复位的禁忌证，可逐渐增加压力,通常复位压力为10.7～13.3kPa（80～100mmHg），最高压力不能超过16.0 kPa（120 mmHg）。维持空气压力约5min以后再停歇，必要时可作适当的肿块按摩。

  - 肠套叠复位时可见气体突然进入小肠，肿块消失，回肠充气。

【注意事项】

  - 空气灌肠前要检查空气灌肠机功能是否完善，Foley氏管气囊有无漏气。

  - 注气时要根据肠管退回的难易及套鞘的宽度来决定压力，以免压力过高造成肠穿孔。

  - 复位后应继续观察，并给予活性炭粉1.0 g口服，如患儿安静入睡，腹痛消失，血便消失，24 h后大便有炭粉排出，为肠套叠复位成功的标志。

  - 在进行此项检查时，应用铅橡皮保护患儿生殖器部位。

  - 整复过程中临床医生必须到场。

六、结肠造影

【适应证】

- 结肠肿瘤、息肉。

- 结肠慢性炎症。

- 结肠先天性异常。

- 结肠梗阻及肠套叠的诊断和整复。

【禁忌证】

- 结肠穿孔。

- 结肠急性炎症。

- 疑有结肠坏死。

- 肛裂疼痛无法忍受插管者。

【操作步骤】

- 常规钡剂灌肠造影

- 插管成功后，透视胸、腹部。于透视下经肛管缓慢注人钡剂，使各段结肠充盈直至盲肠，观察钡剂的流动状态和各部位结肠的充盈情况，点片。

- 嘱病人将钡剂大部分排出，干俯卧位摄一大片观察全部结肠黏膜。

- 必要时可由肛管注人气体造成双对比像。

- 气钡双对比造影

- 检查前5min肌注低张药物，如654-2 10～20mg。

- 插管成功后，透视胸、腹部。于透视下经肛管缓慢注入钡剂,至横结肠中部时停止注钡（钡浆用量约100～200ml）。

- 注入气体驱使钡剂充盈全结肠，嘱患者转体4～5圈后，不同体位观察各部位结肠并点片。

【注意事项】

      - 造影前1天迸低脂、少渣饮食；造影前晚服缓泻剂，并大量饮水。

      - 检查当日晨起空腹；检查前1～2h作清洁灌肠。

      - 传统法造影钡浆浓度为20％～40％ (w/v)；双对比造影使用70％- 80％(w/v)高浓、低粘的硫酸钡混悬液。

      - 注气时要慢，气体注入量约700～1000ml，见右半结肠直径扩张约5 cm即可停止注气。

      - 检查中应采用多种体位仔细观察，并摄取必要的点片或大片、 加压片。

      - 年老体弱和不适宜多翻动的病人，可作稀钡灌肠。钡浆浓度15％～20％ (w/v)。

      - 先天性巨结肠患者作钡灌肠检查时，应注意以下几点:

- 为避免引起水中毒，不宜用大量水作清洁灌肠，可甩少量生理盐水或用开塞露通便或根本不作清洁灌肠。

- 调制钡剂宜甩等渗生理盐水。

- 肛管插入不宜过深，以免越过狭窄段而致漏诊；灌肠压力不宜过高，速度不宜过快，以免狭窄段被扩张，影响诊断。

- 钡剂到达扩大段就可以停灌，不必将扩大段全部充盈，以免引起水中毒。

- 检查结束后，应入工排出9抽出或清洁灌肠)钡剂，以 免钡剂干结发生各种梗阻。

七、内窥镜逆行胰胆管造影

【适应证】

    - 梗阻性黄疸原因不明者。

    - 临床怀疑胆道疾患，口服或静脉胆道造影未证实者。

    - 疑有胰腺肿瘤或慢性胰腺炎者。

    - 胆囊切除术后综合征。

    - X线或内窥镜检查发现十二指肠外有压迫征象者。

【禁忌证】

- 碘过敏者。

    - 急性胆道感染。

- 急性胰腺炎或慢性胰腺炎急性发作，病程在4周以内。

- 胰腺假性囊肿。

- 全身状况差，严重心、肺功能不全。

- 忌作胃镜检查者。

【操作步骤】

      - 检查前作碘过敏试验及测定血清淀粉酶,禁食6～8h。

      - 术前15min肌注安定10mg，皮下注射阿托品0.5 mg或654-2 10～20mg。

      - 咽部用利多卡因作喷雾麻醉后，于电视透视下将导管插至泛特氏壶腹口部，注人少量60％泛影葡胺,如胰管显影，再缓慢注入2～5ml，如胆总管显影，可注入10～20ml，充盈满意后选择体位点片。

【注意事项】

            - 常用60％泛影葡胺。该造影剂对胰管上皮无刺激性，亦无激活胰蛋白酶原的作用，安全剂量范围较大。正常胰管充盈约需2～5ml，胆管约需10～15ml，胆囊约需50～80ml。

            - 注射过程中应注意观察，一旦发现造影剂迸入胰实质应立即停止注射。

      - 胰管充盈和排空均较快，充盈满意时应尽快点片。

      - 疑胰、胆管有梗阻时应摄延缓片（30，60 min），观察造影剂的排空情况。

      - 头低足高位及左侧卧辅助千胆管充盈。

      - 必要时可加压观察胆囊结石，适时点片。

      - 术后应连续3 d检查血清和尿中淀粉酶。

      - 可能出现的并发症有内窥镜所致脏器穿孔、破裂，注射性胰腺炎、胆道感染、败血症等。

八、术中胆道造影

【适应证】

            - 胆系切开检查之前，了解胆系病变情况，避免不必要的检查。

            - 术中了解结石的部位、大小和数日。

            - 鉴别梗阻性黄疸的原因。

【禁忌证】

- 碘过敏者。

- 胆系急性炎症。

- 胆道大出血。

- 病情危重或严重黄疸。

【操作步骤】

  - 经胆囊、胆囊管或总胆管直接穿刺。

  - 穿人胆系后，先抽吸胆汁；用生理盐水冲洗后注人造影剂10～20ml，并立即摄片。

【注意事项】

- 造影剂用12.5％碘化钠或30％胆影葡胺。

- 要注意避免空气注入，注速要慢、压力不宜过大，以免引起括约肌痉挛，或造影剂注入肠道，导致胆道充填不足或阴影相互重叠，影响诊断。

- 因在手术室进行，须注意无菌和消毒的要求。

- 因系床边摄片，应注意射线的防护。

九、经T形管胆道造影

【适应证】

  - 胆道术后留置T形引流管者。

  - 拔引流管前了解胆道情况者。

  - 无严重胆道感染症状，引流出的胆汁清亮而不混浊者。

【禁忌证】

  - 胆系出血和严重感染。

  - 碘过敏者。

  - 心、肾功能严重损害。

【操作步骤】

- 造影前用生理盐水冲洗胆道，将胆汁尽量抽出，排出气体。

- 透视下缓慢注入造影剂,充盈满意后立即点片；15min后再摄片，观察造影剂自然排空情况。

- 造影后用生理盐水冲洗胆道或加用抗生索。

【注意事项】

  - 注药时压力不能过高，速度不能过快，注射中应注意防止空气进入，以免造成误诊。

  - 造影剂用30％泛影葡胺或30％胆影葡胺。经管注入胆影葡胺总量不得超过60ml。

  - 造影体位最好取头低300角仰卧位，右侧略抬高，应注意肝管充盈情况。

第六节 泌尿生殖系统检查

一、静脉尿路造影

【适应证】

- 尿路梗阻、积水、结石、慢性炎症、结核、肿瘤及囊肿等。

- 泌尿系先天变异。

- 原因不明的血尿、脓尿。

- 腹膜后肿瘤的鉴别诊断。

- 脾肾静脉吻合术前检查。

【禁意证】

  - 碘过敏及过敏体质。

  - 严重肾功能损害。

  - 急性尿路感染。

  - 甲亢、多发性骨髓瘤。

  - 严重心血管疾病及肝功能不良。

【造影剂】

由肾脏排泄的有机碘造影剂均可应用，目前常用的是泛影葡胺。用量:成人为60％或76％泛影葡胺20～40ml。小儿用量：3月以内为4～6 ml；3～6月为8～10m1；7月～2岁为9～15ml；2～6岁为16～20ml;6岁以上用成人量。

【造影前准备】

    - 造影前晚服缓泻剂。

    - 造影前12 h禁食，控制饮水。

    - 做碘过敏试验。

    - 备好造影剂、急救药品、注药消毒用品等。

    - 向病人说明造影过程，以便取得合作。

【造影方法】

- 摄腹部平片  按常规拍摄腹部平片并观察肠道清洁情况。

- 束腹带  患者仰卧摄影台上，将两个长圆形压迫球以倒八字形置于脐下两侧相当于骶骨岬旁输尿管经过处，压迫球上放血压计气囊，并用多头带与腹部一起束紧。

- 注药  由静脉注入造影剂。在注药过程中，先注人1～2 ml，减慢注药速度观察2～3 min，如无反应即将余下造影剂于2～3min内注完。

- 压迫输尿管  注药完毕，给血压计气囊充气，压力为70～80mmHg,压迫输尿管,阻止造影剂进入膀胱。

- 摄造影片  常规摄注药后7、15 、30min肾区片各1张，观祭肾盂肾盏充盈情况.观察满意后，解除压迫摄全尿路解压片1张。观察满意，结束造影(怀疑有肾下垂者应加照解压立位全尿路片)。

若30 min肾盂肾盏显影淡或不显影，而膀胱内又无造影剂，应解除腹带，延长时间至1～2 h，重摄肾区片。

【注意事项】

- 腹部巨大肿块或腹水患者不能压迫输尿管时，可采用头低足高体位并加用平滑肌松弛药(如654 -2或维生素K3肌注)。

- 若因压迫腹部出现迷走神经反应或下肢供血不良，应减轻压力，或松解腹带重新采用头低足高位继续进行造影。若症状严重，立即解压，对症治疗。

- 碘过敏试验阴性并不能保证造影过程中不出现碘剂过敏反应。因此，在造影过程中要密切观察病人，一旦发生过敏反应应及时处理，一般轻者不需治疗或使用一般抗过敏药；出现重度反应时，立即终止造影并采取应急抢救措施，同时尽快邀请临床科室参加抢救。

二、逆行肾盂造影

【适应证】

- 静脉尿路造影显影不满意或疑有病变需迸一步明确者；肾功能差而又必须了解尿路情况者。

- 需了解肾、输尿管与相邻器官的关系。

- 腹内异常阴影须确定其与尿路关系者。

- 为了详细观察尿路的解剖形态及输尿管病变者。

【禁忌证】

- 尿道狭窄不能做膀胱镜检查者。

- 严重膀胱疾患。

- 急性下尿路感染及出血，肾绞痛发作期。

- 严重心血管疾病及全身衰竭者。

【操作步骤】

- 经膀胱镜检查后放置输尿管插管。

- 透视监视下经导管缓慢注入造影剂，充盈满意时点片。

【操作步骤】

  - 膀胱镜检查后放置输尿管插管。

  - 透视监视下经导管缓慢注入造影剂，充盈满意时点片。

【注意事项】

- 造影前晚服缓泻剂，造影前禁食6～12 h，但不禁水，注药前摄平片。

- 造影剂为30％泛影葡胺，一般每侧用量5～10 ml，以腰部胀满感为止。疑有阴性结石时，可先作注气观察。

- 注药速度不宜过快，压力不宜过高，以免造影剂逆流，影响诊断，并注意勿将气泡注人而造成误诊。

- 摄片后应立即观片，满意后方可结束检查。

- 如需检查输尿管。可将导管拉至输尿管最低位置，于注入造影剂后立即摄片。

- 因该检查较痛苦，摄片后应立即冲洗，并由放射科及临床医生共同研究认定后再拔管。

三、膀胱造影

【适应证】

- 膀胱疾患，如肿瘤、结石、憩室、炎症、先天畸形等。

- 观察盆腔肿瘤与膀胱之关系。

【禁忌证】

膀胱及尿道急性炎症。

【操作步骤】

- 静脉法(排泄法)  于静脉肾盂造影检查松压后使膀胱充盈,并摄取正、斜位片。

- 逆行插管法

  - 常规消毒后，将导管插人膀胱内。

  - 先放尽尿液，然后缓慢注人造影剂，以病人膀胱区有胀感为度,充盈满意后摄正位及斜位片。经阅片，能明确诊断，则结束检查。

【注意事项】

- 造影前晚服缓泻剂；造影前先行排尿，并摄取膀胱区平片，静脉法造影前应作碘过敏试验。

- 造影剂可用6.25％碘化钠或10％～15％泛影葡胺100～300 ml或空气，将造影剂加热至体温的温度。

- 检查时应于透视下转动体位，多轴位、多角度观察摄片，注意前后壁情况。造影后应抽出造影剂，并冲洗膀胱。

- 如病变显示不理想，特别是怀疑膀胱肿瘤者，可于抽出造影剂后再注入空气造影摄片。

- 常规检查阴性，而临床高度怀疑有膀胱肿瘤者，可做膀胱双重造影检查：

      - 注人造影剂30～50ml后，再注入空气250～300ml，至病人有尿意为止。

      - 转动体位，作多轴位、多角度观察并摄片。

四、尿道造影

【适应证】

- 尿道外伤。

- 尿道先天性畸形。

- 前列腺病变。

- 尿道结石。

- 尿道瘘。

【禁忌证】

急性尿道炎症、出血。

【操作步骤】

- 逆行注人法  常规消毒后，将导管插人尿道，然后捏紧用纱布包裹的龟头及导管，用适当压力推注造影剂。

- 排尿法  于静脉肾盂造影后或通过导尿管注入造影剂使膀胱充盈，在排尿过程中摄片。

【注意事项】

- 造影剂用12.5％碘化钠或10％泛影葡胺，用量20～30ml。

- 常须边注射造影剂边摄片才能弄清楚尿道狭窄或瘘道情况。

- 摄片以斜位为准。

五、子宫输卵管造影

【适应证】

- 不孕症。

- 先天性子宫输卵管畸型。

- 子宫不正常出血检查病因。

- 诊断为内生殖器的各种疾病，如炎症、结核、肿瘤。

- 各种绝育措施后观察输卵管情况。

- 其他：如各种与生殖器相通的瘘管。

【禁忌证】

  - 生殖道炎症。

  - 子宫出血时(包括月经期)。

  - 对碘质过敏者。

  - 生殖道恶性肿瘤，以防止肿瘤细胞扩散。

  - 严重心、肺疾患及高血压患者。

- 刮宫术后30 d内。

- 月经期、排卵期、妊娠期。

- 全身情况不良，一般情况差者。

【操作步骤】

  - 造影日期选择在月经干净后3～7d。

  - 造影剂选用40％碘化油10ml，或35％～40％泛影葡胺10ml。

  - 造影前先作碘过敏试验，阴性者可行造影。

  - 患者仰卧于检查台上，取截石位，消毒铺孔巾后用窥阴器扩张阴道暴露宫颈。

  - 将一个子宫颈钳夹住子宫颈之前唇，探官腔深度后，放人锥形橡皮头的导管。

  - 将注射器灌满造影剂，首先将导管充盈排气，以免假性充盈缺损形成。

  - 在透视下先缓慢分段注入3 ml，然后再注入至子宫输卵管全部充盈，注射中切忌压力过高，并在透视下密切观察是否有宫旁静脉造影剂逆流。

  - 一般在子宫输卵管充盈后即停止注射，摄取第1张片，必要时加照斜位片，水质造影剂10～20 min后，碘油24 h后拍排空后照片。

【注意事项】

    - 造影前3 d及造影后两周内禁止性交。

    - 造影前应排空大、小便,必要时清洁灌肠。

    - 对于精神紧张及敏感患者可给予镇静剂及抗痉挛药物。

    - 注药要慢，压力不宜过高，子宫颈必须堵好。若输卵管不显影，而压力大，应停推造影剂，避免导致黏膜破裂或阻塞的输卵管破裂。

    - 忌入气泡，否则易造成误诊。

    - 拍排空片前应冲洗阴道内残余碘油。

第七节  其他部位检查

一、乳腺X线检查

- 乳腺钼靶摄影

【适应证】

      - 发现有乳房肿块或结节者。

      - 排除了垂体病变的乳头溢液者。

      - 乳腺癌高危人群和40岁以上女性的普查，一般40岁以上每2年检查1次，50岁以上每1年检查1次。

      - 一侧乳腺癌手术后随访对侧乳腺。

      - 曾作隆胸手术，疑植入的假体有异常者。

【禁忌证】

怀孕为相对禁忌证，孕妇如须作乳腺钼靶X线摄影时，应以铅裙遮蔽腹部。

【操作要点】

乳腺的常规投照体位包括头尾位和内外斜位，并可视病变位置和乳房大小需要而加摄内外斜位或其他特殊体位。因为两侧乳房一般大致对称，双侧对比有助于发现病变，故应常规投照两侧乳房，以资对比。

            - 头尾位  亦称轴位，为常规投照体位之一，特别有助于发现乳腺内外侧的病变；投照时投照架处于正位，启动升降立柱使摄片台至乳腺下缘的皱折处，投照侧胸壁紧靠摄片台外缘，使乳房置于暗盒之上，启动压迫器，自上而下压紧并固定乳房，这时乳头应在切线位上，否则应调整升降立柱的高低至满意为止；投照时，病人体位宜稍有倾斜，如投照左乳时，胸廓向右旋转10～150角；投照右乳时，胸廓向左旋转10～150角。

            - 内外斜位  该体位所显示的乳腺组织范围最大，尚可显示靠近胸壁的病变和部分腋窝淋巴结，亦为常规投照体位之一；病人取半则位，如投照左侧乳腺，投照架向左旋转45～550角，病人左侧靠近机器,上臂抬高平肩并外展900角,将左侧乳房置于摄片台上，启动压迫器，压紧并固定乳房，乳头亦应在切线位上；投照右乳时,旋转方向相反，角度相同。所摄斜位片，应包括部分胸壁组织。

            - 侧位  病入面对机器，投照左乳时，投照架常规向右旋转900角，调整升降架使摄片台中心对准乳房,将左乳置于摄片台与压迫器之间，外侧胸壁紧靠摄片台外缘，启动压迫器，自左至右加压固定乳房后,立即曝光；投照右乳时，投照架常规向左旋转900角，其他操作步骤与左侧同；对于乳房松弛者，在加压的同时应用另一只手将乳房托起，使腺体组织均匀分布，乳头处于切线位，避免因乳房悬垂而不能全貌显示。

【注意事项】

- 乳腺癌高危人群，包括一侧乳腺癌手术后随访对侧乳腺者；有母亲乳腺癌家族史者；曾作过乳腺活检者；月经初潮在13岁以前，第1胎足月分娩在30岁以上者；有慢性乳腺纤维囊性病者；乳房大，扪诊检查有困难者；有乳房缩小或增大现象者；有乳房肿块者；乳头溢液者.发现有腋下或锁骨上淋巴结肿大或其他转移性腺癌者；高年未婚或已婚未育者；长期口服或注射雌激素药物者；属于Wolfe分型的P2型及Dy型者。

- 在乳腺X线摄影中，适当的加压固定相当重要。加压固定后，原来呈圆锥形的乳腺组织被压成厚度较均匀的扁平组织，有利于X线穿透，使穿透量相对均匀；加压固定后,可避免乳房位置移动而造成影像模糊；加压固定后显示面积相对增大，可提高乳腺组织和病变细节的显示效果；加压固定后，乳房与X线片及增感屏3者贴得更紧，可提高感光效果和细微结构显示的清晰度；加压固定乳房的强度以病人能忍受为度。

- 对于巨大乳房应用分段拍片法使乳腺得以全貌显示，例如头尾位时可分为内份和外份两次摄片，而内外斜位时可分为上份和下份2次摄片。

- 对于有细微可疑病变处可加作点压放大摄影。

- 乳房中有假体植入时，除常规体位外，应加照Eklund氏位，即将植入体推向胸壁，使假体避开压迫范围，对前方的乳腺组织加压摄片。

二、乳腺导管造影

【适应证】

乳头异常溢液。对于非妊娠期和哺乳期的两侧乳头溢液，排除了垂体肿瘤者；或单侧乳头溢液，不论其溢液是浆液性、血性、乳汁样、糊状、有色或无色；均应作乳腺导管造影,以诊断乳腺导管及其周围组织的病变。

【禁忌证】

- 患急性乳腺炎的病人。

- 怀孕为相对禁忌证，孕妇如必须作乳腺导管造影时，应以铅裙遮蔽腹部。

【操作要点】

      - 术前准备

- 消毒手套。

- 消毒用品。

- 去快口的4或5号注射针头，或淋巴造影插管，或颌下腺造影针头或特制的导管。

- 造影剂( 60％复方泛影葡胺或60％ Urografin)。

- 手术灯和放大镜。

      - 清除患侧乳头表面的分泌物，然后进行常规消毒，找出溢液或与肿块相应的乳管开口；用一手固定乳头，另一手持针头或导管缓缓插人该乳管开口，一般进针不超过1cm。一般注射造影剂0.5～3ml。

      - 注射完毕后，立即拍摄头尾位和内外斜位钼靶片。

【注意事项】

            - 造影中,在接上注射器前先滴入造影剂数滴于针头或导管内， 待造影剂将溢出再接上注射器，然后先回抽再注射造影剂,以免注入空气泡而造成假象；注射时，医师感到有阻力或病人感觉疼痛时即应停止注射，避免压力过大而致乳管破裂，造影剂进人间质；

            - 注射造影剂后拍片时，只能轻轻加压，避免将造影剂挤出；

- 有时为了鉴别乳管内的气泡和占位性病变，应抽出乳管内的造影剂后，再重复造影1次。

三、腮腺造影

【适应证】

肿瘤、慢性炎症、导管狭窄或结石、腮腺瘘、干燥综合征( sjÖgren syndrome )等。

【禁忌证】

腮腺急性炎症。

【操作步骤】

先按摩腮腺，挤压分泌物，然后用碘酒消毒导管开口黏膜，用6号平头针插入导管,注入40％碘化油1～1.5ml，至患者有胀感为止，摄取正、侧位片。

【注意事项】

- 造影前检查唾液腺大小、质地等情况，有无肿块或与腺体关系。

- 造影前摄取下颌骨斜位片以排除骨质病变。

- 注人造影剂要缓慢，压力不要太大。

四、椎管造影

【适应证】

- 椎管内占位性病变，如肿瘤和囊肿等。

- 椎间盘突出及椎管狭窄。

- 脊髓膜炎性病变，如蛛网膜粘连。

- 脊髓萎缩陆和外伤性病变。

- 脊柱和脊髓畸型，如脊髓纵裂( diastematomyelie)、脊髓圆锥低位固定综合( terdercord syndrome)等。

【禁忌证】

- 急性蛛网膜下腔出血。

- 穿刺部位感染。

- 碘剂过敏或甲状腺机能亢进者。

- 严重颅高压或出现脑疝症状者。

【操作步骤】

      - 上行性造影(腰椎穿刺)  此法适用于检查胸、腰、颈各节段病变，操作方法简单易行，安全可靠。

病人取侧卧位，头侧抬高15～200角，选择L4～5、L3 ～L4椎间隙为穿刺点，常规消毒后用小号细针进行腰穿。

穿刺成功后，无放出5ml脑脊液，然后缓慢注入造影剂。

- 根据检查部位迅速调整体位进行透视及摄片。①腰段：采用俯卧、侧卧位常规摄取正侧位及斜位片。如有条件摄取侧卧位水平投照片。该位置的优点是将造影剂沉干蛛网膜下腔侧，更好显示一侧神经根袖；②胸段：先取侧卧头低位,于透视下见到造影剂运送至胸段后，再取仰卧位，常规摄取正、侧及双斜位；③颈段:取俯卧头低位，并将下颌、头部垫起，使颈部过伸后仰。于透视下见到造影剂运送至颈段椎管时即将床放平或略抬高头侧，嘱病人迅速转至仰卧位并摄取侧位片。此位置能够更好地显示枕部蛛网鄘腔，故又称枕大池位。

- 下行性造影(颈1～2侧方穿刺法）  此法适用于检查颈段或枕骨大孔附近的病变，以及胸、腰、骶段巨大占位性病变造成椎管完全阻塞，上行造影无法明确病变上界水平者。颈1～2穿刺最好采用俯卧头高位，将头部垫起，于透视下确定穿刺点，常规消毒后进行穿刺，成功后在透视监视下缓慢连续注人造影剂并点片。

【注意事项】

  - 造影前需进行碘过敏和麻醉剂试验，摄脊椎平片；造影当天禁食1天；情绪紧张者可给予镇静药.碘水脊髓造影前嘱病人多饮水。

  - 首选非离子型造影剂，如依索显( Isovist )、碘必乐( lopamidol )、欧乃派克( Omni-paque )等，均用300mg碘/ml，用量视显影部位而定，腰段5 ml、胸段10 ml、颈段10～15 ml。也可用碘苯酯(myodi1)30%3～9 ml。

  - 应在透视下操作，穿刺时须谨慎，勿伤脊髓。

  - 注射造影剂宜用均匀压力缓慢连续注射。

  - 勿使造影剂过多地进人颅内。

  - 非离子型造影剂吸收快，操作过程要迅速；而有梗阻者，吸收则较慢。

  - 检查过程中应尽量减少病人的转动，否则造影剂易被稀释而使造影失败。在透视下观察不满意者，应尽快摄片及冲洗阅片。

  - 使用碘苯酯时，应尽量不要使造影剂进入颅内。

  - 造影后患者需仰卧在床上，抬高头部保持至少6h，24h内尽量避免活动，不可弯身下俯以减少造影后反应。鼓励病人进流质或正常迸食多饮水。

五、窦道及瘘管造影

【适应证】

            - 先天性瘘道，如甲状舌管瘘、颈部瘘道(鳃瘘)等。

      - 感染性瘘道，如慢性骨髓炎、软组织脓肿等。

      - 创伤或手术后并发的瘘道。

【禁忌证】

            - 窦道、瘘管有急性炎症。

            - 碘过敏者忌用碘造影剂。

【操作步骤】

患者取卧位，瘘口朝上。常规瘘口及其皮肤消毒后，经瘘口插人造影导管(如瘘道内原有引流管,可利用引流管做造影导管)；用纱布及胶布将导管固定后，于透视监视下经导管缓慢注入造影剂，至造影剂略有溢出时为止，然后透视下选择显示瘘道及病灶最清楚的位置与角度点片。

【注意事项】

- 用碘造影剂时，造影前应做碘过敏试验。

- 造影前应先摄患部X线平片，了解有无其他异常，如骨髓炎、骨结核等。

- 腹部瘘道造影，检查前应清洁灌肠和排空膀胱，并行体位引流及局部挤压，务使分泌物充分排出，以利于造影剂的进入。

- 造影剂的选择应根据瘘道的大小和部位。瘘道较大者宜选用粘度较高的造影剂；瘘道较细者则宜选用粘度较低的造影剂。胸部瘘管疑与胸腔相通者，或四肢瘘道与腹腔相通的，可用40％碘化油；与泌尿系相通的瘘道可用60％泛影葡胺；与肠道相通的瘘道可用5O％的钡胶浆。用量多少取决于异常腔道的大小。

- 造影剂的注入应在透视下进行，以便掌握造影剂的引入途径和分布范围以及选择适当的摄片位置与角度。

- 至少应摄取互相垂直的2张照片，摄片前应将溢于皮肤、衣服、床单及诊断床上的造影剂全部清除、擦净，以免混淆诊断，必要时应于瘘口做金属标记。

六、眼球异物定位（角膜缘环定位法）

【放置角膜缘环】

由临床医师放置准确后到放射科摄片定位。

【摄影技术】

- 正位

- 胶片尺寸  5英寸×7英寸。

- 体位  取鼻额位，患者取坐位或俯卧位，头后仰，鼻尖及下颌部靠片，头颅矢状面垂直于台面，听眶线与胶片成670角，双眼直视。

- 摄影距离  取摄影距离为眼球至胶片距离的10倍(目的是保持其放大率为1.1).

- 中心线  对准检侧眼球中心，沿眼球轴垂直射入胶片。

- 照片显示  岩骨上缘位于眶下,角膜缘环在眼眶正中显示为正圆形。

- 侧位

- 胶片尺寸  5英寸×7英寸。

- 体位  患者俯卧，头转向对侧，使头颅矢状面与胶片平行,瞳间线垂直于台面，双眼直视前方。

- 摄影距离  取摄影距离为眼球至胶片距离的10倍(目的是保持其放大率为1.1)。

- 中心线  经检侧眼球角膜缘平面垂直射入胶片中心。

- 照片显示  双侧眼眶侧壁重叠,前颅凹底呈单线显示，角膜缘环显示为单一直线。

【测 量】

  - 正位测量  联接照片上角膜缘环3点至9点、6点至12点，2条直线交叉点定为眼球中心轴。将正位定位标尺的3点至9点、6点至12点2连线与照片上相应2线相重合，通过定位标尺可直接读出异物所在方位和跟眼球中心轴的半径值。

  - 侧位测量  通过角膜缘环3点9点的重合点向角膜缘作一垂线，定此为眼球轴线。将侧位定位标尺相当于角膜缘的直线(零线)与照片上角膜缘直线重合，可直接读出异物所在的深度及异物距眼球轴线的距离。

  - 校正后测量  如照片上3、9点未能重合，但误差在3mm以内，可通过校正后测量，基本上不影响其可靠性。

第八节  碘过敏试验、碘过敏反应及其防治

【碘过敏试验方法】

常规采用静脉法：将30％的有机碘水1ml注入静脉，观察15 ~30 min,如出现恶心呕吐、胸闷气急、荨麻疹甚至休克等症状，为阳性反应。

【过敏反应表现】

  - 轻度反应  轻度反应出现面部潮红灼热感，眼鼻分泌物增加，气急胸闷，呕吐，恶心，头痛及寻麻疹等，一般症状较轻。

  - 重度反应  重度反应出现休克。循环系统衰竭时血压下降。面色苍白、口唇紫绀，甚至心跳骤停；呼吸系统反应可有喉及支气管痉挛、水肿，患者出现气喘、呼吸困难，如并发肺水肿，则吐大量泡沫样或粉红色痰；血管神经性水肿时，在面部、口腔及皮肤出现大片皮疹，皮下黏膜出血。

  - 迟发反应  在造影数日后出现轻重不等的过敏症状。

【过敏反应处理】

  - 碘过敏反应者应立即停止造影检查，轻者可等症状缓解后继续检查，重者则中止检查，并采取紧急抢救措施。

  - 碘过敏轻度反应多为一时性，一般不需治疗，根据情况减慢注药速度或暂停注射造影剂，必要时口服非那根25 mg，反应消失后继续进行造影检查。

  - 出现重度反应时，立即终止检查，进行抢救。出现血管性水肿时，静脉或肌肉注射盐酸苯海拉明20 mg，或肌肉注射非那根25 mg，可同时加用肾上腺皮质激素，如肌注或静注地塞米松5 mg；呼吸困难者应吸；.如有休克，应按抗休克原则处理；心跳停止者立即施行胸外心脏按摩术；在放射科处理的同时立即请有关科室前来抢救，不能耽误。

【非离子型造影剂使用适应证】

- 具有高危因子的患者(包括：心肾功能障碍、糖尿病、肺和支气管疾病、造影剂过敏史、休克状态等)均应选用非离子型造影剂。

- 外围动脉造影应尽量使用非离子型造影剂。

第二章 CT检查

第一节 一般规程

一、预约

预约时应仔细阅读申请单，了解其检查部位与检查要求。

嘱咐病人来检查时携带有关的病史资料，如既往的病历、超声、X线、核素显像、MRI和以前作过的CT检查等各种资料和照年，以备对比或参考。

预约时应视病人病情的轻重缓急而定检查顺序，优先安排急重病人。

需要作增强扫描的病人应询问其有无过敏史，了解其心、肝、肾功能；作好碘过敏试验，记录于检查申请单上，并请家属在《静脉注射碘对比剂同意书》谈话单上签字。

需要作增强扫描的病人，应要求其家属陪同来检查，并告知病人应于检查前空腹4~6h，危重病人需要有关医护人员监护。

对于部分儿童或神智不清、检查不合作者，应通知其检查前使用镇静剂或作基础麻醉。

腹部或/和盆腔CT检查的病人，要求其1周内不服含重金属的药品，不做胃肠钡剂检查。已作钡剂检查者，须待钡剂排空后再行检查。

询问并登记病人的通讯地址、电话号码或转诊医院地址和住院号。

登记员将当天预约好的申请单预先交给检查室。

二、扫描前准备

预先让病人了解检查过程，以取得病人的合作，对做胸、腹部CT扫描的病人详细陈述屏气的重要性，并训练1～2次，直到病人掌握要领为止。

扫描前务必除去检查部位的金属或其他高密度物品。

眼眶C T扫描前嘱咐病人直视前方，闭上双眼，扫描时不眨眼或动眼。

喉部CT扫描前嘱咐病人检查过程中不作吞咽动作或咳嗽。

胸、腹部，盆腔和胸、腰椎CT扫描者应将双手上举抱头。

腹部和盆腔CT扫描者应于扫描前口服1.5％～2％复方泛影葡胺500～1000ml，对比剂的服法和剂量因部位而异；盆腔CT扫描者，待膀胱充满后再检查。对直肠和乙状结肠病变,检查前最好清洁灌肠，需做仿真内镜检查者再用生理盐水或1. 5％～2%复方泛影葡胺150 ~300 rnl保留灌肠。

三、扫描和接诊

医技人员应根据临床的要求和疾病诊断的需要制定扫描计划，包括扫描前的准备、扫描体位、范围、观察野、层厚、间隔和X线剂量等；同时确定增强扫描病人使用对比剂的剂量和注射方法。

医师应仔细阅读申请单，熟悉病人的病情，了解其检查部位与检查要求；阅读病人所带来的病史资料和超声、X线、放射性核素、MRI及以前作过的CT检查等各种资料和照片。审核申请单并根据检查和诊断要求将申请单和病史资料补充完整。

检查过程中医技人员应根据图像显示情况确认是否增加扫描层面或改变扫描体位；是否要作增强扫描以及扫描是否已完成。

增强扫描注射对比剂前必须再次核实病人碘过敏试验是否为阴性，应履行的手续是否齐全。核实病人确无禁忌证后方可注射对比剂。严重心、肝、肾功能不良者不宜做增强CT。注射对比剂时和整个检查过程中，医师应注意观察病人有无过敏反应和不良反应；一旦出现上述反应，应立即组织抢救。

如为复查，应尽量采用同前次一样的显示野扫描，以资对比。

技师应认真作好扫描记录。

四、照片

应选择适当的窗宽和窗位，要求照片图像清晰，对比度好，能满足诊断要求。

照片时一般根据解剖顺序排列，有时也可以按扫描时间顺序排列。

根据情况，对必要的CT测量数值如病变大小、病变部位和CT值等标示于图像上，并照相。

对于细小结构或病变可根据情况加照放大像。

复查病人照片时应尽量与前次的窗宽、窗位一致，以便对比。

影像资料刻光盘保存，照片一份给病人或临床医生。

五、报告书写

逐项填写病人姓名、性别、年龄、住院号、病区病床号、CT号、检查日期和报告日期。

写明片序、检查部位和方法。

报告内容要分清主次，描述有一定顺序；先描写主要病变，包括病变部位、形状、境界、大小和密度等，接着描写病变对周围的影响。如有增强扫描，再描述增强后病变的变化。最后描写其他与主要病变无关的所见和有鉴别意义的征象。

恰如其分地作出结论。

六、CT检查基本方法

CT平扫  先扫侧位或正位定位像，再确定基线、扫描范围、显示野、层厚、层间隔和X线剂量等技术参数，然后完成扫描。

增强CT扫描  所用对比剂为水溶性非离子型碘刹，300 mg/ml，用量为1.5～2 ml/kg(毫升/每千克体重)，一般成人总量为I 00～150 ml。方法有团注增强扫描(即经静脉一次快速注入对比剂全量，注射完毕后立即行快速连续扫描）、动态增强扫描（包括进床式动态扫描和同层动态扫描)、双期或三期螺旋CT增强扫描。

造影CT检查  如动脉造影CT(CTA)、胆囊造影CT、经动脉门脉血管造影CT（CTAP）、脊髓造影CT（CTM）等。

特殊检查

    - 冠状面扫描  一般用于头部扫描，病人仰卧或俯卧，头部尽量后仰或前伸，扫头部侧位定位象，确定基线，使其与听眦线(或鞍底）垂直，层厚与层间隔视具体部位而定。

    - 薄层扫描  层厚小于5 mm的扫描，可用于小器官、小病变或细微结构的显示和图像重建。 (3)靶扫描  对小范围兴趣区的放大扫描，放大的重建图像因仍保持普通图像像素而具有较好的空间分辨率，用于岩骨、蝶鞍和肾上腺等小结构和小器官的检查。

    - CT导向穿刺活检  用于抽吸少量组织作细胞学或病理学检查，取得病变的细胞学或病理学诊断。

第二节 CT对比剂毒副反应的临床表现及其预防和处理

一.CT对比剂毒副反应的临床表现

CT对比剂的毒副反应可分为轻、中、重度反应3类，其主要临床表现如下：

轻度反应  有全身热感与发痒，结膜充血，少量红疹，头痛头晕，喷嚏咳嗽，恶心呕吐等。

中度反应  全身出现荨麻疹样皮疹，眼睑、面颊、耳部水肿，胸闷气急，呼吸困难，发音嘶哑，肢体抖动等。

重度反应  面色苍白、四肢青紫、手足厥冷、呼吸困难、手足痉挛、血压骤降、心搏停止、知觉丧失、大小便失禁等。

二、CT对比剂毒副反应的预防

对每一个需作增强扫描的病人均应详细询问病史，了解有无高危因素。

可在造影前常规静脉注射地塞米松10 rng，为了提高预防效果，对于个别可疑高危病人于静脉注射地塞米松前给予口服扑尔敏 4 mg和强的松10 mg 。

心脏和肝、肾功能有损害者应尽可能予以短期纠治后再作增强扫描。

三. CT对比剂毒副反应的处理

轻度反应  应使病人安静休息，吸新鲜空气，并观察发展动态；检查结束后大量饮水，服用扑尔敏或苯海拉明，或再次静脉注射地塞米松10 mg。

中度反应

对于无高血压、心脏病和甲亢的病人用肾上腺素0.3～0.5 ml皮下注射。

静脉注射地塞米松10～20 mg或氢化可的松50 mg。

静脉点滴氢化可的松100 mg加5％～10％葡萄糖盐水。

给氧。

注意保暖。

喉头水肿者加用地塞米松5 mg、肾上腺素1支（1 mg）做喉头喷雾。

重度反应

同上述方法处理，并立即通知有关专科或急诊科参加抢救处理。

对血压下降、心跳微弱者用盐酸肾上腺素、阿拉明、新福林、多巴胺等，必要时另开一条静脉通道，点滴 5％碳酸氢钠250 1nl。

对喉头水肿严重、窒息、青紫者应考虑做气管切开或气管插管。

第三节 CT扫描常规

一、头颈部CT扫描

（一）颅脑CT扫描

【适应证】

先天性颅脑发育不全。

颅脑损伤。

脑血管病。

颅内肿瘤。

颅内感染性疾病。

髓鞘形成异常和脱髓鞘疾患。

【禁忌证】

平扫一般无禁忌证，但颅内有金属异物时，可因金属异物伪影影响图像质量，而无法作诊断。增强扫描禁忌证与静脉注射碘对比剂的禁忌证相同。

【操作要点】

平扫

横断面扫描

病人仰卧，头摆正，使人体正中矢状面与检查床正中线在同一平面上，瞳间线与矢状面垂直。

扫头颅侧位定位像。

以听眉线为基线向上扫至头顶；层厚8～10 mm，间隔8～10 mm，一般扫10~15层。

对小病灶可做2~5 mm层厚的薄层连续扫描或重叠扫描。

冠状面扫描

    - 病人仰卧或俯卧，头摆正，使人体正中矢状面与检查床正中线在同一平面上，瞳间线与矢状面垂直，头部尽量后仰或前伸

    - 扫头颅侧位定位像。

    - 扫描线与听眦线垂直。

    - 层厚和间隔与横断面扫描相同。

增强扫描

对需做增强扫描的病人，应了解其有无过敏史和高危因素，向其说明增强可能出现的问题，征得病人同意，并签订“静脉注射碘对比剂同意书”。

于增强扫描前做口含碘过敏试验，无反应方可作增强扫描。

对需做增强扫描的病人，应要求空腹，检查前4~6 h禁食。增强扫描所用的对比剂为水溶性非离子型碘剂300 mg/ml。用量按1.5～2 ml/kg体重计算，成人一般为75～100ml。常规使用静脉团注法，即将预定剂量的对比剂加压快速注入肘静脉或前臂的静脉，给药后立即进行扫描。

照片窗宽、窗位  建议使用W 90～100HU，L 35～50 Hu。

【注意事项】

头部位置摆正及制动极为重要，对躁动或不合作的病人可用制动带固定。如无效，应请临床医生给予适量的镇静剂或作基础麻醉。如仍难控制活动者，应暂缓检查。

对急性颅脑外伤、急性脑卒中、先天性颅脑发育不全可只作平扫；对疑有颅内转移性肿瘤、颅内肿瘤术后复查或增强扫描才能显示病变的病人可只作增强扫描；一般病人常规先平扫后再作增强扫描。

为减轻对比剂毒副反应，增强扫描前可静注地塞米松10 mg，对于个别可疑高危病人可于静脉注入地塞米松前服用扑尔敏4 mg ，强的松10 mg，以加强预防效果。

对于高危病人(包括肾功能减退、哮喘、尊麻疹、多种药物过敏、糖尿病、脱水状态、心脏、肝或肾功能损伤者、60岁以上老年人及1岁以下婴儿等）应用对比剂时应注意观察，以防意外。

（二）垂体和鞍区CT扫描

【适应证】

垂体瘤。

鞍区其他肿瘤(颅咽管瘤、脑膜瘤、生殖细胞瘤、脊索瘤、软骨瘤、畸胎瘤、动脉瘤、表皮样囊肿、皮样囊肿等）。

鞍区感染性病变。

【禁忌证】

同颅脑CT扫描。

【操作要点】

增强扫描  对脑垂体病变一般不需要平扫，直接行增强扫描。制定好扫描计划后，经静脉快速注射对比剂，立即进行序列扫描。

冠状面扫描

体位同颅脑CT扫描。 
摄取侧位定位像。

扫描基线与听眦线或鞍底(垂体微腺瘤时)垂直。

扫描范围  前床突至后床突，根据具体情况可适当扩大扫描范围。

层厚、间隔均为3～5 mm，显示野160～180 mm。

照片窗宽，窗位：W 240～310 Hu，L 35～50 Hu。

横断面扫描

  - 体位同颅脑CT扫描。

  - 扫侧位定位像。

  - 扫描平面平行于鞍底。

  - 扫描范围，自鞍底至第3脑室水平或后床突(用于检查垂体微腺瘤)。

  - 层厚、间隔均为3～5 mm，检查垂体微腺瘤层厚应小于3 mm，最好作重叠扫描(如层厚2 mm，间隔1 mm)，显示野160～180 mm。

重建冠、矢状面图像并摄片。照片窗宽、窗位：W 220～280 Hu，L30～50 Hu。

【注意事项】

冠状面扫描应常规摄取骨窗片以显示鞍区骨质有无改变。骨窗窗宽、窗位:W 1 200 ~2000 Hu，L 150~250 Hu。

（三）后颅窝及桥小脑角区CT扫描

【适应证】

听神经瘤。

脑膜瘤。

三叉神经鞘瘤。

室管膜瘤。

化学感受器瘤。

脑干肿瘤。

表皮样囊肿。

蛛网膜囊肿。

【禁忌证】

同颅脑CT检查。

【操作要点】

平扫  常规用横断面扫描。

体位同颅脑CT扫描。

扫描侧位定位像。

扫描基线：与听眦线成向足侧200角。

扫描范围：自颅底至天幕。

层厚、间隔均为3～5 mm。

摄片时常规照软组织窗，照片窗宽、窗位W 120～150 Hu , L 35～40 Hu，两侧内听道区域照骨窗显示骨质有无改变，骨窗窗宽、窗位W 1 000～2 000 Hu，L200～250 Hu。

增强扫描  同颅脑CT增强扫描。

【注意事项】

同颅脑CT扫描。

（四）颞颌关节CT扫描

【适应证】

先天性发育畸形。

外伤、炎症(类风湿性关节炎、结核病等)。

肿瘤性疾病。

【禁忌证】

无特殊禁忌证。

【操作要点】

平扫  常规作横断面扫描。

病人仰卧，体位同颅脑CT扫描，使其听眶下线(即外耳道上缘至眶下缘的连线）与台面垂直。

扫头部侧位定位像。

在侧位定位像上，确定扫描平面，使基线平行于听眶下线，自下颌关节盂顶向下颌方向扫描，层厚和间隔为1.5 mm，连续18～20层，上下范围约3 cm。扫描野160～180 mm。

可以选择性应用冠状位和准矢状位。

照片窗宽、窗位  软组织窗W 300～400 Hu，L 30～50 Hu，骨窗W1000～2 000 Hu，L 150～200 Hu。

增强扫描  对怀疑炎症或肿瘤的患者，可作增强扫描，方法同常规颅脑增强扫描。

【注意事项】

检查时嘱病人勿说话。

注意应用高分辨率技术，即用512×512矩阵，骨算法。

摆位时应注意两侧对称。

(五)眼和眼眶CT扫描

【适应证】

眼眶内炎症。

甲状腺性眼球突出。

血管性疾病(如血管瘤，淋巴管瘤，静脉曲张，颈动脉-海绵窦瘘）

肿瘤(包括眼球肿瘤，眼眶内球外肿瘤，眶壁和副鼻窦肿瘤)。

眼眶外伤和异物。

【禁忌证】

无特殊，同颅脑CT扫描。

【操作要点】

平扫  常规为横断面扫描。

仰卧位，头部摆正固定，体位同颅脑CT扫描。

扫头部侧位定位像。

扫描平面  ①与听眶下线平行；②平行于前床突(或鞍结节)－眶下缘连线。

前一扫描平面适于检查大部分结构，为常规采用方法；后一扫描平面使视神经在同一层面显示。此外，由于幼儿视神经管与颅基平面交角较成年人为小，检查视神经管时扫描平面以与颅基平面。－10～－200角为宜。

扫描范围：包括眶上下壁和邻近范围。

层厚3～5mm，间隔3～5 mm，连续扫描，显示野（FOV)160 mm。

照片时应包括软组织窗和骨窗，前者窗位为30～50 Hu，窗宽为300～400 Hu；后者窗位为100～200 Hu；窗宽为1500～3 000 Hu。

冠状面扫描(可选择应用)

当病灶位于眶上、下壁时，为更好地显示眶壁骨质破坏情况，可使用冠状面扫描方法。

体位同颅脑CT扫描。

扫描基线与听眶下线垂直。

扫描范围，从眼睑至眶尖或中颅窝。

层厚、间隔与横断面扫描相同。

增强扫描对肿瘤、血管病变和有颅内侵犯病例，常规作增强扫描，方法同颅脑增强扫描。

【注意事项】

扫描过程中嘱咐患者向前凝视不动，以保持眼球固定 。

如要检查眼球和视神经的细小病变，可用1.5～2mm薄层高分辨率CT扫描。

眶内静脉曲张需行特殊方法扫描。

（六）耳和颞骨CT扫描

【适应证】

先天畸形。

外伤。

肿瘤。

炎症性疾病。

【禁忌证】

同颅脑CT扫描。

【操作要点】

横断面平扫  横断面扫描(主要显示外耳道前后壁、锤砧关节、鼓室的前、后、内、外侧壁，乙状窦壁及蹑颌关节）。

体位同颅脑横断面CT扫描。

扫头部侧位定位像。

以听眶上线为扫描基线。

扫描范围  自外耳孔中心向头侧15 mm。

层厚和间隔均为1 mm，显示野( FOV) 16 cm , 512×512矩阵，高分辨骨算法重建。

照片窗宽3500～4 000 Hu，窗位200～300 Hu；对细小结构也可作图像放大摄影。

冠状面平扫  冠状面扫描(主要显示鼓膜嵴、上鼓室、脑板、水平半规管、卵圆窗、内耳道横嵴、听小骨的衔接关节以及鼓室底壁与颈静脉球窝的关系）。

体位同颅脑冠状面CT扫描。

扫头部侧位定位像。

扫描平面大致与上颌窦后壁平行。

扫描范围  自外耳孔前缘开始以1～2 mm层厚向后连续扫描，一般取10～15个层面即能包括中耳腔及乳突。

增强扫描  对富有血管的病变、肿瘤、炎症和与颅底、颅内有关的病变，应作增强扫描，方法同颅脑检查增强扫描。

【注意事项】

在进行颞骨检查前，应了解临床资料和目的要求，针对需要观察的特定解剖和病理改变，采取适当的检查方法、体位、层面和扫描条件。

对婴儿等不能合作者，需使用镇静剂。

（七）鼻和副鼻窦CT扫描

【适应证】

肿瘤。

感染性疾病。

外伤。

先天畸形。

【禁忌证】

同颅脑CT检查。

【操作要点】

横断面平扫  横断面扫描。

仰卧位，扫描平面与听眦线或听眶下线平行。

扫头部侧位定位像。

扫描范围：工颌骨齿槽突至额窦上方。

层厚、间隔均为5mm，显示野160mm。

照片应包括软组织窗和骨窗，软组织窗宽300～400Hu，窗位用30～50 Hu，骨窗窗宽1 000～2 000 Hu，窗位100～200 Hu。

冠状面平扫  冠状面扫描。

病人取仰卧或俯卧头部后仰位。

扫头部侧位定位像。

扫描平面与听眦线或听眶下线垂直(有时由于颈部限制头 部仰伸或为避免扫描层面通过金属假牙产生伪影，难以达到标准冠状面扫描，可调节头位和扫描床架，尽可能获得近似冠状面扫描。

扫描范围  额窦至蝶窦；层厚和间隔均为5mm；显示野160 mm。

照片要求同前。

增强扫描  操作要点与平扫相同，对比剂的使用方法、浓度和剂量与颅脑CT增强扫描相同。

【注意事项】

病人检查前应除去金属假牙和耳饰。

若需了解颈部有无淋巴结转移，可扩大横断面扫描范围。

(八)鼻咽部和咽旁间隙CT扫描

【适应证】

肿瘤  鼻咽癌，咽旁间隙内的原发性肿瘤、颞下窝肿瘤、脊索瘤等。

炎症  鼻咽增殖体肥大，咽后壁脓肿。

【禁忌证】

同颅脑CT扫描。

【操作要点】

横断面平扫  横断面扫描。

病人取仰卧位，使听眦线垂直于台面。

扫头颈部侧位定位像。

扫描平面与听眶下线平行。

扫描范围：鼻咽下缘(即软腭水平)至颅底海绵窦水平。

层厚和间隔均为5 mm；显示野160 mm。

欲了解颈部淋巴结情况，应向下扫描至第3颈椎下缘水平，层厚和间隔可为10 mm。

冠状面平扫  冠状面扫描。

病人取仰卧位，使听眦线平行于台面。

扫头颈部侧位定位像。

扫描平面与听眦线垂直。

扫描范围：从翼突内外板的前缘至第1颈椎的前缘。

层厚和间隔均为5 mm；显示野160 mm。

照片应包括软组织窗和骨窗，前者窗宽300～350 Hu，窗位30～40 Hu，后者包括颅底从蝶骨体到鞍底之层面(共3～4张)，必要时可扩大范围，窗宽1 500～2 500 Hu，窗位200～300 Hu。

增强扫描  为显示颈部大血管以及肿瘤的血供情况和某些血管性病变，可作增强扫描，方法同颅脑增强扫描。

【注意事项】

同颅脑CT扫描。

(九)喉CT扫描

【适应证】

肿瘤（喉癌、喉乳头状瘤等）。

非肿瘤性病变(息肉、囊肿、喉膨出)。

【禁忌证】

同颅脑CT扫描。

【操作要点】

平扫  常规作横断面扫描。

仰卧位，头部轻度后伸。

扫颈部侧位定位像，扫描平面与声带平行，如无法确定声带走行方向，扫描平面可与中部颈椎间隙保持一致。

扫描范围：舌骨上会厌上缘至声门下区以下(即环状软骨下缘以下).，相当于第3颈椎上缘至第六颈椎下缘。

层厚、间隔均为3～5mm，若要显示真、假声带和喉室，需用1～2 mm的薄层扫描；显示野160 mm。

如怀疑声带有小的占位性病变，或声门运动障碍时，应在声带和声门下区范围内作2～3 mm的薄层扫描，亦可作英文字母“E”发声时扫描。

查梨状窝病变时，可在扫描时让病人作Valsalva动作，使咽腔扩张，更好地显示腔壁改变。

照片窗宽、窗位：W 300～400 Hu，L 30～45 Hu。

增强扫描  为显示颈部大血管，与淋巴结肿大鉴别，以及肿物与大血管的关系，可应用增强扫描，方法同颅脑增强扫描。

【注意事项】

患者应自然放松，两肩下垂，以减少肩部造成的伪影。

扫描过程中嘱患者勿作吞咽动作，不咳嗽，平静呼吸。

医师应在监视器上调宽窗观察喉腔有无细小病灶。

(十)甲状腺CT扫描

【适应证】

甲状腺癌。

弥漫性甲状腺肿。

甲状腺结节。

甲状腺囊肿。

甲状舌管囊肿。

【禁忌证】

同颅脑CT扫描。此外，有甲状腺功能亢进者，不宜做增强CT。

【操作要点】

平扫  常规做横断面扫描。

仰卧位，头部轻度后伸。

扫颈部侧位定位片。

扫描平面与颈部长轴垂直。

扫描范围  甲状软骨中部至第6气管环，具体视甲状腺大小而定。

层厚、间隔均为5 mm；显示野160 mm。

照片窗宽、窗位W320～450，L30～45。

增强扫描  无甲状腺功能亢进者应作增强扫描，方法同颅脑增强扫描。

【注意事项】

同颅脑们扫描与喉部CT扫描的注意事项 。

二、胸部CT扫描

（一）肺部螺旋CT扫描

【适应证】

肺部感染性疾病如肺炎、肺脓肿、肺结核、肺部真菌感染等。

肺肿瘤  如原发性支气管肺癌、肉瘤、类癌、转移瘤、错构瘤、血管瘤等。

肺内小结节病变。

气管支气管病变  如肺不张、肺气肿、慢性支气管炎、支气管扩张等。

胸腔及胸膜疾病  如胸膜增厚、胸膜粘连与钙化、间皮瘤、转移瘤、包裹积液、胸腔内游离液体等。

胸部血管成像。

其他疾病  如胸部包虫病、胸部外伤、肺部弥漫性疾病、肺内动静脉畸形等。

【禁忌证】

一般无禁忌证，当肺内或胸壁存在金属异物时会影响图像质量和诊断。

肺部增强扫描的禁忌证与静脉注射碘对比剂的禁忌证相同。

【操作要点】

平扫

病人仰卧，两臂上举抱头，使胸部正中矢状面与检查床面中线，在同一平面上。对于驼背或脊柱强直的患者可采取俯卧位，头转向一侧或下颌朝下，其他同仰卧位。有时为了解胸水的流动性，鉴别包裹性积液或背部肺组织内坠积改变时可采用俯卧位或 他特殊体位。

扫胸部正位定位像。

扫描范围包括肺尖至肺底，层厚 10 mm，螺距为1，作全肺扫描；针对已发现的肺内小病灶可作补充扫描，可行2 ~5 mm 的薄层螺旋扫描。

增强扫描。

应于静脉团注对比剂后行快速连续扫描。一般用300 mg/ml非离子型碘对比剂100 ml，注射速度为2～3 ml/s，小儿用量按1. 5 ~2 m/kg体重计算。

增强扫描是在平扫基础上进行的，原则上扫描层面应与平扫保持一致。

照片

照片应包括肺窗和纵隔窗。窗宽、窗位：肺窗W 1 600～2 000 Hu，L－800～一600 Hu，纵隔窗W 300 -400 Hu，L 30～40 Hu；必要时加照中间窗(即介于肺窗与纵隔窗之间)。

对肺内小结节或肿块病变，可根据情况测其密度及病灶的大小,并标示于图像上一并照片，测量病变大小一般应在肺窗图像上进行。

【注意事项】

要做好患者屏气训练，一般于平静呼吸的吸气末屏气扫描。

纵隔们扫描

【适应证】

发现胸部平片上不能检出的较小的纵隔病变(如重症肌无力病人有无胸腺瘤或胸腺增生，肺癌病人肺门与纵隔有无增大的淋巴结等)。

纵隔病变性质的鉴别。

纵隔增宽原因的鉴别。

心脏大血管病变和变异。

【禁忌证】

一般无特别的禁忌证，当肺或纵隔内存留金属异物时会明显影响图像质量，以致无法诊断。

增强扫描禁忌证同前。

【操作要点】

螺旋CT平扫和增强CT扫描方法同肺部。

肺部高分辨CT (HRCT)扫描

【适应证】

肺弥漫性病变。

支气管扩张。

肺市内孤立性小病灶。

【禁忌证】

一般无禁忌证，当扫描范围内（肺内、纵隔内或胸壁上）有金属异物时，金属伪影将影响图像质量，以致无法作出诊断。

【操作要点】

通常采用512×512矩阵,120～140 kV，240～260 mAs, 1～2 mm层厚，骨算法重建，尽量用小显示野包括全部肺组织。

如果是肺弥漫性病变，用1～1.5 mm层厚，10mm间隔作全肺非连续扫描。或先作全肺CT扫描，然后取兴趣区作薄层HRCT扫描。也可取数个代表层面作4～6层薄层扫描，一般取主动脉弓、肺门及膈上3个平面，代表上、中、下肺野。

对于肺内小病变和支气管扩张，一般是在全肺CT扫描的基础上，取兴趣区作HRCT薄层扫描，如检查肺内小病变，应将层厚控制在病变直径大小的一半以内，同时应注意将病变移到显示野中央部位。

照片窗宽、窗位  W 1 000～1 500Hu，L –500～-700Hu。使用窄窗条件(W 500～750 Hu，L –750～-800 Hu)能增强病变与正常肺组织的对比,有助于发现早期病变。使用宽窗 ( 2 000 Hu)可以降低肺实质结构之间的对比度有利于血管、支气管和空气支气像的显示。

【注意事项】

HRCT可作为一种补充方法来使用，主要用来观察肺内病变，一般不用作增强扫描。

病人复查时应使用与首次CT扫描相同的显示野，以便比较。

三、CT冠状动脉成像及血管成像

CT冠状动脉成像

（一）冠状动脉钙化积分

【适应证】

了解并量化冠状动脉的钙化情况。

【禁忌证】

严重心率不齐者。

【操作方法】

取仰卧位，使其正中矢状面与检查床面中线一致，双手上举抱头。

安装心电图电极。

扫胸部正位定位像。

扫描范围自从气管隆突下至心脏膈面，准直器宽度1.5 mm，螺距0.23，120 kV，133 mAs，扫描时间330～420ms；扫描过程中要求病人吸气后屏住呼吸，扫描完成后重建图像层厚3mm，层间距1.5 mm。

图像后处理。利用钙化积分软件计算冠状动脉各分支钙化积分值及总钙化积分值。摄影时窗宽250～350 Hu，窗位25～35 Hu。

（二）冠状动脉造影

【适应证】

冠状动脉疾病的筛选。

冠状动脉血管重建术的术前定位。如冠状动脉支架及旁路移植术前。

冠状动脉粥样硬化斑块的评价。

冠状动脉扩张以及川崎病的诊断。

冠状动脉支架以及冠状动脉桥血管术后的复查。

冠状动脉畸形及变异的评价。

【禁忌证】

与静脉注射碘对比剂的禁忌证相同。

心率不齐或早搏等心率失常者。

【操作方法】

常规取仰卧位，使其正中矢状面与检查床面中线一致，双手上举抱头。

安装心电图电极。

扫胸部正位定位像。

小剂量预扫描  用以确定延迟时间，肘静脉以3.0～3.5 ml/s注入对比剂20 ml，在升主动脉根部水平选择一层面，同层连续扫描，然后在升主动脉腔内选择兴趣区，由软件绘出时间-密度曲线，确定最佳扫描延迟时间，在扫描过程中要求病人吸气后屏住呼吸。

冠状动脉成像  扫描范围从气管隆突下至心脏膈面，肘静脉以3.0～3.5 ml/s注入非离子型碘对比剂约100～130 ml及30ml生理盐水，由已确定的延迟时间触发扫描，准直器宽度 0.75 mm，扫描时间330～420 ms，120 kV，500 mAs，重建层厚 1 mm，层间距0.5 mm，扫描过程中要求病人吸气后屏住呼吸。

后处理技术  常规做心脏短轴位及长轴位图像，根据需要采用MIP、MRP、SSD、VRT、VE等后处理方法。重组冠状动脉图像；摄影时选择心脏短轴位及长轴位图像以及有代表性其他后处理图像。窗宽250～350 Hu，窗位25～35Hu。

【注意事项】

向病人说明检查的目的和意义，消除紧张和恐惧心理。

对于心率过快者，扫描前可用β受体阻滞剂控制心率。

训练病人呼吸，以取得配合。

CT血管成像

【适应证】

颅内叶血管造影  如动脉瘤、动静脉畸形、血管畸形及变异等。

颈动脉CT血管造影  如颈动脉瘤、颈动脉体瘤、血管畸形及变异等。

大血管CT血管造影  如主动脉夹层、主动脉瘤、大动脉炎、血管畸形及变异、肺动脉栓塞、心脏射频消融术前肺静脉评价、肺隔离症、肝移植术后吻合血管观察、门静脉狭窄、栓塞、门静脉瘤、腔静脉梗阻、闭塞，肾动脉狭窄等。

四肢CT血管造影  如动脉瘤、动脉狭窄、血管瘤、静脉栓塞、下肢深静脉狭窄和血栓形成、动静脉瘘等。

【禁忌证】

与静脉注射碘对比剂的禁忌证相同。

主动脉瘤及夹层破裂等急性重症患者。

【操作方法】

1.头、颈部CT血管造影

仰卧位，头部摆正固定，头、颈部CT血管造影体位同颅脑、颈部CT扫描。

作头、颈部侧位定位像。

头部CT血管造影扫描范围从颈部至头顶，颈部CT血管造影扫描范围从主动脉弓上方至颅底，肘静脉以3.0～3.5ml/s注入非离子型碘对比剂约100～120ml，选择一侧颈总动脉层面，由对比剂跟踪技术( bolus tracking)触发扫描，层厚1 mm，间距1 mm。

后处理技术。根据需要采用MIP、MPR、SSD、VRT、VE等多种后处理方法、多体位、多角度显示血管及其病变情况。

2.大血管CT造影

取仰卧位，使其正中矢状面与检查床面中线一致，双手上举抱头。

胸、腹主动脉造影定位像同胸部、腹部扫描定位像，若同时行胸腹主动脉造影则定位像包括胸腹部及盆腔。

胸主动脉造影扫描范围从胸廓入口至膈肌；腹主动脉造影扫描范围从膈肌至股动脉(腹股沟处)；胸腹主动脉造影扫描范围从主动脉弓上方水平至股动脉(腹股沟处)。肘静脉以3.0～3.5 ml/s注入非离子型碘对比剂约100～150 ml，选择一相应主动脉层面,由对比剂跟踪技术( bolus tracking)触发扫描，层厚1 mm，间距1 mm。

后处理技术。同上。

3.四肢血管CT造影

上肢血管造影  ①俯卧位，头先进，双臂上举平伸，手指并拢，两中指末端连线与检查床中轴线垂直；②做上肢定位像；③扫描范围包括整个上肢；④肘静脉以3～3.5ml/s注入非离子型碘对比剂约100～120ml，由对比剂跟踪技术触发扫描，层厚1 mm，间距1 mm；⑤后处理技术同上。

下肢血管造影  ①仰卧位，足先进，双腿平放，双足跟连线垂直于检查床中轴线；②做下肢定位像；③扫描范围从股动脉上方水平至足跟；④肘静脉以3～3.5 ml/s注入非离子型对比剂约100～120 ml，由对比剂跟踪技术触发扫描，层厚1 mm，间距mm；⑤后处 理技术同上。

三维重建技术

【适应证】

多平面重建(MPR)  适用于人体中任何一个需要从多角度、多方位观察的器官，特别适合对病灶的多方位观察，以了解其与邻近，组织的空间位置关系。

表面阴影显示(SSD)  适用于空间结构复杂的器官或外形有显著改变的器官显示。特别适用于粉碎性骨折和颌面部畸形的患者，也可用于血管、喉部和胸部气道的显示。

最大密度投影(MIP)  广泛应用于对高密度组织和结构的显示。如用于血管造影、血管钙化、血管壁软斑块等。

容积再现法( VRT)  适用于全身大部分器官，如内耳、骨骼系统、心血管系统、肺等。

仿真内镜(VE)  可用于观察胃肠道、呼吸道和血管等管道器官内表面。

【禁忌证】

无禁忌证。只要获取相应图像，可对其进行相应后处理。

【操作方法】

MPR  根据诊断的需要，选取一组图像的中间层面、兴趣区层面或某个器官的中间层面作为参照图像，以参照图像为基础，可获得冠状位、矢状位或任意方位的重建图像。通过鼠标移动各平面的位置，可使三幅断面平滑地变化。 
2.SSD  利用SSD三维重建软件完成,根据诊断需要选择、调整成像的阈值，使病变显示最佳。成像后，常采用前面、后面、左侧面、右侧面、顶面和底面观察,也可以任意旋转，选择任意角度进行观察。

MIP  由MIP成像软件自动处理，选择合适的层厚,通过多角度投影或旋转,进行多方位观察和显示，选择合适的图像进行存储,供摄影所用。

VRT  由VRT成像软件完成，对感兴趣区成像，可以调整体素的阻光度、颜色和梯度，多角度选择合适的图像进行存储，供摄影所用。

VE  由VE软件完成，选择感兴趣区，确定一个阈值范围，调整透明度，重建出管道器官内表面的三维图像。光标进入管腔内后,调整视角和视线方向并逐渐深入，可以任意角度观察和在任意部位“漫游”。利用电影功能将重建出管道器官内表面的三维图像连续依次回放，可获得模拟纤维内镜的观察效果。

【注意事项】

MPR  所产生的图像仍然是断面图像，对于结构复杂的器官很难完全表达它的空间结构；曲面重建受人为操作的影响很大，会造成血管局部狭窄、器官变形等假象，故要参照原始图像。

SSD  阈值的选择对图像结果影响很大，若选择不当，会出现一些类似空洞的假象。

MIP  血管壁的钙化常会遮盖血管的显示；MIP是前后结构的重叠，因此不能在其图像上测量CT值；MIP空间层次不丰富，立体感不强；会丢失一些数据，结果会造成低密度的影像被去掉。

VRT  阈值的选择对图像有影响,会造成血管狭窄等假象；运算量较大，速度较慢。

VE  不能观察病灶的真实颜色，对黏膜病变和扁平病变不敏感；图像质量受技术参数和人体运动等多种因素的影响。

四、腹部和盆腔CT扫描

（一）病人一般准备

腹部和盆腔CT检查病人的准备要求基本相同，在此先作叙述。

检查前禁食4～6h，最好于前1 d晚上起空腹。

1周内不服含重金属的药物，不作胃肠钡剂检查。已作钡剂检查的病人，须待钡剂完全排空后方可进行，必要时于CT扫描前行腹部透视或摄片观察胃肠腔内有无钡剂残留。

检查前须除去检查部位的金属物品。

需作增强扫描的病人，提前做好碘过敏试验，并请家属在“静脉注射碘对比剂同意书”上签字，并通知病人家属陪同检查。

预先让病入了解检查过程，讲解正确屏气的重要性，取得病人合作，并训练1～2次。

嘱患者携带有关的病史资料，如病历、超声、化验、放射性核素、MRI和已作过的CT检查等，以备比较和参考。

部分儿科病人欠合作者，需使用镇静剂。

危重病人需要有关医护人员监护。

（二）肝、脾螺旋CT扫描

【适应证】

恶性肿瘤(原发、继发)。

血管瘤及其他良性占位性病变。

脓肿、寄生虫病。

肝、脾弥漫性病变。

血管病变。

外伤。

先天畸形与变异。

【禁忌证】

一般无禁忌证。增强扫描禁忌证与静脉注射碘对比剂的禁忌证相同。

【操作要点】

一般准备  同前。检查前30 min口服1％～2％复方泛影葡胺500～800ml，浓度不宜过高,否则将产生伪影。

平扫

取仰卧位,双手上举抱头。如有特殊需要可辅以左、右侧卧位或俯卧位，如采用右侧卧位可较好地显示左肝外叶。

扫腹部正位定位像。

肝脏扫描范围包括全肝，脾脏检查应包括全脾，从肝脏膈顶部至肝下缘为止，病变需要时可延及整个上腹部或全腹部；平静呼吸屏气扫描。

层厚8 ～10 mm，螺距为1～1.5，重建间距8～10mm，小病灶宜改用薄层层厚和间距 (2～5 mm)。

- 增强扫描

增强扫描的目的和优点

显示平扫不能显示的病灶。

根据病灶的增强特征鉴别病灶性质。

显示肝内血管解剖。

轻度扩张的肝内胆管显示更为清晰。

肝门结构显示更清楚。

螺旋CT双期或三期增强扫描  以3 ml/s的速率静脉注射300mg/ml非离子型水溶性碘对比剂约100 ml，延迟扫描时间为25～30s，可得到动脉期图像；延迟扫描时间约为60 S可得到门脉期图像；延迟1～3 min扫描可得到肝实质期图像。

动态增强扫描  主要用于鉴别肝癌与肝血管瘤。可在螺旋CT双期增强扫描后加做3、5、7、9min等更长时间的延迟扫描，根据病变情况决定具体延长时间。

- 照片窗宽、窗位  W 150～200 Hu,L 50～75 Hu；增强扫描窗位：75～100 Hu。

【注意事项】

      - 除有禁忌证者外，肝脏CT检查应常规作平扫加增强扫描。

      - 病人屏气要求深度一致，有利于小病灶的评价。

      - 如肝内病变需与血管瘤鉴别，则应进行足够长时间的延迟扫描。

      - 单纯脾脏增强扫描，根据病变情况决定增强扫描的期像，一般作早期(动脉期)和延迟期(实质期)即可，疑脾血管瘤时则应作动态增强扫描。

（三）胆道系统螺旋CT扫描

【适应证】

            - 胆囊炎和胆囊结石。

            - 胆囊癌、胆管癌。

            - 胆总管囊肿。

      - 胆管结石、胆道炎症和出血。

【禁忌证】

无特殊禁忌证，增强扫描禁忌证同肝增强扫描禁忌证。

【操作要点】

            - 一般准备  同前。检查前30 min口服1％～2％复方泛影葡胺500～800ml，浓度不宜过高，否则将产生伪影。

            - 平扫

常规取仰卧位，双手上举抱头。

扫描范围应从膈顶至胰腺钩突部位，层厚和间距 5～10 mm；平静呼吸屏气扫描。

            - 增强扫描有2种方法

静脉团注对比剂100ml，螺旋增强扫描。

静脉内滴注60％胆影葡胺20～30ml，此法显示胆囊和胆道较好，但阳性结石病例不宜使用此法。

胰腺螺旋CT扫描

【适应证】

胰腺肿瘤。

急、慢性胰腺炎症。

胆道梗阻性病变。

胰腺外伤。

【禁忌证】

同肝CT扫描。

【操作要点】

一般准备同前  检查前30 min口服2％～3％复方泛影葡胺500 ml，临上床做CT检查前即刻再服200 ml。

病人取仰卧位，双手上举抱头。必要时辅以右侧卧位有助于更好显示胰头部。

平扫范围从肝门至胰腺全部显示为止，层厚与间隔均为3～5 mm；螺距为1～1.5；平静呼吸屏气扫描。

增强扫描采用300 mg/ml非离子型水溶性碘对比剂，按1.5～2 ml/kg体重计算，注射速度为2～3 ml/s，延迟扫描时间为40～50 s和70～80 s，进行螺旋CT双期增强扫描，

照片窗宽、窗位  W280～360 Hu，L30～45 Hu。

【注意事项】

急性胰腺炎病人服用碘对比剂非禁忌证，但在急性出血坏死性胰腺炎的病人，应控制对比剂总量，且对比剂中不宜添加糖类。

疑有胰头病变者可作右侧卧位扫描，使口服对比剂更好地充盈胃窦和十二指肠，并使胃和十二指肠与胰腺分开，从而使胰头部轮廓显示更好。

肾CT扫描

【适应证】

肾脏肿瘤。

肾脏感染性疾病。

肾结石和尿路梗阻。

先天性异常。

肾移植和术后并发症。

其中平扫的适应证为：①肾、输尿管钙化或结石；②肾内或肾外出血(急性期)。

【禁忌证】

同肝CT扫描。

【操作要点】

一般准备同前。检查前口服2％～3％复方泛影葡胺液500～800ml。

病人取仰卧位，乎静呼吸屏气扫描。

扫描范围应包括双侧全肾，层厚与间隔均为5～8 mm，小病灶3～5 mm薄层扫描，螺距为1～1.5。如发现有输尿管病变，适当向下延长扫描范围。

增强扫描采用快速团注法经静脉注入非离子水溶性碘对比剂 100ml后，对肾脏进行皮质期和分泌期双期螺旋扫描。

照片窗宽、窗位  W 180～210 Hu L30～40 Hu。增强扫描可适当提高窗位至肾实质显示清楚为止。

【注意事项】

肾内肿瘤大多数与正常肾实质呈等密度，故平扫对局部较小占位病变价值不大。增强扫描有利于发现病变和确诊，应作为常规。如发现肾脏形态或位置异常，医生应亲自调节窗宽、窗位观察，避免肾脏或腹膜后脂肪密度病变漏诊。

（六）肾上腺CT扫描

【适应证】

肾上腺原发和继发肿瘤

功能性肾上腺肿瘤的生化检查阳性。

其他检查发现肾上腺区域有肿块存在。

一些临床症状和体征提示有肾上腺病变可能。

已知原发癌的病人的术前分期和术后随访了解有无肾上腺转移。

肾上腺肿瘤术后复查。

肾上腺增生。

【禁忌证】

同肝CT扫描。

【操作要点】

病人一般准备同前  检查前30 min口服对比剂500～800 ml。

体位取仰卧位。

扫描范围从肾上腺上方至下方,如临床上怀疑嗜铬细胞瘤，且肾上腺区域未发现病变，扫描范围可根据临床需要扩大。

常规先作平扫，层厚与间隔均为3～5 mm。

常规作增强扫描，采用快速团注法。若病灶≤1 cm，应用2～3mm层厚无间隔或重叠扫描。增强扫描所用对比剂种类、浓度与肾脏增强扫描相同。

照片窗宽、窗位  W 340～420 Hu，L 30～45 Hu。

【注意事项】

当临床提示嗜铬细胞瘤时，注射对比剂的速度应适当放慢，以免发生高血压危象。

腹膜后间隙CT扫描

【适应证】

腹主动脉病变。

下腔静脉病变。

腹膜后肿瘤。

腹膜后纤维化。

腰肌病变。

【禁忌证】

同肝CT扫描。

【操作要点】

一般准备同前  检查前1 h口服2.5％复方泛影葡胺溶液800～1000ml，扫描前15 min再服300 ml。

扫描范围应从剑突向下至髂嵴水平，层厚10 mm，间隔10 mm，必要时加薄层扫描。

常规采用团注法作增强扫描。动态增强扫描对于观察假性动脉瘤等血管性病变有价值，可分同层动态和移床式动态两种扫描式。

建议照片窗宽、窗位  W 340～420 Hu，L30～45 Hu.

胃肠道螺旋CT扫描

【适应证】

胃良、恶性肿瘤。

十二指肠、小肠及结肠肿瘤性病变。

【禁忌证】

同肝CT扫描。

【操作要点】

1. 一般推备同前。

2. 胃和十二指肠

禁食6～8 h，检查前10 min肌注Glucagon或654-2等低张药。

口服对比剂800～1 200ml。

常规取仰卧位，病情需要可改变体位。

自剑突扫至脐部，部分病人视病情可向下加扫，层厚和间隔均为8～10 mm；螺距为1～1.5，小病灶或需做后处理重建者可用薄层扫描。

应常规作增强扫描。

3. 小肠

检查前1～2 h口负对比剂800～1 200 ml，可适当多饮。

取仰卧位。

病变不明确者应做全腹扫描，扫描技术参数同胃和十二指肠。

4. 直肠和结肠

充盈方法有两种:一是扫描前2～4h口服800～1 200 ml，对比剂，二是可用生理盐水或对比剂作保留灌肠。

常规取仰卧位扫描，扫描整个结肠范围，即腹部和盆腔，扫描技术参数同胃和十二指肠。

5. 照片窗宽、窗位  W 300～400 Hu，L30～50Hu。

【注意事项】

对比剂的选择

高密度对比剂  如2％～3％泛影葡胺，疑有胆石症者不能用。

等密度对比剂  以水的密度为标准，如饮用水或其他饮料。

低密度对比剂  有脂类和气体。

对于胃肠道肿瘤及炎症等病变，CT不是首选的检查方，胃肠道肿瘤向胃肠壁或壁外生长、形成腹部包块时，CT检查可评价肿块大小、肿块与周围结构的关系，此时则有CT检查的适应。

盆腔CT扫描

【适应证】

盆腔内及其脏器(包括膀胱、前列腺、精囊、睾丸、子宫、卵巢和输卵管、直肠和乙状结肠)的肿瘤。

炎症。

外伤。

【禁忌证】

同肝CT扫描。

【操作要点】

检查前2～4h口服2％泛影葡胺1 000～1 500ml，使肠道充盈对比剂。

对疑有直肠或乙状结肠占位病变的病人，最好于检查前清洁灌肠，必要时可于检查前用生理盐水150～300 ml保留灌肠或用 1％复方泛影葡胺300ml灌肠。

检查前嘱病人饮水，待病人有尿意时再扫描。

病人常规取仰卧位，使其正中矢状面与检查床面中线一致，两臂上举屈肘抱头。

扫下腹部正位定位像。扫描范围从耻骨下缘扫描至髂嵴水平；特殊病例如发现盆腔内及腹膜后淋巴结转移、隐睾病人盆腔内末发现小病变时，可适当向上扩大扫描范围；常规用10 mm层厚与间隔，发现小病变时，可加3 mm或5 mm薄层扫描，部分病人需要时改用俯卧位或侧卧位。

根据不同检查目的，可平扫或平扫加增强扫描，增强方法多采用团注法。

照片窗宽、窗位  W 300～400 Hu，L50～75 Hu。

【注意事项】

照片时常规使用软组织窗宽和窗位（如上述），特殊情况应加骨窗或根据具体情况变换。

五、脊髓和脊柱CT扫描

【适应证】

脊柱退行性改变和椎管狭窄。

椎间盘病变。

脊柱肿瘤。

脊柱外伤。

脊柱感染。

【禁忌证】

一般无禁忌，当脊柱或背部软组织内有金属异物时会影响图象质量和诊断。

增强扫描禁忌证与静脉注射碘对比剂禁忌证相同。

【操作步骤】

常规取仰卧位，颈椎取头屈曲位，腰椎取双膝屈曲位。

摄脊柱侧位定位像。

颈、胸椎间盘层厚1～2 mm，腰椎间盘层厚3～5 mm，扫描线与椎间盘平行，可行横断面螺旋薄层扫描，可用于冠状面、矢状面重建；通过椎弓根层面，每个椎体扫一个层面，层厚5 mm，扫描线与椎间隙平行，用于测量椎管正中前后径；对其他病变，一般取5 mm层厚连续扫描。

一般平扫即可，需要诊断椎管内占位病变时，可作增强扫描，但其价值有限。

图像要局部放大。为了显示骨结构或软组织，需用不同的窗宽、窗位，骨窗为W 1 000～4 000 Hu，L 200～400 Hu；软组织窗为W 300～500 Hu，L 30～50 Hu。

【注意事项】

怀疑脊髓病变、脊髓损伤或椎管内其他病变时，可作脊髓造影CT。脊髓造影CT是将水溶性非离子型碘对比剂注入蛛网膜下腔后扫描的方法，对比剂浓度为170～240  mg/ml，伊索显用量5～10 ml。也可在常规X线脊髓造影4～6h后再作CT扫描，这段时间病人宜取头高足低位避免药物进入颅内。

六、四肢及软组织CT扫描

【适应证】

外伤。

关节病变。

骨肿瘤及肿瘤样病变。

骨、关节感染。

软组织肿瘤。

【禁忌证】

同脊髓和脊柱CT扫描。

【操作步骤】

常规取仰卧位，背部软组织小病变时，取俯卧位加标记。

扫正位或侧位定位像。

层厚8～10 mm，间隔8～10 mm。可依据定位像，适当倾斜扫描机架，以利于观察正常解剖。如病变较小，或虽然病变较大但需要仔细观察其内部结构时，则应薄层扫描，间隔可根据病变大小而定。 如需要作冠状面或矢状面图像重建时，则应作薄层螺旋扫描。

扫描骨的病变，一般应包括周围软组织，四肢扫描时最好有双侧对比，多扫描时要尽量双侧肢体对称，至少包括一个关节。

有下列情况时需做增强扫描

疑有等密度肿块。

了解血管受侵情况。

了解软组织肿块内的血供情况。

需根据强化特点帮助定性或进行鉴别诊断。增强扫描多采用静脉团注法。

【注意事项】

应采用骨窗和软组织窗两种条件照片，照片窗宽、窗位：骨窗为W 2000 ～3000 Hu，L 100～400 Hu；软组织窗为W 300～400 Hu，L 0～20 Hu。

第三章 磁共振检查

磁共振成像设备种类很多，其操作方法、机器的性能、应用软件和参数的设定各不相同，不可能作出统一的规定，检查人员主要应按各生产厂家提供的操作应用说明书。但作为一名合格的MRI 医、技人员，不仅要懂得按照操作指南对设备进行操作，更应该懂得所应用的各种扫描程序及其技术参数的内涵。只有弄清MRI 设备的基本组成，MRI 成像的基本原理以及各种技术和参数的合理匹配，才能保证所获MR 图像的优质率。在有些MRI 设备中，其扫描程序有上百种，而每一程序的参数又是可以更改，合理地选择成像参数及各种扫描技术将有利于提高诊断效果、图像质量和节省成像时间。磁共振成像在我国临床的应用只有十几年时间，目前仍处于高速发展阶段，对各种成像的认识也在不断加深，由于各家医院的机型和性能不相同，我们在编写各部位的常规成像方法中，罗列了多种的方法供大家参考选用，编写的成像序列和参数的选择可能会有助于选定适合于自身ＭＲＩ机的成像序列。

第一节 MRI 检查基本常规

【 检查前准备 】

1．接诊时，核对患者一般资料，询问病史，明确检查目的和要求。对目的和要求不清的申请单，应请临床医师务必写清，以免检查部位出错。

2．询问患者是否属禁忌证范围。如未发现禁忌证，再发给患者“MRI 检查预约单”，预约单的内容应包括检查时间，各部位MRI 检查前准备，禁忌证等。并嘱患者认真阅读，按要求准备。

3．对腹部及盆腔部位检查者，应向患者讲清胃肠道准备的方法。对宫腔内置有金属避孕环而又必须施行检查者，应嘱患者先取出避孕环再行MRI 检查。

4．对预约就诊者，先核对一般资料，询问是否按要求准备，再进行登记，建档。对复诊患者，应查阅老片，以便对照。

5．进入检查室之前，应去除患者身上一切金属物品，磁性物品及电子器件，以免引起伪影及对物品的损坏。如：假牙、发卡、钥匙、小刀、钢笔、硬币、手表、耳环、项链、戒指、磁卡、照像机及手提电话等。

6．向患者认真讲述检查过程，以消除其恐惧心理，争取患者的合作。告诉患者所需检查的时间，扫描时射频脉冲的噪声，扫描过程中不得活动，平静呼吸，若有不适可通过话筒与工作人员联系。注意：不可向病人提示“幽闭恐惧症”，以免起到负作用。

7．婴幼儿、烦躁不安及幽闭恐惧症患者，应给适量的镇静剂或麻醉药物（由麻醉师用药并陪同)，提高检查成功率。

8．急危重患者，必须做MRI 检查时，应由临床医师陪同观察，所有抢救器械、药品必须齐备。

【 禁忌证 】

1．心脏起博器携带者，人工金属瓣膜和角膜。

2．颅脑手术后颅脑动脉夹存留患者。

3．危重病员需心电监护和／或抢救。

4．体内有金属性药物泵，如糖尿病患者体内有胰岛素泵。

5．体内有金属异物或术后安置金属物(眼球异物、人工关节、金属固定器等)。

6．妊娠三个月以内的早期妊娠患者属相对禁忌证。

【 操作步骤 】

1．选择合适的检查线圈。

2．根据检查申请单的要求和检查部位确定线圈和磁体中心位置。

3．层厚应视检查脏器结构而定，例如脑垂体和肾上腺的检查宜取薄层(3~5mm)，肝脏等较大脏器，可取10~15mm 的较厚切层。一般脏器检查，通常5~10mm。

4．层间距根据选择的射频脉冲序列而定，短TE 的SE 序列，层间距为层厚的100%，长TE

序列不受限制，但不宜超过50％，以避免遗留病变。

5．切层方向包括横断面、冠状面和矢状面切层。一般情况下，多以横断面切层为基本方向，然后结合该受检部位的解剖特点和临床需要，酌情补加冠状或矢状面切层扫描。一些特殊部位，如脊髓，多先行矢状切面扫描，再追加横断面扫描；又如膝关节和脑垂体，则多以冠状面和矢状面为常规。

6．选定合适的射频脉冲序列和成像参数，每一程序中扫描参数均可以修改，并受扫描时间等诸多客观条件的制约。总的原则是：通过射频脉冲序列的选择，使受检部位能得到全面的系统的检查。基本要求是：要有比较好的信噪比的解剖图像，多个成像参数的成像，特别是T1 和T2 的加权成像，以能更好地对照、比较和分析。此外，还应适当使用快速成像系列尽量节约扫描检查时间。一般按以下程序和组合进行。

（1） 快速定位扫描(Scout)；

（2） 靶器官SE 序列或TSE 序列或GRE 序列的Tl 加权扫描。

（3） 靶器官SE 序列或TSE 序列T2 加权扫描，也可采用GRE 序列的准T2 加权扫描。

（4） 具代表性的射频脉冲序列简述：

1）常规SE 序列：

① Tl 加权：短TR(400~700ms)；短TE（15~20ms)

② T2 加权：长TR（＞2000ms)；长TR（＞80~90ms）

2）梯度回波（FLASH）序列：

① Tl 加权：短TR(＜300ms)，短TE(＜18ms)，大翻转角(45~90°)

② 准T2 加权：长TR(＞300ms)，长TE(＞18ms)，小角度(5~40°)

第二节 成像序列和参数的选择

【 成像序列和参数选择的目的 】

尽可能在最短的时间内获得所有与诊断有关的信息，其先决条件是有满意的信噪比(SNR)、良好的空间分辨率和良好的对比度( C )。

【 各种参数的定义及其相互关系 】

1．信号(S)、信噪比(SNR)、组织对比(C)和CNR：

（1） MRI 信号：MRI 信号与人体中每一部分的H 质子有密切关系，每个组织的H 质子是相同的，如骨皮质和空气的共振质子极少，故在所有程序中均呈“黑影”。MRI 的信号强度取决于不同的参数，在SE 程序中信号的强度可用公式表示： S＝KN（N）f（V）exp（－TE/T2）[1－exp（-TR/T1）]。从公式可得出：信号强度(S)与质子成正比；TE/T2 的比值越小，相对信号强度越高；TR/T1 的比值越大，相对信号强度越高。

（2） SNR：信号强度( S ) 与体素成正比，但人体也产生散乱的RF 发射波(噪声 N )，N 影响MRI 的图象质量，因此，SNR 是评价图象质量的一个方法。

（3） C 和CNR：C 是二个不同组织(A，B)之间相对的差异，C=(Sa-Sb)/Sb。既要有高的

SNR，又要有满意的对比度(C)，二者相结合即为CNR，CNR=SNRa-SNRb。对比度取决于被检组织的固有特性，即质子密度、T1、T2 和血流，同时又取决于选择的参数和脉冲程序。

提高SNR 的方法和缺点：增加ACQ，扫描时间延长；增大体素，空间分辨率下降；TR、

TE 与信号强度密切相关；选择合适的线圈。

（4）分辨率：是发现微小病变的第三个重要因素。保留其他参数，特别是扫描时间。体素缩小，SNR 下降；补偿办法是增加ACQ，延长扫描时间。

2．MRI 参数：

MRI 参数有组织参数和生理参数二大组成部分。组织参数：T1、T2、质子、T2*，固定不变(除用对比剂)；生理参数：呼吸，心跳，血和脑脊液的流动，不自主运动，影响信号及产生伪影。

（1） 质子是影响S 的主要因素，但人体组织质子差异不大。

（2） T1 与T1 有关的因素：分子重新定向速度与Larmor 进动频率的差异，相近则快，T1时间短；进动频率与外加磁场(Bo)成正比，因此，T1 有场强依赖性。

（3） T2：T2 指人体局部小磁场Mxy 矢量丧失所需的时间，主要与人体组织固有的小磁场有关。大分子比小分子Mxy 丧失快，另外对外磁场不如T1 敏感。

（4） T2*(准T2) ：T2*是主磁场不均匀的附加作用引起Mxy 衰减，快于所预料的T2，T2*

总是小于T2，称之为自由诱导衰减(FID)。在SE 程序，T2 决定图象对比，在梯度回波(GRE)程序T2*决定图象对比。

（5）生理参数：包括呼吸运动、心脏运动、血和脑脊液流动、不自主运动。

【 扫描参数与信号、图像对比的关系 】

1．影响信号强度的参数：

（1） 体素：由矩阵分隔的FOV 和层厚决定。体素大，信号强；层厚薄，体素小，信号低；FOV：保持相同的矩阵，FOV 小，空间分辩率高，信号低。

（2） 矩阵(MA) ：分扫描矩阵和显示矩阵。扫描矩阵由读出(频率)方向的采样点和相位编码数组成。 在特定FOV 条件下，MA 大，空间分辨率高，SNR 低；增加相位编码数，扫描时间延长。频率编码数不增加扫描时间，但可防止卷褶伪影。与相位编码数有关的因素：扫描时间、空间分辨率、伪影（运动、图象重叠）。

（3） ACQ(或NEX) ：ACQ 数增加，扫描时间成倍延长，SNR 提高。

（4） 线圈：线圈大，敏感容积大，噪声大，SNR 低；表面线圈，SNR 高，但降低容积的均匀性。

2．影响图象对比的参数：

（1）参数：

TR：T1 的对比很大程度上取决于TR。短TR：T1-W 重，SNR 低；长TR：质子加权重，

SNR 大，T1-W 低。

TE：T2 对比很大程度上取决于TE。长TE T2-W 重，SNR 低。

结论：短TR、短TE 为T1-W；长TR、长TE 为T2-W；长TR、短TE 为质子加权像。

翻转角：小于90 度的反转角减少信号饱和，反转角决定图像对比与采用的序列有关。SE 程序：长TR 和长TE 的T2 加权，用小于90 度的反转角(63 度)能使长TR(CSF)信号最大化。

【 MRI 成像序列 】

1．SE 序列：

（1） T1 对比：T1 时间是指组织的最大纵向磁化恢复63%，恢复快的组织T1 时间短，反之则长。两个不同T1 时间的组织对比取决于特定时间(TR)纵向磁化率，即T1 短信号高，因此，T1 的对比取决于TR。

（2） 噪声：与TR 无关。长TR，SNR 高(TR 长，纵向磁化恢复时间长，信号高)，相反，

短TR，SNR 低。

（3） 重复时间(TR)：长TR 提供高的SNR，减少T1 的对比，短TR 可使T1 对比最大化，

但必需妥协SNR(SNR 下降)，鉴于SNR 的原因，用 TR = 400~700ms，目的是T R 既要短到有好的T1 对比，又要长到能保持相当的SNR 和图象质量。T1 加权：用短TR 使T1 对比最大化，用短TE 使T2 对比最小化。

T2 对比：T2 时间是横向磁化逐渐丧失的时间，横向磁化丧失63%，剩37%为1 个T2 时间。

两个不同T2 时间的组织对比取决于特定时间(TE)的磁化率。根据特定时间磁化率的曲线，长TE的T2 对比远大于短TE。

T2 加权：长TE 使T2 对比最大化，长TR 使T1 对比最小化。

质子密度(PD)加权：有高的SNR，较低的组织对比，用长TR 和短TE。

（4） 回波时间（TE）：短TE，SNR 高，但T2 对比小；长TE，SNR 低，T2 对比好。回波

时间(TE)：用长TE 可增加T2 对比，减少SNR，假如T1 对比是很小，选择TE=70~100ms 是可以产生好的T2 对比，并保留高的SNR 和图象质量(小于2 岁的儿童和肝肿瘤等除外)。

2．GRE(梯度回波)序列：

SE 程序的缺点是扫描时间太长，尤其是T2-W 和PD-W。GRE 的特点是使用小于90 度的

RF 脉冲，横向磁化矢量部分仍有相当大，而纵向磁化矢量变化相对较小，故明显缩短扫描时间。

GRE 序列的机理是在施加梯度磁场后造成质子自旋频率的互异，很快丧失相位一致，MRI 信号逐渐消失。如再加一个强度一样，时间相同，方向相反的梯度磁场，可使分散的相位重聚，趋向一致，原消失的信号又重现，在回波达到最高值时记录其信号，这种用一个方向相反的梯度磁场代替180 度RF 脉冲产生回波，称之为梯度回波技术(GRE)。

梯度回波横向磁化衰减是由于T2 或自旋-自旋驰豫、磁体不均匀性、磁性敏感性不同、化学位移、铁磁性物质的存在，局部磁场扭曲。上述复合去相位作用，自旋-自旋驰豫和磁场不均匀是T2*时间，而不是T2 时间。

GRE 优点为：TR 短，成象时间短；每一单位时间高SNR；3D 成为可能；由于消失了180

度RF，短TE；低SAR，对病人安全；强T1 和/或T2*对比。GRE 常用的方法有二种：快速小角度激发(FLASH)和稳定进动快速成象(FISP)。

FLASH 与SE 比较：在一定条件下，FLASH 对比与SE 相似(反转角=90 度)，因此，获得SE中的T1 和T2 加权规则相同，只是T2 被 T2*代替。FLASH 的对比不仅取决于组织的T1 和T2，也与装备的磁场不均匀性有关。在FLASH 序列中，T1-W 为短TE(5~10ms)，T2*-W 最小化。根据Ernst 角规则，TR 和FA 共同决定T1 加权，T1 对比在特定的TR 下，随反转角(FA)增大而T1权重加强。T2*加权参数选择原则:是长TR，最小的T1 对比；长TE 最大的T2*对比；小角度，最小的T1 对比。需注意的是在FLASH 中，由于磁场不均匀，信号衰减很快，TE 不能象SE 那样长，因此，在FLASH 中，TE＞18ms 是长的，TE＜5ms 是短的，TR(200~300ms)影响不太大，FA 最重要。FISP 序列主要用于3D，FISP 的信号是T1/T2*作用。

【 MRI 成像序列的临床应用 】

1．SE 序列：

应用时间长，经验丰富，不太受某些物质影响(如磁场不均匀或磁场敏感性物质)，应用范围广。主要用于脑、眼、头颈部、四肢、关节、肌肉的2D，骨关节需3D 可用FISP；在脊柱、脊髓 方面除非考虑T2-W，否则可用FLASH；心、胸可用SE 评价解剖，GRE 用于动态研究；腹部 由于运动伪影，目前趋向用GRE 代替SE，GRE 可屏气完成检查；3D 成象不用SＥ。SE 序列的T1 加权显示解剖结构和有较好的SNR，注射GD-DTPA 后许多病理组织强化(肿瘤)；T2 加权其成像时间长，SNR 低，但对多数的病变组织的检出敏感性以T2 为好，反映病理特征也更可靠，典型TE 时间设定一般为80～90ms，能提供强的T2 对比，是重T2 加权和SNR 的最佳结合，如TE 再延长，T2 权重只轻度增加，而付出SNR 下降，运动和流动伪影增加；相反 TE 短，PD-W增加，在腹部和盆腔等检查TE 常设在TE=80～90ms，肝脏和小儿脑除外。质子加权对解剖和SNR 好，可用于椎管和椎间盘、四肢关节的检查。

2．GRE 序列（FLASH 序列）：

T1 加权用短TE，以减少T2*成份；多层面成像用长TR 大FA；腹屏气 16～21 秒，产生6～

8 幅，可消除运动伪影，也可注射GD-DTPA 增强。在3D 成像，T1-W 用短TR，低-中FA。T2*加权用长TR，长TE，低FA。典型T2*-W 其TR=300ms，TE=18~30ms，FA+10-15 度；脊柱T2*-W 比SE 的T2-W 更小的流动伪影。缺点是对磁化伪影敏感。利用此缺点可检查颅内出血。

FISP:主要用于3D，检查四肢关节，FA=40 度，以增强区分黑色的软骨、半月板和韧带。2D 主要用于心脏的动态观察，心脏电影。

3．快速SE 程序：

特点是有效地利用K-空间，使扫描时间成倍地缩短，优点是图象清晰、对比度增加、扫描时间短、运动伪影小和磁化伪影少。缺点是对短T2 的物质不敏感。

第三节 颅脑MRI 检查

【 适应证 】

1．脑肿瘤：胶质瘤、脑膜瘤等。

2．颅内感染：结核性、化脓性等。

3．脑血管疾病：脑出血、脑梗塞、血管畸形等。

4．脑白质病变：MS 等。

5．脑发育畸形。

6．脑退行性病变。

7．脑室及蛛网膜下腔病变。

8．脑挫伤及颅内亚急性血肿。

【 禁忌证 】

同基本常规

【 操作步骤 】

1．线圈选择：选用高分辨头颅专用线圈

2．体位及采集中心：头先进、仰卧位，人体长轴与床面长轴一致。头颅正中矢状面与线圈纵轴尽量保持一致并垂直于床面，眉间线位于线圈横轴中心，在患者头颅两侧加固定软垫。

3．扫描方位：常规为横断位，根据需要加扫冠状位或矢状位

4．脉冲序列及扫描参数

（1） 脉冲序列：SE、TurboSE、IR、TGRE、GRE 等

（2） 采集模式：MS(多层)、2D、3D

（3） 采集矩阵：256×(80～256)、512×(160～512)

（4） 重建矩阵：256×256、512×512、1024×1024

（5） FOV：200～250mm

（6） NSA(信号平均次数)：1～4 次

（7） THK/Gap(层厚/间距)：4～8mm/(10～50)%

（8） TR/TE：(SE T1WI) 300～600ms/10～30ms

(SE T2WI) 1800～3000ms/80～100ms

(TSE T2WI) 3000～5000ms/100～160ms/4～32

5．MRI 增强扫描：平扫如有阳性发现需进一步明确诊断时用Gd-DTPA 按 0.2mg/kg(即

0.1mmol/kg)静脉注射后用T1-W 扫描。

【 注意事项 】

1．位于中线或中线附近的病变应行常规矢状位扫描。

2．位于垂体及下丘脑附近的病变常规行冠状位＋矢状位扫描。

3．天幕附近的病变应加扫冠状位及矢状位。

4．与脑室相关的疾病应加扫冠状位及矢状位。

5．脂肪抑制技术与增强检查T1 加权像联合使用有助于颅神经病变的显示。

第四节 颅内MRA 检查

【 适应证 】

1．脑梗塞

2．脑动脉瘤

3．脑动静脉畸形

4．脑动脉炎

5．矢状窦狭窄或血栓

6．颈静脉球体瘤

【 禁忌证 】

同基本常规

【 操作步骤 】

1．线圈选择：选用高分辨头颅专用线圈。

2．体位及采集中心：头先进、仰卧位，人体长轴与床面长轴一致。头颅正中矢状面与线圈纵轴尽量保持一致并垂直于床面，眉间线位于线圈横轴中心，在患者头颅两侧加固定软垫。

3．扫描方位：3D-TOF 使用横断方位，3D-PC 使用横断及冠状方法;根据病变性质选择预饱和静脉或动脉血流。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：Fisp 3D-TOF、Fisp 3D-PC、Fisp2D-PC 等

采集模式：3D、M2D

采集矩阵：256×(160～256)、512×(230～512)

重建矩阵：256×256、512×512

FOV：180～200mm

NSA(信号平均次数)：1～2 次

THK/Gap(层厚/间距)：0.75～4mm/(-50～0)%

TR/TE/Flip：32ms/12ms/20°(3D-PC)

50ms/7ms/25°(3D TOF)

40ms/13ms/20°(2D-PC)

40ms/9ms/25°(3D TOF FSPGR)

第五节 眼部MRI 检查

【 适应证 】

1．隔前病变：蜂窝织炎，基底细胞癌，肉芽肿。

2．肌锥外病变：泪腺及软组织疾病，眶骨病变：骨瘤，成骨肉瘤，骨纤维结构不良，巨细胞瘤，软骨肉瘤及转移瘤。

3．肌锥外病变：内分泌性眼病，眼眶肌炎，横纹肌肉瘤，淋巴瘤。

4．肌锥内病变：海绵状血管瘤，炎性假瘤、血管畸形、淋巴管瘤、脂肪瘤、转移瘤等。

5．视神经及其鞘病变：视神经胶质瘤、脑膜瘤、视神经炎等。

6．眼球病变：视网膜母细胞瘤、黑色素瘤、转移瘤等。

【 禁忌证 】

1．眼眶和球内异物。

2．同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：选用头部高分辨线圈、环形表面线圈或眼眶专用线圈。

2．体位及采集中心：选用头线圈，体位同颅脑MRI 体位。选用眼眶表面线圈，线圈中心置于两眼瞳间线中点。

3．扫描方位：眼眶MRI 常规扫描方位为横断位、矢状斜位、观察眼球的球壁肌肉常用冠状位序列。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、TSE、STIR 等

采集模式：MS、2D、3D．

采集矩阵：256×(160~256)

重建矩阵：256×256、512×512

FOV：140~200mm

NSA：4~6 次

THK/Gap：2~5mm(10~20)％

TR/TE：400~500ms/20~30ms(SE TlWI)

1800~2000ms/80~100ms(SE T2WI)

TR/TE/ETL：3000~5000ms/100~120ms/8~32(TSE T2WI)

TR/TE/TI：1500~2000/20~30ms/100~140ms(STIR)

【 注意事项 】

1．同头颅MRI 检查。

2．视神经检查矢状位应平行与视神经前后轴，冠状位应垂直于视神经。

第六节 鼻及鼻窦MRI 检查

【 适应证 】

1．先天性异常：鼻腔闭塞，鼻中线囊肿和瘘管，脑膜或脑膜脑膨出。

2．外伤。

3．炎症：鼻窦炎，粘膜囊肿，鼻腔鼻窦息肉，肉芽肿性炎症，鼻窦炎并发症。

4．良性肿瘤和类肿瘤： 粘液囊肿、乳头状瘤、血管瘤、神经鞘瘤、脑膜瘤、骨瘤、骨化纤维瘤、骨纤维异常增殖症、软骨瘤、颅骨囊肿。

5．恶性肿瘤、鼻腔癌肿、上领窦癌肿、筛窦癌肿、额窦癌肿、蝶窦癌肿、鼻腔鼻窦癌肿的复发和转移。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：通常选头部线圈，对鼻腔、上额窦病变可选用表面线圈。对筛窦、蝶窦等深层部位病变应选用头线圈为佳。

2．体位及采集中心：头先进仰卧位，鼻根部对准线圈横轴中线。定位灯纵横轴线分别对准线圈纵横轴中线。

3．扫描方位：鼻及鼻窦MRI 常规扫描方位为横断位，配合冠状位及矢状位对鼻及鼻窦病变的显示更有帮助。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、TSE

采集模式：MS

采集矩阵：256×(80~256)

重建矩阵：256×256

FOV：180~250mm

NSA：1~4 次

THK/Gap：4~8mm/(10~20)％

TR/TE：400~600ms/10~30ms(SE TlWI)

1800~2500ms/80~l00ms(SE T2WI)

TR/TE/ETL：2000~4000ms/100~120ms/4~16(TSE T2WI)

【 注意事项 】

同头颅MRI 检查。

第七节 颞颌关节MRI 检查

【 适应证 】

颞颌关节(TMJ)MRI 不仅对其器质性病变有重要的诊断价值，而且可通过电影显示方式，对其功能性改变作出正确的诊断。

1．颞颌关节功能紊乱和脱位。

2．外伤。

3．关节炎。

【 禁忌证 】

同头颅MRI 检查。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：常规选用7~8cm 环形TMJ 表面线圈一对，一次固定，左右对比成像。

2．体位及采集中心：患者仰卧头部置于TMJ 专用头架上体位摆法同颅脑MRI 技术。将环

形TMJ 线圈中心对准外耳孔前1~2cm 处之颞颌关节，将定位灯纵轴线对头部中线，横轴线对准外耳孔。

3．扫描方位：TMJ 常规磁共振扫描方位为冠状位和矢状斜位。矢状斜位主要用于单层多时相动态扫描，可以电影显示模式诊断其功能性病变。若需观察TMJ 功能，使用单层多时相动态扫描序列。

4．TMJ 单层多时像(SSMP)扫描及电影显示：

使用矢状斜位扫描，每侧颞颌关节设定一个采集包。颞颌关节处于不同的咬合位置时进行多次重复扫描。同一层面的TMJ 在运动的不同时相的图像，用快速连续显示的方法，即可成为连续的运动画面TMJ 电影。

5．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、TSE、GRE

采集模式：MS、2D

采集矩阵：256×(160~256)

重建矩阵：256×256

FOV：180~200mm

NSA：2~4 次

THK/Gap：2~4mm(10~20)％

TR/TE：400ms/20~30ms(SE TlWI)

TR/TE/ETL：300~400ms/15~25ms/4(TSE TlWI)

TR/TE/Flip：50ms/23ms/20°(GRE MOVIE)

【 注意事项 】

1．尽量使线圈平面与主磁场平行，用束带将线圈固定于TMJ 头架上。线圈尽量贴近TMJ。

2．给患者讲解辅助开口器的用法，嘱患者在动态扫描时，每作一次扫描，患者需根据辅助张口器的等高阶梯张开一个口形，依从小到大的顺序等速变化。每张大一级作一次扫描直至最大为止。

【 适应证 】

1．正常变异和先天异常。

2．外伤。

3．良性肿瘤。

4．恶性肿瘤。

5．其他疾病：美尼氏综合征。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：选用头部线圈或耳部环形表面线圈。

2．体位及采集中心：采用头部线圈则体位同颅脑MRI 技术。采用耳部环形表面线圈则体位同颞颌关节MRI 技术。

3．扫描方位：内耳半规管MRI 通常采用横断位扫描。

4．脉冲序列及扫描参数:

脉冲序列：CISS

采集模式：3D

采集矩阵：512×(256~512)

重建矩阵：1024×1024、512×512

FOV：180~200mm

NSA：2 次

THK/Gap：0.75~lmm/0

【 注意事项 】

1．同头颅MRI 检查。

2．中耳病变的诊断MRI 不如CT 检查。

第九节 鼻咽部MRI 检查

【 适应证 】

1．先天异常。

2．良性肿瘤和类肿瘤：粘膜囊肿、增殖体肥大等。

3．恶性肿瘤：鼻咽癌、淋巴瘤等。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：可选用头部线圈及表面线圈，以头部线圈最常用，如患者颈部太短或病变涉及鼻咽以下部分则应选颈部表面线圈。

2．体位及采集中心：选用头部线圈时体位与颅脑MRI 相同。选用表面线圈，环形表面线圈中心对准鼻尖。

3．扫描方位：常规采用横断面、冠状面扫描，必要时加矢状面扫描。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、TSE

采集模式：MS

采集矩阵：256×(80~256)

重建矩阵：256×256

FOV：180~230mm

NSA：1~4 次

THK/Gap：4~6mm/(10~20)％

TR/TE：500~600ms/20~30ms(SE TlWI)

1800~2000ms/80~100ms(SE T2WI)

TR/TE/ETL：3000~4000ms/90~120ms/8~16(TSE T2WI)

【 注意事项 】

1．线圈应尽量贴近面部，线圈平面尽量与磁场平行，头部正中矢状面置于床面中心并与床面垂直，两侧听眶线之平面与床面垂直。

2．注意环形表面线圈直径应有17~18cm，径线太小则深层组织信号显示不良。

3．对鼻咽患者疑有颅底内侵犯时，采用增强扫描、动态及延时MRI 增强扫描有助于鼻咽癌的定性及侵犯深度的诊断。

第十节 口咽部MRI 检查

【 适应证 】

1．良性肿瘤和类肿瘤：舌甲状腺残留、鳃裂囊肿、恶性肿瘤、血管瘤、淋巴管瘤、脂肪瘤、

表皮样囊肿和皮样囊肿、舌下囊肿、颌下腺和舌下腺混合瘤、舌下腺和颌下腺恶性肿瘤、颌下腺结石和感染。

2．炎症性病变：蜂窝织炎和脓肿。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择选用颈部环形表面线圈、鞍形线圈、颈部容积线圈。

2．体位及采集中心：仰卧位，双侧听毗线平面与床面垂直，头颈部正中矢状面与床面正中线一致并垂直于床面。将环形表面线圈中心对准患者口部。

3．扫描方位：常规采用横断面、冠状面扫描，必要时加矢状面扫描。

4．脉冲序列及扫描参数

脉冲序列：SE、TSE

采集模式：MS

采集矩阵：256×(80~256)

重建矩阵：256×256

FOV：150~230mm

NSA：1~4 次

THK/Gap：5~8mm/(10~20)％

TR/TE：500~600ms/20~30ms(SE T1WI)

1800~2000ms/80~90ms(SE T2WI)

TR/TE/ETL：3000~4000ms/100~120ms/8~16(TSE T2WI)

【 注意事项 】

1．用束缚带将其固定于颈后或头托上，使线圈尽量贴近面部及颈部，线圈平面与磁场平行。

2．特别告知患者在数据采集时，不可运动舌、下颌，不可做吞咽动作。

3．同头颅MRI 检查。

第十一节 喉及甲状腺MRI 检查

【 适应证 】

1．喉：喉气囊肿、恶性肿瘤、良性肿瘤、外伤、肉芽肿。

2．甲状腺和甲状旁腺：恶性肿瘤、良性肿瘤、甲状旁腺肿瘤、甲状腺胶样囊肿和非胶样囊肿、结节性甲状腺肿、弥漫性甲状腺疾病、甲状舌骨导管囊肿。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：选用颈部表面线圈或颈部容积线圈。

2．体位及采集中心：仰卧位于检查床上，使听口线平面与床面垂直，正中矢状面与床面中线一致并与床面垂直。将环形表面线圈置于颈部前面，线圈中心对准甲状软骨，并固定线圈。

3．扫描方位：喉及甲状腺MRI 常规扫描方位为横断位及冠状位。必要时可加矢状位。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、TSE

采集模式：MS

采集矩阵：256×(80~256)

重建矩阵：256×256

FOV：150~230mm

NSA：1~4 次

THK/Gap：3~6mm/(10~20)％

TR/TE：500~600ms/20~30ms(SE T1WI)

1800~2000ms/80~90ms(SE T2WI)

TR/TE/ETL：3000~4000ms/100~120ms/8~16(TSE T2WI)

【 注意事项 】

1．使线圈与颈部尽量贴近。线圈面尽量与磁场平行。

2．特别告知患者在数据采集时，不可运动舌、下颌，不可做吞咽动作。

3．同头颅MRI 检查。

第十二节 颅颈部MRA 检查

【 适应证 】

1．颈部大血管病变。

2．血管源性肿瘤和富血管性肿瘤。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：可选用颈部柔韧环形表面线圈、鞍形线圈、容积线圈、包裹线圈等。

2．体位及采集中心：同颈髓、颈椎MRI 技术。

3．扫描方位：颅颈部MRA 常规采用横断位、冠状位扫描。横断位扫描通常配合TOF 技术。

血流方向通常配合PC 技术。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：Fisp2D-TOF、Fisp3D-PC、Fisp2D-PC 等

采集模式：3D、2D

采集矩阵：256×(128~256)

重建矩阵：256×256、512×512

FOV：200~250mm

NSA：2~4 次

THK/Gap：1~4mm/(-50~0)％

TR/TE/Flip：45ms/15ms/20°(3D-PC)

40ms/13ms/20°(2D-PC)

50ms/8ms/30°(2D-TOF)

【 注意事项 】

1．预饱和带的位置。

2．TOF 和PC 法的适应征。

3．同头颅MRI 检查。

第十三节 纵隔、肺、胸膜MRI 检查

【 适应证 】

1．鉴别肿瘤的来源；

2．纵隔增宽及肺门增大的诊断及鉴别诊断，尤其是含脂肪的肿瘤、囊肿性病变的识别；

3．血管生理性变异、动脉硬化、扭曲所致的“肿块”，以及动脉瘤、夹层动脉瘤的诊断；

4．肺部肿瘤侵犯肺门及纵隔，特别是对肺癌分期的评估；

5．肺内较大肿块内的血管结构、脂肪成份及血供的显示；

6．鉴别胸腔积液的性质。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：选用包绕式矩形体部表面线圈或体线圈。

2．体位及采集中心：仰卧位。心电门控导联安装于患者左胸前，方法同心脏MRI 技术。也可用周围门控代替。将包绕式线圈置于患者背后，长轴与患者胸部C~C 轴垂直，中心对准胸骨中点。呼吸补偿感应器置于患者上腹部。先在病人背部安装心电门控装置，使用体部线圈。

3．扫描方位：以横断位与冠状位作常规方位，必要时加矢状位。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、TSE

采集模式：采用SE 序列，T1，T2 加权，层厚10 毫米，尽可能减少间距。

采集矩阵：矩阵为256×256 或256×128

重建矩阵：256×（128~256）

FOV：350~400mm

NSA：1~4 次

THK/Gap：8~10mm/(10~20)％

门控方式：心电或周围门控或HB

TR=20～30ms、TE=70～90ms（T2WI）

TD=Shortest

【 注意事项 】

1．病人呼吸不稳可采用FLASH 序列或加呼吸门控。

2．一般不需增强造影，在少数情况下如鉴别血管性疾病才采取GD-DTPA 增强。

3．线圈两端向胸前包绕至胸骨处，若两端重叠太多，可在前胸壁加棉垫使重叠不超过8cm。

4．气管、支气管冠状扫描：取主支气管平面的横断位图像作第一定位像。取正中矢状面作第二定位像。设定层厚、层面间距及扫描层数，使扫描范围达到所需范围。相位编码方向取LR向。

第十四节 心脏、大血管MRI 检查

【 适应证 】

1．后天性心脏病：心肌梗塞、心肌病、瓣膜病变、心包病变、心脏肿瘤。

2．先天性心脏病：房间隔和房室间隔异常、室间隔缺损、动脉导管未闭、法乐氏四联症、

右室双出口、永存动脉干、大动脉转位、单心室、三尖瓣异常、肺静脉畸形引流、主动脉缩窄、主动脉动脉瘤、主动脉夹层动脉瘤、复合性先天性心脏病、马凡氏综合征、腔静脉畸形、腔静脉血栓形成、腔静脉阻塞。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．检查前准备。

2．线圈选择：常规为体线圈，也可选用包裹式心脏表面线圈及相控阵线圈。

3．体位及采集中心：头先进，仰卧位，身体长轴与床面长轴一致。或根据心电图情况左(右)侧身体抬高约30°角(使室间隔呈水平方向)，中心置在两乳头连线处，两臂放于身体两侧，安放好心电门控电极，一般不使用呼吸门控。

4．扫描方位：

心脏扫描方位众多，一般以冠状方位定位先行横轴位扫描，再以横轴像设置冠、矢状位及任意角度的斜位扫描，有时还需做双斜位(视病人情况，身体右侧抬高15°～30°角，向头侧倾斜15°角左右)扫描。多种特殊扫描方位简介如下。平行于室间隔的心脏长轴位：显示左、右房室、二尖瓣及左室流出道。能准确测量心功能(舒张末期与收缩末期容积、左心射血分数)，测量左心室长轴和短轴，可与左室造影相对照。垂直于室间隔的心脏长轴位：显示4 个心腔，它能很好地观察房间隔、室间隔、二尖瓣与三尖瓣口、左心室前壁、侧壁以及心尖与心底部心肌。此外能较好观察左右心室流出道、升主动脉与主肺动脉。垂直于室间隔的心脏短轴像：显示左右心室或左右心房，能很好地观察房室间隔、前壁、侧壁、下壁、后壁心肌、右室流出道等。这一扫描体位也是显示主动脉升、弓、降部及其分支的最佳体位。

四腔位设定：显示左右房室瓣及心肌、心腔。

左室流出道位：通过左心尖、主动脉瓣及升主动脉。主要显示主动脉瓣及左室流出道。

右室流出道：扫描层面通过右心室、右心室流出道及肺动脉干。显示肺动脉瓣及流出道。

左室两腔位：通过左心尖与二尖瓣中心。主要显示二尖瓣及左侧房室。

右室两腔位：通过右心室与三尖瓣。主要用于显示三尖瓣及右侧房室。

主动脉弓位：通过升主动脉、主动脉弓和降主动脉。主要用于显示主动脉弓、升主动脉及降主动脉。

5．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、TSE、GRE 等

采集模式：MS(多层)、2D

采集矩阵：256×(128~256)

重建矩阵：256×256

FOV：350～400mm

NSA (信号平均次数)：2～4 次

THK/ Gap(层厚/间距)：5~10mm/(10~50)％

常规使用的扫描参数：Tl 加权TR＝1R~R 间期/ TEl5，2~4 次收集信号。T2 加权TR＝lR~R

间期/TEl5/90°，2 次收集信号。FISP 序列TR＝lR~R 间期/TEl2/FI 50°，收集信号2 次____。

ECGtrigger=Yes

TR：在多时相序列中为一个时相间隔时间(HP!)。在单时相扫描序列为1 个或数个R~R

间期。

TE：＜30ms(SE)、＜15ms(GRE)

Flip：90°(SE)、20~40°(GRE T2WI)

TD(延迟时间)：可选择shortest 或设定小于一个RR 间期的特定时间，TD 延长则用于数

据采集的时间相应减少。使用预饱和脉冲时最短TD 值会相应增加。

门控不应期(No trigger period)：其值的选择决定于TR，且受心律的影响，如TR 为2(R~R

间期)，则门控不应期可选(0.7~0.9)×2＝l.4~l.8，若心律整齐可选1.8，反之则选l.4 甚至更小。门控不应期减去TD 即为可用于数据采集的时间。

6．MRI 增强扫描：一般不用。

【 注意事项 】

1．心脏、大血管扫描以T1 加权为主，根据需要做梯度回波脉冲序列扫描，多采用FISP。

FISP 序列也常用于多相位动态扫描(固定在一个层面，在一个心动周期内做19 次不同相位的动态扫描)，还可做垂直于室间隔的心脏长轴像，平行于室间隔的心脏长轴像及心脏短轴像Tl 加权。

2．心肌厚度测量应以垂直于室间隔的长轴位、短轴位及平行于室间隔的长轴位为准，心功能测量也多用三者。

3．儿童需在扫描前肌注安定或口服水合氯醛，以取得病人配合。

4．心脏肿瘤与心旁、纵隔肿块的鉴别诊断作T2 加权十分必要。鉴别肿块是实性还是囊性病变，除了做横轴、矢、冠状方位Tl 加权外，至少要选择一个方位做SE 序列T2 加权或FISP准T2 加权。

第十五节 乳房MRI 检查

【 适应证 】

1．乳房肿块的鉴别，尤其是囊肿性病变。

2．了解乳腺病变的范围、对深层组织的侵犯程度及病变周围的解剖关系。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：选用双侧乳腺专用环形线圈，也可选用单侧环形线圈。

2．体位及采集中心:胸部支撑垫置于床面中央，支撑垫中间矩形深槽长轴与床面长轴垂直。将乳腺线圈的方位与支撑垫深槽方位一致。头先进俯卧位姿势，双侧乳房悬空于支撑垫槽及线圈内。定位灯纵轴线对准患者背部中线，横轴线对准双乳头连线。

3．扫描方位:以横断方位为常规方位，必要时可加矢状位。

4．脉冲序列及扫描参数:

脉冲序列：SE、GRE、STIR、TSE

采集模式：MS

采集矩阵：256×(160~256)

重建矩阵：256×256

FOV：320~350mm(双侧)

NSA：2~4 次

THK/Gap：4~6mm(10~20)％

TR/TE：400~650ms/20~25ms(SE TlWI)

1800~2000ms/20~90ms(SE T2WI)

TR/TE/ETL：3000~4000ms/100~120/8~16(TSE T2WI)

TR/TE/TI/ETL：3000~4000ms/20~30ms/100ms/4~10 (T IR)

TR/TE/Flip：30ms/10ms/80~90(GRE TlWI)

【 注意事项 】

1．在患者胸背部装置呼吸补偿感应器。调整体位尽可能使患者感觉舒适。

2．动态增强扫描技术对乳腺癌最有价值。用梯度回波快速扫描技术做增强前扫描，再于注射造影剂后l 分钟／2 分钟内作梯度回波快速动态扫描(T1 加权)。将动态增强图像与增强前图像进行减影处理，可清晰显示肿瘤的增强过程。使用脂肪抑制技术，效果更好。

第十六节 肝胆脾MRI 检查

【 适应证 】

1．正常变异和先天性异常；

2．外伤：血肿、破裂等；

3．囊肿：单纯性、寄生虫性、多囊性等；

4．肿瘤：原发性肝癌、转移性肝癌、肝母细胞瘤、淋巴瘤、血管内皮肉瘤；

5．感染：肝脓肿、包虫病、肝霉菌感染、肝血吸虫病等；

6．其他疾病：肝静脉阻塞综合征、门静脉血栓形成，肝梗塞、被动性肝充血、脂肪肝、肝硬化、血红蛋白沉着症等。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：选用腹部包绕式柔韧表面线圈，相控阵线圈，也可使用体线圈。

2．体位及采集中心：患者取头先进仰卧位，线圈横轴中线对准剑突。

3．扫描方位：肝、胆、脾MRI 常规扫描方位为横断位、冠状位。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、TSE、GRE、TFE 等

采集模式：2D、MS

采集矩阵：256×(80~256)

重建矩阵：256×256、512×512

FOV：300~400mm

NSA：2~4 次

THK/Gap：5~10mm/(10~20)％

TR/TE：400~600ms/10~20ms(SE TlWI)

1800~3000ms/90~120ms(SE T2WI)

TR/TE/ETL：4000ms/100ms/10(FSE T2WI)

TR/TE/TI：1400ms/20ms/120ms(STIR)

TR/TE/ETL：2200ms/100ms/16(TSE T2WI)

TR/TE/Flip：100ms/7ms/60°(Turboflash 动态)

【 注意事项 】

1．可在检查前先让患者口服0.5mmol/L 的Gd-DTPA 500~1000ml。

2．若患者太瘦，可在胸骨前线圈内加棉垫使线圈开口重叠不超过8cm。若患者太胖，腹围超过线圈长度，可将线圈开口端置于左侧腹壁，以免肝脏信号不均。

3．呼吸补偿感应器安装于患者上腹部正中时，两端的腹带不宜过紧。

4．嘱患者在扫描过程中平静自由呼吸，不可闭气、咳嗽，以免引起扫描中途停止。如使用Breathhold(呼吸暂停)扫描技术，应先训练病人：吸气-呼气-暂停，使病人能掌握这种暂停呼吸的方法。

第十七节 胰腺MRI 检查

【 适应证 】

1．炎症：急、慢性胰腺炎。

2．肿瘤：胰腺癌、囊性肿瘤、转移瘤、胰岛细胞瘤等。

3．外伤。

4．其他疾病：包虫病、囊性纤维化、血红蛋白沉着症等。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：选用腹部包绕式柔韧表面线圈，相控阵线圈或体线圈。

2．体位及采集中心：头先进仰卧位，横轴线对准线圈横轴中线。

3．扫描方位及采集中心：胰腺MRI 扫描常规取横断位扫描，有时加冠状位扫描。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、TSE、STIR、TFE 等

采集模式：2D、MS

采集矩阵：256×(80~256)、512×(160~512)

重建矩阵：256×256、512×512

FOV：350mm

NSA：2~4 次

THK/Gap：5~8mm/(10~20)％

TR/TE：400~550ms/l0~20ms(SE T1WI)

1800~2500m6/80~100ms(T2W1)

TR/TE/ETL：3000~4000/100ms/8~10(FSE T2W1)

TR/TE/ETL：2200ms/100/16~20(TSE T2WI)

TFE/Flip：100ms/6ms/60°(TFE 动态)

【 注意事项 】

同肝胆脾MRI 检查。

第十八节 肾及肾上腺MRI 技术

【 适应证 】

1．囊肿：单纯性、出血性、肾盂旁、多囊肾等。

2．肿瘤：良性肿瘤如错构瘤、腺瘤，恶性肿瘤如肾癌、肾乳头状腺癌、移形细胞癌、肾上腺神经母细胞瘤、转移瘤等。

3．感染：结核性、化脓性、肾盂肾炎。

4．外伤：血肿、挫伤。

5．其他疾病：肾梗塞、血管畸形等。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：腹部包绕式柔韧表面线圈或体线圈。

2．体位及采集中心：头先进仰卧位。线圈横轴中心位于剑突与脐连线中点 。

3．扫描方位：肾及肾上腺MRI 扫描常规取横断位及冠状位扫描。有时为了鉴别病变也可设定矢状位扫描。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、TSE、TFE、FSPGR 等

采集模式：2D、MS

采集矩阵：256×(80~256)、512×(160 一512)

重建矩阵：256×256、512×512、1024×1024

FOV：350mm

NSA：2~4 次

THK/Gap：5~8mm/(10~20)％(肾)

3~5mm/(10~20)％(肾上腺)

TR/TE：450~550ms(SE T1WI)

1500~2000ms/60~80ms(SE T2WI)

TR/TE/ETL：3000~4000ms/100ms/8~10(FSE T2WI)

TR/TE/F1ip：100ms/7ms/60°(FSPGR T1WI)

【 注意事项 】

同肝胆脾MRI 检查。

第十九节 腹部血管MRA 检查

【 适应证 】

腹部血管MRA 技术可用于显示腹主动脉系统、下腔静脉系统及门静脉系统血管影像。根据检查目的的不同可将动脉与静脉单独显示。

1．血管性病变：腹主动脉瘤、主动脉夹层、大动脉炎、静脉血栓形成和先天性变异等。

2．与血管有关的肿瘤性病变。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：可选用腹部软制包裹线圈、相控阵线圈及体线圈。

2．体位及采集中心：头先进仰卧位，线圈横轴中线对准剑突与脐连线中点。

3．扫描方位：腹部MRA 技术常规采用冠状位或横断位扫描。根据需要设定扫描范围。

4．脉冲序列及扫描参数；

脉冲序列：3D~PC(冠状位)、2D~TOF(横断、冠状位)

采集模式：3D、2D

采集矩阵：256×(128~256)

重建矩阵：256×256、512×512

FOV：350~450mm

NSA：1~2 次．

THK/Gap：2~4/(-50~0)％

TR/TE/F1ip：35ms/12ms/20°(3D~PC)

50ms/10ms/30°(2D~TOF)

【 注意事项 】

1．动脉成像在动脉远端设定平行于层面的预饱和带，静脉成像设定动脉近端平行于层面的预饱和带。

2．3D 采集配合呼吸补偿技术，2D 采集配合Breathho1d(BH)多次扫描，可提高成像质量。

3．其他同肝胆脾MRI 检查。

第二十节 MRI 胆道造影技术

【 适应证 】

1．先天性疾病。

2．肿瘤：胆管癌、胆囊癌等。

3．炎症和结石。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：包裹式体部表面线圈、体部相控阵线圈、体部线圈。

2．体位及采集中心：同肝脏MRI 技术。

3．扫描方位：MRI 胆管造影通常使用冠状位扫描。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：TSE、GRE

采集模式：2D

采集矩阵：256×(128~256)

重建矩阵：256×256

FOV：220~320mm

NSA：2~4 次

THK/Gap：2~4mm/(-50~0)%

TR/TE/ETL：8000~10000ms/200~300ms/16~32(TSE 重T2WI)

【 注意事项 】

1．采用全方位流动血流信号抑制及脂肪抑制技术可使扩张胆道系统与周围形成强对比。

2． 原始图像进行三维MIP 重建并实施适当的背景抑制及滤波平滑处理即形成单独的MRI

胆道造影图像。

3．其他同肝胆脾MRI 检查。

第二十一节 男性盆腔MRI 检查

【 适应证 】

1．膀胱疾病：膀胱癌、膀胱结石、膀胱外伤、膀胱炎、膀胱软斑病、憩室、异物、膀胱皮肤癌、肠瘘、输尿管囊肿、囊肿。

2．前列腺疾病：前列腺癌、增生。

3．睾丸和精囊疾病：睾丸精原细胞瘤、鞘膜积液、睾丸损伤、附睾及睾丸炎、睾丸下降、

睾丸发育不全、无睾、并睾、多睾、异位睾丸、精囊炎、精囊结石、精囊出血、精囊肿瘤、囊肿。

4．盆壁和盆腔疾病：脊膜向前膨出、骨盆畸形、骨盆外伤、盆壁原发肿瘤、转移性肿瘤、

盆腔积血、盆腔脓肿、腹水。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：包绕式软制表面线圈或体部线圈。

2．体位及采集中心：患者取足先进仰卧位，身体长轴与床中线一致。包绕式表面线圈的中心置于患者盆腔侧边，两端分别绕臀部和前腹壁向对侧边包绕，开口端位于盆腔侧边。线圈横轴中线对准两侧髂前上棘连线。

3．扫描方位：盆腔MRI 扫描常规取矢状位和横断位T1、T2 加权对应扫描，并辅以冠状位T1 加权像。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、TSE

采集模式：MS、2D

采集矩阵：256×(80~256)

重建矩阵：256×256、512×512

FOV：350~400mm

NSA：2~4 次

THK/Gap：6~8mm/(10~20)％

TR/TE：400~600ms/10~25ms(SE TlWI)

1800~2500ms/90~120ms(SE T2WI)

TR/TR/ETL：3000~5000ms/100~120/4~16(TSE T2WI)

TR/TE/Flip：100ms/7ms/60° (FSPGR T1WI)

【 注意事项 】

1．发现病灶应加Gd-DTPA 增强。

2．对疑有直肠受累患者最好检查前直肠内注气以充盈直肠。

3．对无睾、睾丸未降者应加大扫描范围。

4．必要时可选用直肠内线圈。

5．扫描前2 小时让患者喝水，扫描时膀胱呈充盈状态。呼吸补偿感应器安装于患者上腹部中线处。

6．嘱患者在扫描过程中保持平稳呼吸。

第二十二节 女性盆腔和生殖器官MRI 检查

【 适应证 】

1．子宫、卵巢、输卵管、炎症、外伤及其他疾病。

2．阴道畸形、肿瘤病变。

3．膀胱及直肠肿瘤、炎症、外伤及其他疾病。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：包绕式软制表面线圈或体部线圈。

2．体位及采集中心：患者取足先进仰卧位，身体长轴与床中线一致。包绕式表面线圈的中心置于患者盆腔侧边，两端分别绕臀部和前腹壁向对侧边包绕，开口端位于盆腔侧边。线圈横轴中线对准两侧髂前上棘连线。

3．扫描方位；盆腔MRI 扫描常规取矢状位和横断位T1、T2 加权对应扫描，并辅以冠状位T1 加权像。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、TSE

采集模式：MS、2D

采集矩阵：256×(80~256)

重建矩阵：256×256、512×512

FOV：350~400mm

NSA：2~4 次

THK/Gap：6~8mm/(10~20)％

TR/TE：400~600ms/10~25ms(SE TlWI)

1800~2500ms/90~120ms(SE T2WI)

TR/TR/ETL：3000~5000ms/100~120/4~16(TSE T2WI)

TR/TE/Flip：100ms/7ms/60° (FSPGR T1WI)

【 注意事项 】

1．膀胱不宜充盈过量，充盈1/2 以上较佳。

2．特别要求观察宫颈段或宫腔，则可将层面沿L~R 轴转动使其与官颈段或宫体平行，以达到重点部位最佳显示的目的。

3．其他同男性盆腔MRI 检查。

第二十三节 产科MRI 检查

【 适应证 】

1．骨盆的测量。

2．怀疑有滋养细胞肿瘤。

3．子宫妊娠情况和合并有病理性腰痛。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．仰卧位，中心置在耻骨联合上3 厘米处。

2．膀胱内留适当尿液，肠道无需准备。

3．常规T1-W，T2-W，加冠状、矢状位（只需做SE 序列T2-W）。

4．常规序列SE。T1-W，TR500/TE15，T2-W，TR2000/TE 80~90，层距1 厘米，层间距1

厘米，矩阵128×256。

【 注意事项 】

1．孕妇仰卧位后，双腿可自然卷曲。

2．尽量避免在妊娠前3 个月做MRI 检查，除非已决定做人工流产。

3．妊娠10 周左右，观察胎儿、胎盘以B 超为优。

4．16 周开始胎动明显，易产生伪影，影响图像质量。

（ 夏丽天 ）

第二十四节 脊柱、脊髓MRI 检查

【 适应证 】

1．正常变异和先天异常。

2．外伤。

3．肿瘤：胶质瘤、血管母细胞瘤、神经鞘瘤、神经纤维瘤、脊膜瘤、转移瘤等。

4．感染：结核、炎症。

5．椎间盘突出。

6．椎管狭窄。

7．脊髓空洞症。

8．椎管内血管畸形。

9．脊髓萎缩。

【 禁忌证 】

同基本常规

【 操作步骤 】

1．线圈选择：颈段扫描最好选用马鞍型表面线圈，也可用脊柱表面线圈代替，但要注意固定好头部。胸、腰骶段扫描均选用脊柱表面线圈。

2．体位及采集中心：头先进、仰卧位，人体长轴与床面长轴一致。采集中心：颈髓段扫描时，中心需对准下颌骨下缘(甲状软骨隆凸处)。胸髓段扫描时，中心需对准胸锁关节(胸骨颈切迹)与剑突连线之中点。腰骶段扫描时，中心需对准髂骨嵴上2cm 处。或根据临床要求以重点观察部位为中心。

3．扫描方位：常规为矢状位和横断位，根据需要可加扫冠状位。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、TSE、GRE、IR 等

采集模式：MS(多层)

采集矩阵：256×(80~256)、512×(160~512)

重建矩阵：256×256、512×512

FOV：150～400mm

NSA (信号平均次数)：1～4 次

THK/ Gap(层厚/间距)：3~5mm/(0~20)％

TR/TE/Flip：500~600ms/18~30ms/90°(SE TlWI)

1800~2500ms/80~100ms/90°(SE T2WI)

400~600ms/18~30ms/15~30°(GRE T2WI)

TR/TE/ETL：3000~4000ms/90~120ms/8~16(TSE T2WI)

TR/TE/TI/ETL：3000~4000ms/20ms/100~150ms/6~15 (S TIR)

5．MRI 增强扫描：平扫如有阳性发现需进一步明确诊断时，用Gd-DTPA 按0.2 mg/kg(即

0.1mmol/kg)静脉注射后用SE序列T1WI 常规矢状、横断位扫描。需做延迟扫描时，在注药后40min以后进行。注意尽量与原扫描层面的位置一致。

【 注意事项 】

1．脊髓应以矢状、横轴方位为基本扫描方位。一般选用(T)SE 序列Tl 加权做矢状位扫描，颈、胸段以梯度回波(FLASH 或FISP)做准T2 加权，腰段用(T)SE 序列T2 加权。横轴方位选用选用(T)SETl 加权。梯度回波序列与梯度运动相位重聚(GRE)技术可同时使用。

2．带金属避孕环妇女做胸腰段检查时需按规定取环。

3．几种病变检查的特殊要求：

（1） 椎间盘脱出、退行性变及外伤：梯度回波FLASH 序列用于椎间盘病变比SE 序列节

省50％以上的时间，在FLASH 序列椎间盘信号明显高，因此，脱出或游离的椎间盘碎片信号更强。椎间盘病变常规以FLASH 准T2 加权代替SE 序列T2 加权做矢、横轴位扫描。

（2） 脊髓肿瘤：除常规扫描方位，要区别肿瘤位于髓内或髓外时，必须做冠扫，定位线与脊髓平行，层厚4mm，无间距。髓内肿瘤如星形细胞瘤，SE 序列T2 加权脊髓与脑脊液信号对比比FLASH 序列弱些，对病变显示更清楚。

（3） 脊髓空洞症：只做Tl 加权矢状位及FLASH 准T2 加权观察病变范围。横轴方位帮助不大。必要时做冠状位Tl 加权，显示颅颈部畸形及空洞。

（4） 脊柱转移瘤：除常规扫描外，用IR 序列对病变显示最清楚。

第二十五节 骨髓MRI 检查

【 适应证 】

1．白血病。

2．骨髓瘤。

3．淋巴瘤。

4．骨髓纤维化。

5．骨髓炎。

6．再生障碍性贫血。

7．放疗、化疗对骨髓的影响。

8．骨髓水肿。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．检查前准备。

2．线圈选择：体线圈或表面线圈。

3．体位及采集中心：

（1） 头先进、仰卧位，人体长轴与床面长轴一致。

（2） 采集中心：根据临床要求以重点观察部位为中心。

4．扫描方位：常规为横断位、矢状位和冠状位。

5．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、TSE、GRE、IR 等；

采集模式：MS(多层)；

采集矩阵：256×(80~256)；

重建矩阵：256×256、512×512；

FOV：150～4 00mm；

NSA (信号平均次数)：1～4 次；

THK/ Gap(层厚/间距)：3~10mm/(0~20)％；

TR/TE/Flip：500~600ms/15~30ms/90°(SE TlWI)

1800~2500ms/80~100ms/90°(SE T2WI)

400~600ms/18~30ms/15~30°(GRE T2WI)

TR/TE/ETL：3000~4000ms/90~120ms/8~16(TSE T2WI)

TR/TE/TI/ETL：3000~4000ms/20ms/100~150ms/6~15 (S TIR)

6．MRI 增强扫描：平扫如有阳性发现需进一步明确诊断时，用Gd-DTPA 按 0.2 mg/kg(即

0.1mmol/kg)静脉注射后用SE 序列T1WI 加脂肪抑制成像常规横断及矢状、冠状位扫描。

【 注意事项 】

1．在条件允许时最好患、健侧同时扫描，以便对照观察。

2．骨髓疾病以T1 加权像显示最好。

第二十六节 髋关节MRI 检查

【 适应证 】

1．股骨头缺血性坏死。

2．肿瘤。

3．感染。

4．外伤。

5．退行性骨关节病。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：选体部包绕式软制表面线圈或体部线圈。单侧成像可选17~18cm 环形表面线圈。

2．体位及采集中心：足先进仰卧位，线圈横轴中线对准耻骨联合上缘水平。

3．扫描方位：常规扫描方位取横断位及冠状位。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、FSE、STIR、FLASH 等

采集模式：MS、2D

采集矩阵：256×(80~256)

重建矩阵：256×256、512×512

FOV：350mm(双髋)，250mm(单髋)

NSA：2~6 次

THK/Gap：5~8mm/(10~20)％

TR/TE：500~550ms/15~20ms(SE TlWI）

1800~2000ms/80~100ms(SE T1WI)

TR/TE/ETL：3000~4000ms/100ms/8~16(FSE T2WI)

TR/TI/TE：1400~1600ms/120~140ms/20~30ms(STIR)

TR/TE/Flip：600ms/27ms/60。(FLASH)

【 注意事项 】0

1．矢状位成像有助于发现早期股骨头缺血性坏死。

2．增强扫描宜用脂肪抑制T1 加权。

第二十七节 膝关节MRI 检查

【 适应证 】

1．外伤：半月板和韧带损伤等。

2．骨关节病。

3．肿瘤性病变。

4．滑膜和周围软组织病变。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：可选用筒状正交检测线圈、膝关节包绕式表面线圈、环形表面线圈，及双侧膝关节包绕式线圈。

2．体位及采集中心：足先进仰卧位。打开线圈顶盖部分，髌骨下缘对准线圈横轴中线。

3．扫描方位：膝关节MRI 常规以矢状位及冠状位扫描，有时也用放射采集包。以观察关节软骨、关节韧带为主。若观察关节附近骨骼、肌肉病变，也可采用横断扫描。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、FSE、STIR、GRE 等

采集模式：MS、3D

采集矩阵：256×256、512×512

重建矩阵：256×256、512×512、1024×1024

FOV：180mm

NSA：2~4 次

THK/Gap：2~7mm/(0~20)％

TR/TE：450~500ms/15~20ms(SE T1WI)

1800~2500ms/80~l00ms(SE T2WI)

TR/TE/ETL：4000~5000ms/100ms/10~20(TSE T2WI)

TR/TE/Flip：450m/25ms/25°(GRE T1WI)

TR/TI/TE：1500ms/120ms/20ms(STIR)

【 注意事项 】

在对侧关节加屏蔽保护。

第二十八节 肩关节MRI 检查

【 适应证 】

1．外伤。

2．骨性骨关节病。

3．肿瘤和肿瘤性病变。

4．炎症性疾病。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：双肩关节同时扫描选用体部包绕式柔韧线圈。单侧肩关节可选用环形表面线圈、矩形表面线圈等。

2．体位及采集中心：患者取头先进仰卧位，横轴中心对准肱骨头下3cm。

3．扫描方位：肩关节MRI 常规扫描方位取横断位、冠状位及冠状斜位。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、FSE、GRE、IR 及Fast IR。

采集模式：MS、2D、3D

采集矩阵：256×(160~256)

重建矩阵：256×256、512×512

FOV：200~250mm

THK/Gap：2~5mm/(0~10)％

TR/TE：450~500ms/15~25ms(SE T1WI)

TR/TE/ETL：3500~4000ms/100ms/10(FSE T2WI)

TR/TE/Flip：500ms/25ms/90°(GRE TlWI)

500ms/25ms/25°(GRE T2WI)

TR/TI/TE：4000ms/20ms/100ms(FIR)

【 注意事项 】

1．患侧肩关节尽可能靠近床中线。

2．患侧肩部放平，上臂靠近胸壁，前臂屈曲置于前腹壁。

3．在患者对侧肩背部适当加用棉垫尽可能使患者感到舒适。

第二十九节 上臂MRI 技术

【 适应证 】

1．肿瘤和肿瘤性病变。

2．感染性病变。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：可选用矩形表面线圈、环形表面线圈等。

2．体位及采集中心：头先进仰卧位，定位灯横轴线对准上臂中点。

3．扫描方位及序列：常规扫描方位为矢状位、冠状位及横断位。

4．脉冲序列及扫描参数：

脉冲序列：SE、STIR、GRE、FSE 等。

采集模式：MS、2D

采集矩阵：256×(80~256)

重建矩阵：256×256、512×512

FOV：180～300mm

NSA：2~4

THK/Gap：2~5mm/(0~10)％

TR/TE：450~500ms/15~25ms(SE T1WI）

TR/TE： 1800~2000ms/70~90ms（SE T2WI）

TR/TE/ETL：3500~4000ms/100ms/8~9(FSE T2WI)

TR/TE/TI：1500ms/20ms/120ms（STIR）

TR/TI/TE：Fisp：500ms/35/19。（FFE）

【 注意事项 】

1．患侧上臂置于矩形表面线圈上，长轴尽可能靠近床面中线。

2．健侧肩背部加棉垫，使患侧上臂及肩部尽量贴近表面线圈。

第三十节 小腿MRI 技术

【 适应证 】

1．肿瘤和肿瘤性病变。

2．感染性病变。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

1．线圈选择：可选用矩形表面线圈或环形表面线圈等。视具体病变而定。

2．体位及采集中心：足先进仰卧位，环形表面线圈应将线圈中心对准病变区中心。

3．扫描方位：常规扫描方位为矢状位、冠状位及横断位，T2 加权以横断位效果最佳。

4．扫描参数及脉冲序列：

脉冲序列：SE、FSE、GRE、STIR 等

采集模式：MS、2D

采集矩阵：256×(80~256)

重建矩阵：256×256 1512×512

FOV：180~300mm

NSA：2~4 次

THK/Gap：5~8mm/(10~20)％

TR/TE：500~550ms/15~25ms(SE TlWI)

1800~2000ms/70~90ms(SE T2WI)

TR/TE/ETL：3000~4000ms/100ms/8~10(FSE T2WI)

TR/TE/TI：1500ms/20ms/120ms(STIR T2WI)

TR/TE/Flip：500ms/25ms/25(GRE)

【 注意事项 】

1．增强扫描宜选用脂肪抑制Ｔ１加权。

2．其他同膝关节MRI 检查。

第三十一节 小儿MRI 检查

【 适应证 】

1．小儿神经系统疾病：贴近颅底的肿瘤或炎症；多部位肿瘤或炎症；血管性病变；小儿复杂畸形；脱髓鞘疾病。

2．小儿颈部疾患：甲状腺肿瘤、淋巴结炎、囊性淋巴管瘤、脓肿、横纹肌肉瘤、鳃裂囊肿及神经母细胞瘤，颈部病变囊实性、良恶性鉴别。

3．小儿胸部常见实质性恶性肿瘤神经母细胞瘤及非何杰金氏病，胸部较大范围如同时累及肺、纵隔、横隔、气道及胸部的疾患，胸部畸形，小儿心脏疾患如先天畸形。

4．小儿腹盆部肿瘤：常见肿瘤如肝癌、胰岛细胞瘤、肾母细胞瘤、神经母细胞瘤及畸胎瘤等，小儿脏器畸形如泌尿系先天畸形。

5．小儿骨、关节及肌肉软组织肿瘤、炎症及畸形。

【 禁忌证 】

同基本常规。

【 操作步骤 】

扫描方位、参数：各部位扫描方位及参数基本同成人，但应尽量选择快速序列，另外，二岁以下的患儿脑组织含水量大，TR 和TE 时间长于成人，以西门子IMPACT 1.0 MRI 为例，TR 应为3000ms，TE 应为120ms。神经系统病变中的小儿复杂畸形选用T1 加权即可满意地显示病变。小儿鼻咽部腺样体增殖在矢状T1 加权显示清楚。

【 注意事项 】

1．4 岁以下不合作小儿可使用镇静剂，通常于检查前20~30 分钟给予肌肉注射安定或口服水合氯醛。镇静剂给予量参考临床医生医嘱。

2．4 岁或以上的儿童一般口头安慰和解释即可取得合作，不必使用镇静剂。

3．其他同成人。

第三十二节 MRI 介入性诊断和治疗

【 适应证 】

1．结节或肿块的良恶性鉴别或确诊。

2．需取得组织学、细胞学资料。

3．其它方法穿刺失效或其它导向方法有困难者。

【 禁忌证 】

1．体内装有金属植入物或金属异物者。

2．临床有严重出血倾向者。

3．血管性病变者。

4．严重心、肺功能不全者。

5．疑为包虫病患者。

6．局麻药过敏者。

【 操作步骤 】

1．术前准备：详细了解病史和各项检查，包括出凝血时间、血小板计数、凝血酶原， 部分患者术前半小时给适量镇静剂，局麻药过敏试验。

2．器械准备：活检包、MRI 用抽吸针或切割针，5ml、20ml 注射针各一、手术刀片、无菌试管、玻片、标本瓶、标本固定液（10%福尔马林）、无水酒精。

3．药物准备：局麻药。

4．仔细阅读CT 或MR 片，依病灶位置令患者取仰卧、俯卧或侧卧位，并选择穿刺针的种

类、大小和长度。

5．在欲穿刺部位相对应的皮肤表面放定位标记，并行MRI 快速扫描在荧光屏上确定肿块中心层及皮肤穿刺点、深度及角度。

6．退床、消毒、铺巾、局麻。

7．按预选的穿刺点、穿刺方向和深度进针，然后进床行MRI 扫描确定针尖位于欲穿刺部位边缘（若不在可重复第5 条直至满意为止）。

8．拨出针芯，连接20ml 注射针筒，回抽注射针芯保持负压，双手向病灶方向提拉三次（深度0.5~1.0cm），轻放注射针芯使针筒内不再为负压，拨针，局部加压，2%碘伏局部消毒，纱布包扎。

9．将所取标体推入试管内，可送冰冻切片，以及标本瓶内固定，送病检，试管内剩余物可直接涂片送细胞学检查。

10．再次进床行MRI 扫描，了解穿刺局部有无出血、气胸等。

11．患者下床应观察至少2 小时。

【 注意事项 】

1．掌握禁忌证。

2．详细了解病史，仔细阅读影像资料。

3．应向患者或家属交待操作过程及可能发生的副反应，并签字。

4．胸腹部穿刺前应训练患者做平静呼吸下屏气，穿刺在屏气下进行。

5．穿刺时应多点穿刺。