## 头部NV
8NV-Head（头部常规扫描）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明 | 参数优化
3-pl T2* Loc | HDNV Head |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。定位中心位于鼻根或眉间，若是激光灯经过眼睛时必须闭眼。扫描结束后，观察图像，检查头部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。 | 建议减少扫描层数使用扫描时间为5秒，三平面定位中心点位置A25
OAx T2Prop | HDNV Head |  | Propeller T2技术已经成为常规的头部横断面T2扫描序列，增加分辨率，改善图像质量，消除运动和金属伪影。横断面定位线一般平行于胼胝体前后缘、颅底或垂直于脑干，这样可以保证不同的头部扫描，横断面层面位置的一致性。如果降低分辨率和ETL，增加带宽，则校正运动的效果更明显。SCIC可减轻相控阵线圈信号的不均匀。头部常规序列，在3上尽量不要随意更好层厚，5毫米层厚1.5毫米间隔比较好。太厚时，容积效应明显，图像质量不佳。
OAx T1flair | HDNV Head |  | T1flair技术，采用180度翻转脉冲增加SNR和对比度，TI=860，TR较长，为缩短扫描时间可用1个NEX。使用HDNV HEAD线圈时，请用2次采集以增加T1对比度。使用8HRBRAIN线圈时，增加TR时间，变成一次采集。若使用ASSET技术，请将PhaseFOV=1。附带上下饱和带。SCIC可减轻相控阵线圈信号的不均匀。 | TE=24, ETL=10，加上下饱和带。
OAx T2Flair | HDNV Head |  | 附带上下饱和带，User CV中强制2次采集可以更好地抑制脑脊液信号。注意，TE值影响扫描时间，亦影响灰白质的对比度；若取消TRF成像选择，可改善脑脊液的抑制效果。推荐IR时间为2250-2400，TR时间为IR时间的四倍以上。头动时，可选用Propeller T2falir。SCIC可减轻相控阵线圈信号的不均匀。 | TI=2400, TR=9600抑水效果较好，加上下饱和带。
Asset Cal | HDNV Head |  | 所有的序列若要使用ASSET，必须针对相应线圈进行ASSET校正扫描。FOV中心位于解剖中心，上下范围必须超过要扫描的解剖范围，一般情况下使用一次采集，扫描范围不够时增加层厚。频率编码方向为前后。ASSET能加快常规序列的扫描速度，或能改善EPI序列的图像对比度。 | FOV=32, ST=6.0, 39层
OAx DWI Asset | HDNV Head |  | 横断面弥散加权成像，一个序列中有两套图像，一套为b=1000的弥散加权图像，一套为b=0的T2加权图像。b=1000，三个弥散梯度方向平均（ALL），频率编码为左右方向。添加ASSET以减轻颅底磁敏感伪影。TR时间决定扫描层数，首选ZOOM线圈，可使TE最短。不建议使用SCIC，可考虑去掉上下饱和带。需用FUNCTOOL进行后处理计算ADC值以消除T2透过（T2 Shine Through）效应，DWI图像上的高信号既有弥散受限引起，也可能有T2值延长引起。NEX=2时改善图像SNR，如果病人无法控制运动，NEX=1。 | NEX=2, Matrix=192X192，TE=minimum。（当病人有运动时，NEX=1，Matrix=128X128）
OSag T1 | HDNV Head |  | 矢状面T1，可用于更好地定位横断面序列，或是观察咽后壁占位等。
增强扫描序列
OAx T1+C | HDNV Head |  | 一般情况下均采用T1flair序列，一次采集缩短扫描时间。附带上下饱和带，消除动脉流动伪影。若担心头动，可用1个NEX。因T1flair序列SNR和灰白质对比度高，强化的病灶与白质之间的信号差异相对较小，强化血管的信号不明显当强化的病灶与颅骨靠近时，可选用脂肪抑制。头部增强序列亦可选用SE T1或T1FSPGR序列。 | 附带上下饱和带，消除动脉流动伪影。
OSag T1+C | HDNV Head |  | 可根据病变的位置来决定扫描范围和层厚，或是偏一侧扫描。注意，phaseFOV=1，否则前后方向会出现卷折。 | 附带上下饱和带，消除动脉流动伪影。
OCor T1+C | HDNV Head |  | 冠状面T1增强扫描，对于颅内占位病变有助于病灶的冠状面定位，增加层厚以增加扫描范围。
可选的扫描序列
OSag T2 frFSE | HDNV Head |  | 矢状面T2，一般在脑干异常信号时进行。注意PhaseFOV=1以防止卷折伪影。 | NEX=1
OCor T2 frFSE | HDNV Head |  | 冠状面T2扫描，为缩短扫描时间NEX=1，增加层厚以增加扫描范围。当有占位性病变时可选择扫描。 | NEX=1
OAx T1 1 Acq | HDNV Head |  | T1flair一次采集，时间短，但用HDNV Head线圈时灰白质对比度稍差。
OAx T2 FSE | HDNV Head |  | 扫描时间与T2Propeller类似，不加Propeller的T2扫描，不能纠正运动和金属伪影。
8NV-Fast-Head
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明 | 参数优化
3-pl T2* Loc | HDNV Head |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。定位中心位于鼻根或眉间，若是激光灯经过眼睛时必须闭眼。扫描结束后，观察图像，检查头部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。
OAx T2FSE 40s | HDNV Head |  | 横断面定位线一般平行于胼胝体前后缘、颅底或垂直于脑干，这样可以保证不同的头部扫描，横断面层面位置的一致性。不适用于头动的病人，此时可选Propeller T2序列。快速T2扫描，采用1个NEX，TR时间影响扫描层数。附加上下饱和带。
OAx T1flair | HDNV Head |  | T1flair技术，采用180度翻转脉冲增加SNR和对比度，TI=860，TR较长，为缩短扫描时间可用1个NEX，用2次采集以增加灰白质对比度。若使用ASSET技术，请将PhaseFOV=1。
OAx T2Flair | HDNV Head |  | 附带上下饱和带，User CV中强制2次采集可以更好地抑制脑脊液信号。使用长TE，大带宽能缩短扫描时间。
Asset Cal | HDNV Head |  | 所有的序列若要使用ASSET，必须针对相应线圈进行ASSET校正扫描。ASSET能加快常规序列的扫描速度，或能改善EPI序列的图像对比度，减轻颅底磁敏感伪影。
OAx DWI Asset | HDNV Head |  | 使用1个NEX缩短扫描时间，可考虑去掉上下饱和带，TR时间影响扫描层数。或头动影响图像质量，可重复扫描。
OSag T1 | HDNV Head |  | 矢状面T1，可用于更好地定位横断面序列，或是观察咽后壁占位等。
增强扫描序列
OAx T1+C | HDNV Head |  | 一般情况下均采用T1flair序列，一次采集缩短扫描时间，为缩短扫描时间使用1个NEX。
OSag T1+C | HDNV Head |  | 可根据病变的位置来决定扫描范围和层厚，或是偏一侧扫描。
OCor T1+C | HDNV Head |  | 冠状面T1增强扫描，对于颅内占位病变有助于病灶的冠状面定位，增加层厚以增加扫描范围。
可选的扫描序列
OAx T2Prop | HDNV Head |  | Propeller T2快速扫描，降低分辨率，增加回波链增加带宽以缩短扫描时间。
OSag T2 frFSE | HDNV Head |  | 矢状面T2，一般在脑干异常信号时进行。注意PhaseFOV=1以防止卷折伪影。 | NEX=1
OCor T2 frFSE | HDNV Head |  | 冠状面T2扫描，为缩短扫描时间NEX=1，增加层厚以增加扫描范围。当有占位性病变时可选择扫描。 | NEX=1
OAx T2 FSE | HDNV Head |  | 扫描时间与T2Propeller类似，不加Propeller的T2扫描，不能纠正运动和金属伪影。
8NV-Propeller
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明 | 参数优化
3-pl T2* FGRE | HDNV Head |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。定位中心位于鼻根或眉间，若是激光灯经过眼睛时必须闭眼。扫描结束后，观察图像，检查头部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。
Prop T2 TRF | HDNV Head |  | Propeller T2技术已经成为常规的头部横断面T2扫描序列，增加分辨率，改善图像质量，消除运动和金属伪影。横断面定位线一般平行于胼胝体前后缘、颅底或垂直于脑干，这样可以保证不同的头部扫描，横断面层面位置的一致性。如果降低分辨率和ETL，增加带宽，则校正运动的效果更明显。SCIC可减轻相控阵线圈信号的不均匀。横断面定位不能超过45度角。
T2FlairProp | HDNV Head |  | Propeller T2flair技术已经成为常规的头部横断面T2flair扫描序列，增加分辨率，改善图像质量，消除运动和金属伪影。横断面定位不能超过45度角。
Prop DWI | HDNV Head |  | 能够消除颅底、金属等磁敏感伪影。注意，Propeller DWI序列不能校正运动伪影，但却能纠正金属等磁敏感伪影，能看到以前常规DWI序列无法看到的区域。Propeller DWI能自由创建ADC，eADC图像。但Propeller DWI扫描时间较长，横断面定位不能超过45度角。
8NV-Vascular（血管）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明 | 参数优化
3-pl T2* FGRE | HDNV Head |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部靠近线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。定位中心位于鼻根或眉间，若是激光灯经过眼睛时必须闭眼。
Asset Cal | HDNV Head |  | 所有的序列若要使用ASSET，必须针对相应线圈进行ASSET校正扫描。FOV中心位于解剖中心，上下范围必须超过要扫描的解剖范围，使用一次采集。
Ax 3D-TOF-MRA | HDNV Head |  | 横断面三维血管成像，扫描范围下面要包括椎动脉分叉，上面要超过胼胝体上缘。扫描层厚1.2-1.4mm，TR时间影响扫描时间，TR过短使流入血液的饱和效应更明显，若在重建时观察到阶梯样信号不均，可考虑增加TR时间。加ASSET（Phase Accelaration=1.50-2.0）时可增加TR时间减轻饱和效应却不影响整体的扫描时间，此时FOV=22, phaseFOV=1.0。块与块之间要重叠25%，三块或四块。使用斜坡脉冲，施加上饱和消除静脉影。使用PURE而不建议使用SCIC，SCIC这种后处理过程会降低血管对比度。TE时间影响背景信号强度，一般调节带宽使TE时间位于Out of Phase。图像需经过IVI三维后处理重建。
Ax 3D-fs-TOF-MRA | HDNV Head |  | 与此之上的序列不同之处，添加了脂肪抑制，或同时添加磁化传递MT，使背景信号更低，增加血管的对比度，但并不会明显增加TR时间。
Cor 2D MRV | HDNV Head |  | 冠状面定位，自后向前逆向血流划线，第一条线一定要超过窦汇，最前至上额窦。施加下饱和带消除动脉信号。将翻转角大于70度以增加血管亮度。扫描时间与扫描层数成正比。
可选择的序列
Ax 3D-TOF-1slab | HDNV Head |  | 单块MRA成像，可以缩短扫描时间。但由于饱和效应，能显示的血管结构较少，添加脂肪抑制和磁化传递能抑制背景信号，增加血管对比度。添加上饱和抑制静脉信号。修改层数可变化扫描范围。ASSET可以缩短扫描时间，但PhaseFOV=1。
Ax 3D-TOF-fs-MT | HDNV Head |  | 3D-TOF-MRA添加脂肪抑制和磁化传递，抑制背景信号，增加血管对比度。添加上饱和抑制静脉信号。修改层数可变化扫描范围。当不使用ASSET时，PhaseFOV=0.75。调节频率编码和带宽使用TE处于反相位，以抑制背景信号。
PC血管成像
2D-PC-MRV | HDNV Head |  | 相位对比法血管成像，适于上矢状窦MRV，矢状面厚块扫描，由于PC序列SNR低，因此使用多个NEX。Vascular Screen界面中，Flow Recon Type=Complex. Diff.; Velocity Encoding=20; Acq. Flow Direction Images=ALL; Additional Flow Images=Mag.。矢状面划线平行于上矢状窦，两侧尽量包括横窦。 | ST=60，加流动补偿，多NEX改善SNR，长TR以减轻饱和效应。
3D-PC-MRA |  |  | 相位对比法血管成像，颅内动脉，3D-PC成像时间较长，但扫描范围有限。Vascular Screen界面中，Flow Recon Type=Complex. Diff.; Velocity Encoding=60; Acq. Flow Direction Images=ALL; Additional Flow Images=Mag.。可冠状面平行于颈内动脉和横断面平行于William's环定位。
TRICKS序列
Asset Cal | HDNV Head |  | TRICKS支持ASSET，因此需要做ASSET校正扫描。
Sag TRICKS | HDNV Head |  | 为了完整显示上矢状窦选用矢状面TRICKS扫描，一个时相扫描时间约3秒左右（RBW>62.5，NEX=0.5-0.75）。TRICKS界面，扫描12个时相左右，Pause=on, Images=Subtracted。20ml造影剂，3ml/s注射速度，等量生理盐水。注意，一开始扫描的时间是蒙片的扫描，然后系统扫描暂停，此时再注射造影剂，5秒后开始血管增强扫描。如果加大扫描范围，请增加层厚并ZIP4重建。增加层数会影响扫描时间，使动静脉之间在无法更好的区分。扫描后的每一期减影图像均可进行IVI重建。
Ax-Tricks-Asset |  |  | 横断TRICKS主要是为了显示William's环，或部分AVM，或是横窦栓塞。扫描范围不必太大，以免显示血管太多影响观察。层厚适当减薄，带宽减小。
Cor TRICKS | HDNV Head |  | 冠状面TRICKS主要为显示颈内动脉，如果加大扫描范围，请增加层厚并ZIP4重建。扫描时间勿超过3秒/时相。
PC电影 |  |  | 需要使用呼吸门控和周围门控
PC Cine MRV | HDNV Head |  | 成像横式选择CINE，序列选择Phase Contrast，成像选项FC和Seq，因静脉不受呼吸影响，因此不加RC。CINE界面确认导联类型为PG，重建时相=20-30。层厚一般小于5mm，重直于流动方向定位。PC参数界面，Flow Recon Type=Phase Differece, Flow Analysis=on, Velocity Encoding=20, Acq. Flow Direction Images=Slice。确认PG导联，并更新心动频率。此序列会产生两套图像，一套为幅度图像，一套为相位差图像。这些图像需要后处理软件来测量流速、流量和流动方向；亦可用FUNCTOOL对相位差图像进行SER后处理，判断流动时相和流动方向。
Fast PC Cine | HDNV Head |  | 成像模式选择2D，序列选择Fast 2D PC，成像选项添加心电门控，此序列不支持RC。Fast 2D PC可用于动脉、静脉、脑脊液（此时不考虑呼吸的影响）流速流量测定。层厚一般小于5mm，重直于血管流动方向定位。心电门控界面，重建时相数=30，VPS适当调节（4-6），使得AUTO Phase接近20。PC参数界面，Flow Recon Type=Phase Differece, Flow Analysis=on, Velocity Encoding=20（静脉），5（脑脊液），60（动脉）, Acq. Flow Direction Images=Slice。确认PG导联，并更新心动频率。此序列的图像需要后处理软件来测量流速、流量。
PC Cine CSF | HDNV Head |  | 当测量脑脊液流动时，考虑呼吸对脑脊液流动的影响，使用此序列。成像模式选择CINE，序列选择Phase Contrast，成像选项添加RC，FC, SEQ。层厚一般小于5mm，重直于血管流动方向定位。CINE界面确认导联类型为PG，重建时相=20-30。层厚一般小于5mm，重直于静脉流动方向定位。PC参数界面，Flow Recon Type=Phase Differece, Flow Analysis=on, Velocity Encoding=20, Acq. Flow Direction Images=Slice。确认PG导联，并更新心动频率。此序列会产生两套图像，一套为幅度图像，一套为相位差图像。这些图像需要后处理软件来测量流速、流量和流动方向；亦可用FUNCTOOL对相位差图像进行SER后处理，判断流动时相和流动方向。
8NV-Pituitary（垂体）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明 | 参数优化
3-pl T2* FGRE | HDNV Head |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。定位中心位于鼻根或眉间，若是激光灯经过眼睛时必须闭眼。扫描结束后，观察图像，检查头部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。冠状面定位像上应该能观察到垂体结构。
OSag T1 FSE | HDNV Head |  | 扫描层厚能明显影响图像的SNR，因为矢状面扫描需要NPW，建议NEX=4，同时也为了蝶骨消除磁敏感伪影。一般层厚为3毫米，9层扫描对常规垂体扫描范围已足够，如果病灶较大则增加层厚，0.5毫米层间隔以消除层间交叉干扰伪影。TR时间一定要大于450以增加T1对比度。如果仅扫描9层可添加上下饱和带。去掉TRF成模选项亦可减轻层间干扰。
OCor T1 FSE | HDNV Head |  | 在矢状面图像上定位，无NPW，NEX=4以保证足够的SNR并能减轻骨胳磁敏感伪影。定位线的角度根据需要调整，一般垂直于垂体窝以保证垂体高度测量准确。部分医院选择平行于垂体柄，以便于观察垂体柄的侧偏。TR大于450，并去掉TRF成像选项。扫描层数少可添加上下饱和带以消除血管搏动影响。
OCor T2 FRFSE | HDNV Head |  | 扫描定位同冠状面T1，在SNR允许的情况下尽量提高扫描分辨率。使用2个NEX缩短扫描时间。
Dyn T1+C | HDNV Head |  | 扫描层数一般为3-4层，FOV为20-24，层厚与平扫相同。动态增强扫描，为了尽可能提高时间分辨率而放弃空间分辨率，扫描时间可控制在12秒以下（phaseFOV=0.6-0.8）；如果欲改善图像质量而增加分辨率或增加NEX，动态增强一个时相不要超过20秒。支持MULTI-PHASE，扫描时先进行增强前平扫，然后暂停10秒，此时开始注射造影剂，10秒倒计时结束自动开始扫描7个时相，总共扫描时间超过1分钟。
OCor T1+C | HDNV Head |  | 定位同上，千万要注意的是不要错误地复制矢状面定位。扫描层数少可添加上下饱和带以消除血管搏动影响。若肿块累及周围海绵窦或骨性结构，可考虑脂肪抑制
OSag T1+C | HDNV Head |  | 定位同上，千万要注意的是不要错误地复制冠状面定位。扫描层数少可添加上下饱和带以消除血管搏动影响。
8NV-IAC（内听道）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明 | 参数优化
3-pl T2* FGRE | HDNV Head |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。定位中心位于鼻根或眉间，若是激光灯经过眼睛时必须闭眼。扫描结束后，观察图像，检查头部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。冠状面定位像数量多，应该能观察到内听道。
OAx T2 FRFSE | HDNV Head |  | 在冠状面定位像上，横断面定位线尽量平行于左右侧内听道结构，2毫米0.2间隔，一般14层足够。TE>140以增加脑脊液信号。
OCor T2 FRFSE | HDNV Head |  | 在横断面图像上平行于左右内听道结构进行定位，1.5毫米0间隔，图像重建分辨率1024，一般14层足够。添加脂肪抑制。因此层厚较薄，因此请减小带宽，增加NEX，来增加SNR。TE>140以增加脑脊液信号。
3D Fiesta-C 16FOV | HDNV Head |  | 在冠状面图像上定位，平行于内听道，上下范围要合适。使用大翻转角以增加液体信号，使用高分辨率薄层（0.4mm重建）以增加细节显示。常规使用2个NEX。扫描结束后，分别用IVI进行内听道三维MIP重建内听道水成像，用REFORMAT进行薄层听神经、面神经断层重建。
可选的序列
OAx 3D TOF | HDNV Head |  | 部分面瘫或耳鸣是由于内听道附近血管结构畸形引起，此序列用于观察内听道附近的血管结构。扫描结束后，分别进行IVI三维血管或厚层血管断层重建，观察血管结构与神经之间的关系。
OAx 3D COSMIC | HDNV Head |  | 在冠状面图像上定位，平行于内听道，上下范围要合适。此序列扫描时间较短，分辨率高，受磁敏感伪影影响小，但脑脊液信号不如3D-Fiesta-c序列亮。扫描结束后，用REFORMAT进行薄层听神经、面神经断层重建。
OAx T1 | HDNV Head |  | 定位线同横断面T2序列，用于内听道占位时扫描。但T1图像对于内听道结构的显示不佳。
8NV-CSF（脑脊液流动）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明 | 参数优化
3-pl T2* FGRE | HDNV Head |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。定位中心位于鼻根或眉间，若是激光灯经过眼睛时必须闭眼。扫描结束后，观察图像，检查头部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。冠状面定位像上应该能观察到内听道。
Asset Cal | HDNV Head |  | 所有的序列若要使用ASSET，必须针对相应线圈进行ASSET校正扫描。FOV中心位于解剖中心，上下范围必须超过要扫描的解剖范围，一般情况下使用一次采集，扫描范围不够时增加层厚。频率编码方向为前后。ASSET能加快常规序列的扫描速度，或能改善EPI序列的图像对比度。 | FOV=32, ST=6.0, 39层
Sag 3D-SPACE | HDNV Head |  | 高分辨率全脑T2扫描，矢状面定位减少扫描层数。此序列分为多块扫描，每块层数8，层厚较薄，高分辨率，长ETL，支持ASSET技术。用于非交通性脑积水梗阻部位的高分辨率扫描，或用于判断颅内囊肿是否与脑脊液相通。
Fast PC Cine | HDNV Head |  | 判断脑脊液梗阻或是囊肿是否与脑脊液相通。一般情部下需要扫描三次Fast PC Cine，一次平行于梗阻部位，另两次分别垂直于梗阻部位，在其两侧分别扫描一次。平行于梗阻部位的PC Cine主要用于观察幅度图像中，梗阻部位是否有脑脊液流动。垂直于梗阻部位两侧进行的PC Cine扫描，需要使用Functool SER或其他流动分析软件，判断两个PC图像中梗阻对应部位脑脊液的流动是否具有相同的流动时相和流动方向。相同，则相通；不同，则不通。
8NV-Hippo-MRS（海马）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明 | 参数优化
3-pl T2* FGRE | HDNV Head |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。定位中心位于鼻根或眉间，若是激光灯经过眼睛时必须闭眼。扫描结束后，观察图像，检查头部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。矢状面定位像较多，一定要包括两侧海马结构。
OAx T2 frFSE | HDNV Head |  | 在三平面定位像的矢状面图像上平行于海马进行定位，如果扫描间隔为零，建议两次采集。
OCor T1 | HDNV Head |  | 在横断面T2图像上垂直于海马，因为层间隔为零，因此采用两次采集以消除层间干扰, Acq=2。
OCor PD FRFSE | HDNV Head |  | 在横断面T2图像上垂直于海马，因为层间隔为零，因此采用两次采集以消除层间干扰，Acq=2。
OCor T2Flair | HDNV Head |  | 在横断面T2图像上垂直于海马，因为层间隔为零，因此采用两次采集以消除层间干扰（UserCV中强制为2次采集）。
可选的序列
OAx 3D-T1-MRRAGE | HDNV Head |  | 平行于矢状面海马薄层扫描，灰白质对比度比较好。扫描结束的图像可利用IVI进行体积测量。因3D扫描边缘层面图像质量较差，扫描范围一定要足够大。
OSag T2 FRFSE | HDNV Head |  | 分别平行于横断面海马进行矢状面定位，分两组分别平行于一侧海巴进行扫描（按住shift建添加一组定位线），两组扫描线之间在层面内不要交叉。
Ax PROBE-SV PRESS 35TE | HDNV Head |  | 海马波谱扫描定位非常重要。在横断面T2图像上，使用斜冠状面T1lair垂直于一侧海马进行一侧波谱定位像的扫描，层厚5mm，零间隔（这样的层厚和层间隔与波谱扫描体积呈倍数关系），另一侧海马波谱斜冠状面定位像同样在另一侧海马的横断面T2上垂直定位。扫描层面为Oblique。Probe-p TE=35是最常用的海马波谱扫描序列，在冠状面T1flair图像海马中心层面上定位，体素大小前后30上下15左右15。主要在冠状面上定位时，同时配合在矢状面和横断面上移动体素的位置，尽可能包括海马灰质结构，适当添加饱和带，确保预扫描水峰半高线宽小于9。两侧海马的波谱需要对比研究。
Ax PROBE-SV STEAM 30TE | HDNV Head |  | 定位同Probe-p序列，但无法添加额外的饱和带。仅在需要更短TE值时使用此序列。
Ax PROBE-SV PRESS 144TE | HDNV Head |  | 定位同Probe-p序列，可添加额外的饱和带。只需要查看三个主要的波峰（NAA, Choline, Creatine）时使用此序列，TE=144时，基线更平稳，一些短T2值的小峰信号衰减消失。
8NV-fMRI（头部功能成像）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明 | 参数优化
3-pl T2* FGRE | HDNV Head |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。定位中心位于鼻根或眉间，若是激光灯经过眼睛时必须闭眼。扫描结束后，观察图像，检查头部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。
Asset Cal | HDNV Head |  | 所有的序列若要使用ASSET，必须针对相应线圈进行ASSET校正扫描。FOV中心位于解剖中心，上下范围必须超过要扫描的解剖范围，一般情况下使用一次采集，扫描范围不够时增加层厚。频率编码方向为前后。ASSET能加快常规序列的扫描速度，或能改善EPI序列的图像对比度。
Ax PWI | HDNV Head |  | 灌注序列是利用造影剂的缩短组织T2*效应来进行的。头部灌注扫描采用GRE EPI序列，FA=90，一个时相TR=1500，共扫描50个时相，层厚层间隔复制常规头部T1、T2，可去掉上下饱和带。TE时间在3.0T可为Minimum，若要增强造影剂的磁敏感效应可增加TE时间，但同时图像变形明显。此序列支持ASSET。灌注扫描的注射速度一般要求4ml/s以上（请用高压注射器），标准剂量，等量等速生理盐水。GRE EPI序列频率编码方向为左右。先扫描后打药，当第一幅图像出现后判断图像质量正常即开始推药。扫描结束后的图像利用Functool MR Standard进行后处理计算NEI和MTE，左右对照分析。若要分析半暗带等，需要扫描相同层面的DWI图像，并用DWI图像作为PWI后处理的定位像（Reference Images）。灌注在临床上可用于分析脑缺血诊断和随访，判断肿瘤血供。 | TE=Minimum, TR=1500, matrix=130X128, 50个phase, interleave采集
Ax DTI 15 | HDNV Head |  | 弥散张量成像与弥散加权成像相比，使用更多方向的弥散敏感梯度分析水分子的弥散方向，最多方向可达150个，临床弥散张量成像一般15个方向左右，方向的多少与扫描时间相关，TR时间与扫描层数相关，一般情况下纯轴位、全脑采集。扫描结束后利用Functool DTI进行后处理，计算FA值，左右对称分析。建议使用ASSET，频率编码方向为左右。DWI Screen: b-value=1000, diffusion direction=Tensor, Directions=6-150, T2=1, Optimize TE=on. | b=1000, diffusion direction=tensor, # of Diffusion Directions=15, # of T2 Images=1
Ax DWI b=10000 | HDNV Head |  | 高b值弥散成像，b值大小与SNR相关，在高b值时，必须采用多NEX，扫描层数亦受限。系统最大b值可达10000。B值越高，对水分子弥散越敏感。高b值成像临床上可用于肿瘤，或肿瘤复发。
Ax Flair DWI | HDNV Head |  | 具有水抑制功能的DWI成像，施加额外的TI以抑制图像中脑脊液的信号。Inversion Time=2200, TR=10000, b=1000，User CV中，flair=1。频率编码方向为左右。
Ax Flair EPI | HDNV Head |  | 具有水抑制功能的EPI T2加权成像，施加额外的TI以抑制图像中脑脊液的信号。Inversion Time=2200, TR=10000, User CV中，flair=1。频率编码方向为左右。
BOLD | HDNV Head |  | 脑功能成像，使用GRE EPI序列，TR时间一般由刺激方案决定，请尽量包含全脑采集。在简单的左右手运动功能实验，TR=3000，刺激状态下一般为10个phase，休息状态10个phase，各10组，共128个phase，前8个phase为静息态扫描。扫描结束后，利用Functool BOLD进行后处理，显示刺激方案与信号强度之间的曲线关系，并计算相关系数，同时显示功能激活区。 | TE=40, FA=90, matrix=96x96
Ax 3D-FSPGR T1 | HDNV Head |  | 全脑三维T1扫描，扫描范围要超出脑实质的范围，扫描范围不够时可增加层厚。一般亦用于增强扫描发现转移灶或是脑功能定位像。扫描结束后可用Reformat进行多平面重建。这种高分辨率的扫描或用于脑内特定解剖区域的体积测量（IVI）。
Sag 3D-SPACE | HDNV Head |  | 高分辨率全脑三维T2扫描，矢状面定位可以减少扫描层数。此序列分为多块扫描，每块层数8，层厚较薄，高分辨率，长ETL，支持ASSET技术。用于非交通性脑积水梗阻部位的高分辨率扫描，或用于判断颅内囊肿是否与脑脊液相通。
Sag 3D-FLAIR | HDNV Head |  | 全脑高分辨率三维T2flair扫描，矢状面定位可以减少扫描层数。此序列采用的ASSET加速为层间加速（1.33SI）。
Ax 3D-BRAVO | HDNV Head |  | 全脑高分辨率三维T1扫描，因为采用了更新的ASSET加速扫描，因此扫描时间短。主要用于脑功能定位时缩短扫描时间。
OAx T2* GRE | HDNV Head |  | T2*GRE序列对出血、血管瘤等含铁血黄素陈积造成的磁敏感效应比较敏感，定位同T1、T2序列，去掉上下饱和带以减少扫描时间。
OAx T1 MEMP | HDNV Head |  | 可变翻转角的SE T1序列，翻转角可以自由设定，通过TR时间与FA之间的配合实现更好的T1对比度，用于取代常规的SE T1序列。如果不习惯T1flair的强T1对比度，可选用此序列。
OAx STIR GM | HDNV Head |  | 当DWI序列选择脂肪抑制时，系统采用选择性水激励射频脉冲技术，DWI层厚可设为1.6-1.8mm，使用超长TR时间全脑采集，便可获得近似三维各向同性的全脑DWI图像。使用IVI表面重建，即可获得去骨全脑图像。此图像经FUNCTOOL后处理获得的ADC图像，可用于基于容积的ADC分析。
ISO DWI | HDNV Head |  | 当DWI序列选择脂肪抑制时，系统采用选择性水激励射频脉冲技术，DWI层厚可设为1.6-1.8mm，使用超长TR时间全脑采集，便可获得近似三维各向同性的全脑DWI图像。使用IVI表面重建，即可获得去骨全脑弥散图像。此图像经FUNCTOOL后处理获得的ADC图像，可用于基于容积的ADC分析。
ISO DTI | HDNV Head |  | 当DTI序列选择脂肪抑制时，系统采用选择性水激励射频脉冲技术，DTI层厚可设为1.6-1.8mm，使用超长TR时间全脑采集，便可获得近似三维各向同性的全脑DTI图像，弥散方向选择为9。此图像经FUNCTOOL后处理获得的ADC和FA图像，可用于基于容积的ADC和FA分析。
3D SWAN | HDNV Head |  | 多回波平均三维GRE磁敏感加权成像。高分辨率，长TE时间以增加T2*对比度，层数与扫描时间相关。注意，phaseFOV=1，定位时请避开颅底骨性结构。图像需要进行REFORMAT后处理，Min IP厚层重建，层厚20毫米左右。观察微小静脉结构，微小出血灶，多发性血管瘤，异常铁沉积、钙化等疾病。
8NV-MRTA（三叉神经）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明 | 参数优化
3-pl T2* FGRE | HDNV Head |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。定位中心位于鼻根或眉间，若是激光灯经过眼睛时必须闭眼。扫描结束后，观察图像，检查头部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。矢状面定位像应包括双侧三叉神经。
OAx 3D TOF | HDNV Head |  | 平行于两侧三叉神经定位，薄层扫描（1毫米），TE＝Minimum或Out of Phase，请去掉脂肪抑制，高分辨率，为保证SNR使用较小带宽。三叉神经起源于脑桥，颅内段可认为平行于视神经走行。可以直接浏览原始图像，观察血管与神经结构之间的关系，IVI重建观察畸形血管。
OSag 3D TOF | HDNV Head |  | 在横断面图像定位，分别斜向、平行于三叉神经，左右侧分别新建序列扫描。
OCor 3D TOF | HDNV Head |  | 在横断面图像定位，冠状面扫描，层厚相对较大，观察血管和神经结构之间的关系。
可选的序列
3D COSMIC | HDNV Head |  | 在冠状面图像上定位，平行于三叉神经横断面扫描，上下范围要合适。此序列扫描时间较短，分辨率高，受磁敏感伪影影响小，但脑脊液信号不如3D-Fiesta-c序列亮。扫描结束后，用REFORMAT进行薄层听神经、面神经断层重建。
3D Fiesta-c 16FOV | HDNV Head |  | 一般平行于三叉神经扫描横断面，分辨率很高，但血管结构为低信号，可直接观察低信号的神经纤维结构。
Ax 3D MPRAGE | HDNV Head |  | 在三叉神经疾病需要进行r刀治疗时，需要扫描薄层定位像，使用此序列。纯轴位定位，超薄层扫描，FOV要大于r刀定位架。
8NV-Nasopharynx（鼻咽）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明 | 参数优化
3-pl Loc | HDNV Head NECK |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。定位中心位于鼻根或眉间，若是激光灯经过眼睛时必须闭眼。扫描结束后，观察图像，检查头部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。嘱其下颌不能动。如果是观察鼻咽癌及其淋巴结转移，请选用HDNV Array线圈以扩大扫描范围。
OAx T1 FSE | HDNV Head NECK |  | 扫描范围包括上颌窦上缘，下缘至喉咽。增加扫描范围可用两次采集或增加层厚，去掉上下饱和带。
OAx fs T2FSE | HDNV Head NECK |  | 扫描范围包括上颌窦上缘，下缘至喉咽。请添加局部匀场，与解剖结构大小一致。添加上下饱和带。如果感觉脂肪抑制不够均匀，请选择STIR序列扫描。横断面序列使用高分辨率，有利于观察小病灶。
OSag T1 FSE | HDNV Head NECK |  | 扫描范围包括鼻尖，尽量向下包含喉咽，左右包括上颌窦，有NPW防卷折。
OCor STIR | HDNV Head NECK |  | 为保证脂肪抑制更加均匀，可选择STIR序列。如果冠状面压脂序列采用化学饱和法，临近骨性结构处脂肪抑制略有不均匀，建议添加局部匀场。如果全颈部大范围扫描观察淋巴结，请改用HDNV ARRAY线圈。
增强序列
OAx T1+C fs FSE | HDNV Head NECK |  | 定位同横断面平扫，但需要压脂，脂肪抑制会影响扫描层数，可两次采集，建议添加局部匀场。可选择使用T1FSPGR加压脂序列，以减轻血管搏动伪影并且脂肪抑制更加均匀。
OSag T1+C fs FSE | HDNV Head NECK |  | 定位同矢状面平扫，但需要压脂，建议添加局部匀场。可选择使用T1FSPGR加压脂序列，以减轻血管搏动伪影并且脂肪抑制更加均匀。
OCor T1+C fs FSE | HDNV Head NECK |  | 定位同冠状面平扫，但需要压脂，建议添加局部匀场。冠状面扫描范围较大，如果感觉脂肪抑制不够均匀，可选择梯度回波脂肪抑制序列，并且梯度回波有利于观察血管结构，血管搏动伪影小。
可选的序列
OAx STIR | HDNV Head NECK |  | 横断面压脂采用STIR序列以保证压脂更加均匀，NEX=2，无NPW，频率编码前后方向
OCor T1 FSE | HDNV Head NECK |  | 可选冠状面T1
OAx T1 fs FSE | HDNV Head NECK |  | 可选横断面压脂T1
8NV-Navigator（导航）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明 | 参数优化
3-pl Loc | HDNV Head |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。定位中心位于鼻根或眉间，若是激光灯经过眼睛时必须闭眼。扫描结束后，观察图像，检查头部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。嘱其下颌不能动。此序列主要用于脑外科手术导航用，或是放疗定位计划用。不需要使用放疗定位支架。如果使用放疗支架，请切记只能使用3.0T专用热绝缘支架，而不能用1.5T支架。
Asset Cal | HDNV Head |  | 所有的序列若要使用ASSET，必须针对相应线圈进行ASSET校正扫描。FOV中心位于解剖中心，上下范围必须超过要扫描的解剖范围，一般情况下使用一次采集，扫描范围不够时增加层厚。频率编码方向为前后。ASSET能加快常规序列的扫描速度，或能改善EPI序列的图像对比度。
Ax 3D-FSPGR T1 | HDNV Head |  | 全脑薄层T1扫描，亦可用于增强，扫描之后的图像可用Reformat多平面重建。此序列扫描主要用于临床科室的手术导航或放疗定位之用。纯轴位扫描，FOV要大于支架，PhaseFOV=1。使用ASSET时，重建时间会延长。
8NV-Orbits（眼眶）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明 | 参数优化
3-pl Loc | HDNV Head |  | 摆位时，肩部必须靠近线圈，同时必须用三角垫固定头部。矢状面定位像范围必须足够大以包括左右侧眼眶。如果必要，嘱病人不要活动眼球，或是盯住某一物体保持不动两分钟以上。三平面定位的中心应该偏前，冠状面图像应该包含眼球的范围，矢状面的扫描范围要足够大能够包含左右眼眶。扫描结束后，观察图像，检查头部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。
OAx T2 FSE | HDNV Head |  | 在双侧矢状面定位像上定位，呈斜行，平行于视神经，记住要让扫描FOV中心居中。为了消除眼球运动伪影，可选用Propeller扫描，Propeller T2也可以添加脂肪抑制。由于视神经走行在颅内段有一定的角度，因此很难在一个断面显示视神经全长。
OAx T1 FSE | HDNV Head |  | 扫描定位同横断面T2。在双侧矢状面定位像上定位，呈斜行，平行于视神经。可去掉上下饱和带，或两次采集。有时，为了更好地显示视神经，可使用压脂T1扫描。
OAx STIR | HDNV Head |  | 为了保证脂肪抑制更加均匀，选用STIR压脂，平行于视神经扫描。
OCor fs T2 FSE | HDNV Head |  | 冠状面压脂T2，临近骨性结构时，脂肪抑制稍有不均匀，建议添加局部匀场。冠状面图像对占位性病灶的定位非常重要。如果感觉脂肪抑掉不够均匀，可选择STIR序列，或是非压脂T1序列。
OSag fs T2 FSE | HDNV Head |  | 双侧眼眶分成两个序列扫描，在横断面上平行于视神经定位。如果在同时扫描双侧视神经矢状面，会有交叉干扰伪影。因为偏中心化学饱和法压脂，建议添加局部匀场。
增强序列
OAx T1+C fs FSE | HDNV Head |  | 定位同横断面平扫，但需要压脂，脂肪抑制会影响扫描层数，可两次采集，建议添加局部匀场。
OSag T1+C fs FSE | HDNV Head |  | 定位同矢状面平扫，但需要压脂，建议添加局部匀场。矢状面仅扫描病变一侧即可。
OCor T1+C fs FSE | HDNV Head |  | 定位同冠状面平扫，但需要压脂，建议添加局部匀场。冠状面扫描范围较大，如果感觉脂肪抑制不够均匀，可选择梯度回波脂肪抑制序列，并且梯度回波有利于观察血管结构，血管搏动伪影小，但易受磁敏感伪影影响。
OAx 3D FAME+C | HDNV Head |  | 为了减少扫描时间，可用3D压脂序列，并可以进行多期动态增强扫描，脂肪抑制时建议添加局部匀场。扫描层数、分辨率影响扫描时间。通过调节接收带宽改善SNR。多期动态增强扫描图像，可用FUNCTOOL进行SER动态增强后处理，观察强化时间曲线。
可选择的序列
OAx fs T2 FSE | HDNV Head |  | 横断面压脂T2，临近骨性结构时，脂肪抑制稍有不均匀，建议添加局部匀场。
OCor T2 FSE | HDNV Head |  | 可选冠状面T2，扫描时间短，分辨率高，可用于观察视网膜脱落。
OSag fs T1 FSE | HDNV Head |  | 可选矢状面压脂T1，压脂T1序列对显示视神经较好。但脂肪抑制会明显影响T1扫描层数，两次采集。
OAx fs T1 FSE | HDNV Head |  | 可选横状面压脂T1，压脂T1序列对显示视神经较好。
3D COSMIC | HDNV Head |  | 在矢状面图像上定位，平行于视神经横断面扫描，上下范围要合适。此序列扫描时间较短，分辨率高，受磁敏感伪影影响小，但脑脊液信号不如3D-Fiesta-c序列亮。扫描结束后，用REFORMAT进行薄层神经断层重建。
3D Fiesta-c 16FOV | HDNV Head |  | 一般平行于视神经扫描横断面，分辨率很高，但血管结构为低信号，可直接观察低信号的神经纤维结构。
CPA（桥小脑角）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明 | 参数优化
3-pl Loc | HDNV Head |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。定位中心位于鼻根或眉间，若是激光灯经过眼睛时必须闭眼。扫描结束后，观察图像，检查头部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。横断面图像应该包括桥小脑角。桥小脑角处的扫描可选用鼻咽序列。
OAx T1 FSE | HDNV Head |  | 冠状面上定位，扫描范围取决于病灶的大小，大病灶可增加层厚，横断面定位像上调整FOV的前后左右位置使病变位于中心。如果有上下饱和带，扫描层数减少，采用两次采集。
OAx T2FSE | HDNV Head |  | 复制横断面T1定位线，添加上下饱和带以消除动脉搏动伪影；可选择压脂突出病变的显示，建议添加局部匀场。若感觉脂肪抑制不够均匀，请用STIR序列。
Asset Cal | HDNV Head |  | 所有的序列若要使用ASSET，必须针对相应线圈进行ASSET校正扫描。FOV中心位于解剖中心，上下范围必须超过要扫描的解剖范围，一般情况下使用一次采集，扫描范围不够时增加层厚。频率编码方向为前后。ASSET能加快常规序列的扫描速度，或能改善EPI序列的图像对比度。 | FOV=32, ST=6.0, 39层
OCor T1 FSE | HDNV Head |  | 冠状面扫描有利于观察病灶侵犯的范围，观察骨性结构的完整性，是否侵入颅内。请使用稍大带宽以减轻动脉搏动伪影。
OCor T2 fs FSE | HDNV Head |  | 压脂扫描能突出病灶的显示，建议添加局部匀场使压脂效果更均匀，可选STIR序列来保证脂肪抑制最均匀。
可选择的序列
OAx T1+C fs FSE | HDNV Head |  | 如果有脂肪抑制，扫描层数减少，采用两次采集，使用压脂来突出强化病灶的显示，消除脂肪信号的干扰。建议定位时添加局部匀场改善脂肪抑制的均匀性。有时可选择梯度回波T1FSPGR压脂序列，能够消除动脉搏动伪影，血管结构显示更清楚。
OCor T1+C fs FSE | HDNV Head |  | 复制冠状面平扫定位线，使用压脂来突出强化病灶的显示。建议添加局部匀场。有时可选择梯度回波T1FSPGR压脂序列，能够消除动脉搏动伪影，血管结构显示更清楚。
可选择的序列
OCor STIR | HDNV Head |  | 压脂扫描能突出病灶的显示，可选STIR序列来保证脂肪抑制最均匀。
8NV-MRS（波谱）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明 | 参数优化
3-pl Loc | HDNV Head |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。定位中心位于鼻根或眉间，若是激光灯经过眼睛时必须闭眼。扫描结束后，观察图像，检查头部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。三平面定位扫描范围必须足够大以包含全脑，层厚5mm，层间隔为零。
Ax T2 frFSE,Loc | HDNV Head |  | 波谱定位像，纯轴位，一般为5mm，无间隔扫描，扫描范围必须覆盖病灶的全部。有时，对于复发或信号混杂的病灶，可采用增强后再进行波谱定位扫描，确保肿瘤实质定位准确。
Ax PROBE-SV PRESS 35TE | HDNV Head |  | 为提高SNR，可选用8通道线圈。单体素波谱，短TE值是应用最广泛的波谱扫描，原则上，即使扫描二维多体素，单体素亦必须扫描。体素大小2x2x2，在横断面上切换层面，确定肿瘤最大层面后放置ROI定位，因为HDX支持定位三平面图像的自动保存，因此可在矢状面、冠状面定位像上仔细移动ROI位置以保证定位准确，远离空气、脂肪、骨胳或血管结构，脑脊液并不影响波谱的扫描。无法避免这些结构，请在ROI的切线位添加适当的饱和带。User CV中，total number of scan的数量影响波谱的SNR。序列下载后，请点击Auto Prescan，预扫描线宽在10以下。波谱研究中，参数必须固定以保证谱线的可比性。
Ax PROBE-SV PRESS 144TE | HDNV Head |  | 为提高SNR，可选用8通道线圈。TE=144时，乳酸双峰向下；TE=288时，乳酸双峰向上，因此两个TE值序列用于脑实质内有无乳酸的判断。体素大小2x2x2，在横断面上切换层面，确定肿瘤最大层面后放置ROI定位，因为HDX支持定位三平面图像的自动保存，因此可在矢状面、冠状面定位像上仔细移动ROI位置以保证定位准确，远离空气、脂肪、骨胳或血管结构，脑脊液并不影响波谱的扫描。无法避免这些结构，请在ROI的切线位添加适当的饱和带。预扫描线宽在10以下。长TE时，短T2成份信号衰减，基线平稳，仅用于观察三个主要的波峰（Cr, Ch, NAA）。
Ax PROBE-SV STEAM 30TE | HDNV Head |  | 为提高SNR，可选用8通道线圈。如果要观察mI, Glx等物质的波峰，选用STEAM序列。理论上，STEAM序列的SNR是PRESS的一半，而且不能额外添加饱和带。预扫描线宽在10以下。
2D PROBE-SI PRESS S 144TE | One Receiver |  | 二维多体素波谱。用于肿瘤或术后病灶复发的诊断，可在增强后扫描（因为部分病灶实质只有在增强后才能观察清楚），这些疾病仅仅判断NAA,Ch, Cr三个主要峰的改变。层厚一般为10mm，扫描范围不宜过大，只要包含一部分典型病灶和正常及组织即可。尽量不要超过中线结构。如果与骨、脂肪、血管结构邻近，以切线位添加饱和带。在横断面上病灶最大层面定位后，而在矢状面和冠状面上绝对不能移动位置，只能观察。预扫描线宽在12以下。扫描结束后出现两幅波谱的原始数据，用Functool加定位像进行后处理重建谱线。
3D PROBE-SI PRESS S 144TE | HDNV Head |  | 用于肿瘤或术后病灶，用于判断NAA,Ch, Cr三个主要峰的改变。在横断面上定位，先移至病灶定位像的最上面一层，点击START，然后移至最下面一层，点击END，最后在横断面图像上改变ROI的大小。同时，在矢状面和冠状面图像上进行观察，但绝对不能移动位置。如果与骨、脂肪、血管结构邻近，选用饱和带。预扫描线宽在15以下。
TEA-PRESS 105 | HDNV Head |  | 多TE平均PRESS序列，主要用于观察GLX峰的变化，因为多TE平均可部分消除干扰GLX的其他代谢物的峰。
ASSET Cal | HDNV Head |  | 此校准扫描主要用于相控阵线圈扫描二维多体素波谱时，谱线的融合。
SI-Array 144 | HDNV Head |  | 相控阵线圈扫描二维多体素时，参数不同于单通道多体素扫描。NEX＝2，Matrix=16X16，扫描时间较长，但SNR较高。扫描定位同常规二维多体素波谱序列。

## 颈部
8NV C-Spine（颈椎）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl Loc | HDNV Array |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。注意，下颌紧收，不能仰起，这样使颈椎不会过度弯曲，必要时垫高背部或枕部。定位中心位于下颌下缘。扫描结束后，观察图像，检查颈部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。三平面定位图像，冠状面要包括脊髓。
OSag T2 | HDNV Array |  | 在冠状面定位像上，平行于脊髓定位矢状面，一般9-11层，FOV中心位于椎体后缘，FOV位置不能过于向下，否则会从主动脉弓或胸腔带来伪影。为了消除颈前运动和主动脉弓搏动伪影（大部分运动伪影来自于主动脉弓），建议添加两条饱和带， 一条平行于下颈椎，一条近水平位从前上斜向后下方覆盖主动脉弓。
OSag T1 | HDNV Array |  | 矢状面T1扫描首选T1flair，定位线复制矢状面T2，包括饱和带也复制。如果采用T1FSE序列，请延长TR时间以添加饱和带，否则会变成两次采集。T1flair序列对显示脊髓比较好，脑脊液抑制的比较黑。T1FSE序列对椎体显示比较好，但脊髓与脑脊液之间的对比不佳，脑脊液不够黑。
OAx T2 | HDNV Array |  | 按“shift”键添加多组，以椎间隙后缘为中心，一个椎间隙一般为两层，如果椎体出现异常信号，直接在椎体上定位横断面。层面内不要交叉，否则会出现交叉干扰伪影。添加上下饱和带和流动补偿。
OSag STIR | HDNV Array |  | 复制矢状面T2定位线，包括饱和带。如果椎体信号有异常或外伤病史，需要压脂扫描。在3T上，颈部是磁场最不均匀的地方，因此，首选STIR序列进行压脂扫描，但STIR序列也是Shielding伪影最重的序列，IR时间一般为170左右。
增强扫描序列
OSag T1+C | HDNV Array |  | 定位同矢状面T1、T2，颈椎增强一般情况下不压脂扫描，由于颈椎部位磁场不均匀导致压脂不均匀。若要脂肪抑制增强，可选用T1FSPGR压脂序列。
OCor T1+C | HDNV Array |  | 脊髓内占位时，建议增加冠状位扫描，以便于病变定位。
OAx T1+C | HDNV Array |  | 横断面增强T1，建议增加上下饱和带以消除血管搏动伪影，但扫描时间较长。
可选择的序列
OSag fs T1FSPGR+C | HDNV Array |  | 若要脂肪抑制增强扫描，考虑使用T1FSPGR序列，并且，血管搏动伪影小。
OSag fs T2 | HDNV Array |  | 矢状面压脂T2序列，脂肪抑制不如STIR均匀，不建议使用。非要使用，可选择FAT CLASSIC，并添加局部匀场。
OSag T1FSE | HDNV Array |  | 若不想用T1flair序列作为颈椎的T1序列，可选用T1FSE序列，建议延长TR时间以便颈前添加饱和带，否则会变成两次采集。T1flair序列对显示脊髓比较好，脑脊液抑制的比较黑。T1FSE序列对椎体显示比较好，但脊髓与脑脊液之间的对比不佳，脑脊液不够黑。有时，可试用SE T1MEMP序列。
OAx T2* Merge | HDNV Array |  | 多回波平均T2*GRE序列，脑脊液较亮（彻底消除横断面T2序列脑脊液流空效应），突出的椎间盘与脑脊液之间对比明显，并且，脊髓灰白质对比非常好，是观察椎间盘突出、脊髓灰白质病变的最佳序列，但不适于观察椎体等骨性结构的病变。可去掉上下饱和带以缩短扫描时间。
3D Fiesta-C 16FOV | HDNV Head |  | 在矢状面T2图像上定位，为缩短扫描时间，仅扫描有间盘突出的几个椎间盘而不能扫描全部颈椎，1个NEX。使用大翻转角以增加液体信号，使用高分辨率薄层（0.4mm重建），主要用于观察椎管内神经根，受压或外伤后撕裂。扫描结束后，可用曲面重建进行薄层神经重建。必要时，可使用冠状面平行于椎管扫描神经根，曲面重建。
OAx 3D COSMIC | HDNV Head |  | 在矢状面T2图像上定位，为缩短扫描时间，仅扫描有间盘突出的几个椎间盘而不能扫描全部颈椎。使用高分辨率薄层（0.4mm重建），主要用于观察椎管内神经根，受压或外伤后撕裂。扫描结束后，可用曲面重建进行薄层神经重建。必要时，可使用冠状面平行于椎管扫描神经根，曲面重建。相对而言，图像伪影小，但脑脊液不如3D-Fiesta-c亮。
CTL-C-Spine（颈椎）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl Loc | HDCTL12 |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。注意，下颌紧收，不能仰起，这样使颈椎不会过度弯曲，必要时垫高背部或枕部。定位中心位于下颌下缘。扫描结束后，观察图像，检查颈部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。三平面定位图像，冠状面要包括脊髓。
OSag T2 | HDCTL12 |  | 在冠状面定位像上，平行于脊髓定位矢状面，一般9-11层，FOV中心位于椎体后缘，FOV位置不能过于向下，否则会从主动脉弓或胸腔带来伪影。为了消除颈前运动和主动脉弓搏动伪影（大部分运动伪影来自于主动脉弓），建议添加两条饱和带， 一条平行于下颈椎，一条近水平位从前上斜向后下方覆盖主动脉弓。
OSag T1 | HDCTL12 |  | 矢状面T1扫描首选T1flair，定位线复制矢状面T2，包括饱和带也复制。如果采用T1FSE序列，请延长TR时间以添加饱和带，否则会变成两次采集。T1flair序列对显示脊髓比较好，脑脊液抑制的比较黑。T1FSE序列对椎体显示比较好，但脊髓与脑脊液之间的对比不佳，脑脊液不够黑。
OAx T2 | HDCTL12 |  | 按“shift”键添加多组，以椎间隙后缘为中心，一个椎间隙一般为两层，如果椎体出现异常信号，直接在椎体上定位横断面。层面内不要交叉，否则会出现交叉干扰伪影。添加上下饱和带和流动补偿。
OSag STIR | HDCTL12 |  | 复制矢状面T2定位线，包括饱和带。如果椎体信号有异常或外伤病史，需要压脂扫描。在3T上，颈部是磁场最不均匀的地方，因此，首选STIR序列进行压脂扫描，但STIR序列也是Shielding伪影最重的序列，IR时间一般为170左右。
增强扫描序列
OSag T1+C | HDCTL12 |  | 定位同矢状面T1、T2，颈椎增强一般情况下不压脂扫描，由于颈椎部位磁场不均匀导致压脂不均匀。若要脂肪抑制增强，可选用T1FSPGR压脂序列。
OCor T1+C | HDCTL12 |  | 脊髓内占位时，建议增加冠状位扫描，以便于病变定位。
OAx T1+C | HDCTL12 |  | 横断面增强T1，建议增加上下饱和带以消除血管搏动伪影。
可选择的序列
OSag fs T1FSPGR+C | HDCTL12 |  | 若要脂肪抑制增强扫描，考虑使用T1FSPGR序列，并且，血管搏动伪影小。
OSag fs T2 | HDCTL12 |  | 矢状面压脂T2序列，脂肪抑制不如STIR均匀，不建议使用。非要使用，可选择FAT CLASSIC，并添加局部匀场。
OSag T1FSE | HDCTL12 |  | 若不想用T1flair序列作为颈椎的T1序列，可选用T1FSE序列，建议延长TR时间以便颈前添加饱和带，否则会变成两次采集。T1flair序列对显示脊髓比较好，脑脊液抑制的比较黑。T1FSE序列对椎体显示比较好，但脊髓与脑脊液之间的对比不佳，脑脊液不够黑。有时，可试用SE T1MEMP序列。
OAx T2* Merge | HDCTL12 |  | 多回波平均T2*GRE序列，脑脊液较亮（彻底消除横断面T2序列脑脊液流空效应），突出的椎间盘与脑脊液之间对比明显，并且，脊髓灰白质对比非常好，是观察椎间盘突出、脊髓灰白质病变的最佳序列，但不适于观察椎体等骨性结构的病变。
3D Fiesta-C 16FOV | HDCTL12 |  | 在矢状面T2图像上定位，为缩短扫描时间，仅扫描有间盘突出的几个椎间盘而不能扫描全部颈椎，1个NEX。使用大翻转角以增加液体信号，使用高分辨率薄层（0.4mm重建），主要用于观察椎管内神经根，受压或外伤后撕裂。扫描结束后，可用曲面重建进行薄层神经重建。必要时，可使用冠状面平行于椎管扫描神经根，曲面重建。
OAx 3D COSMIC | HDCTL12 |  | 在矢状面T2图像上定位，为缩短扫描时间，仅扫描有间盘突出的几个椎间盘而不能扫描全部颈椎。使用高分辨率薄层（0.4mm重建），主要用于观察椎管内神经根，受压或外伤后撕裂。扫描结束后，可用曲面重建进行薄层神经重建。必要时，可使用冠状面平行于椎管扫描神经根，曲面重建。相对而言，图像伪影小，但脑脊液不如3D-Fiesta-c亮。
8NV Soft Tissue（颈前软组织）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3pl T2* Loc | HDNV Array |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。注意，下颌紧收，不能仰起，这样使颈椎不会过度弯曲，必要时垫高背部或枕部。定位中心位于下颌下缘。扫描结束后，观察图像，检查颈部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。颈前软组织尽量使用HDNV Array线圈而不使用HDCTL12，以保证颈前信号足够强。
OCor T2 | HDNV Array |  | 为了减轻颈部吞咽运动及动脉搏动伪影，划线时必须要非常当心。频率编码置于左右方向，加NPW。在冠状面图像上，FOV必须上移，尽量减少胸腔范围，减少主动脉搏动和呼吸运动伪影。添加上下饱和带。12-14层即可，增大带宽可部分减轻血管搏动伪影。
OCor T1 | HDNV Array |  | 定位同冠状面T2，考虑不加饱和带以减少扫描时间，避免两次采集，频率编码为左右，加NPW。增大带宽可部分减轻血管搏动伪影。
OCor STIR | HDNV Array |  | 定位同冠状面T2，扫描时间较长，添加上下饱和带，频率编码为左右，加NPW。IR为170左右。此序列对于观察软组织异常信号，观察颈部淋巴结转移，甲状腺病变非常重要。
OAx T2 | HDNV Array |  | 自上向下划线，频率编码前后方向，有NPW，添加上下饱和带，扫描时间较长以增加SNR。
OAx T1 | HDNV Array |  | 自上向下划线，频率编码前后方向，有NPW，不加上下饱和带可减少扫描时间。
OAx fs T2 | HDNV Array |  | 自上向下划线，频率编码前后方向，有NPW，添加上下饱和带，扫描时间较长以增加SNR。添加局部匀场。如果感觉脂肪抑制不够均匀，请选用STIR序列。
可选择的序列
OCor fs T1+C | HDNV Array |  | 定位同冠状面T2，建议添加局部匀场，因有上下饱和带，ETL=3，两次采集。频率编码为左右方向，添加局部匀场。如果感觉脂肪抑制不够均匀，血管搏动伪影大，可选用T1FSPGR压脂增强序列。
OAx T1+C | HDNV Array |  | 定位同横断面T1，为提高SNR，可考虑不加压脂。因有上下饱和带，ETL=3，两次采集。压脂扫描必须添加局部匀场。如果感觉SNR低，脂肪抑制不均匀，可选用3D FAME压脂增强序列。
Asset Cal | HDNV Array |  | 若要使用3D FAME序列，必须为此序列扫描ASSET校正。大范围覆盖，FOV中心对准解剖中心。
Ax 3D FAME+c | HDNV Array |  | 3D T1 SPECIAL压脂均匀，扫描速度快，因此可用于增强扫描。添加局部匀场。此序列亦可用于多期动态增强扫描，扫描后使用FUNCTOOL SER进行信号强度时间曲线分析。
可选择的序列
OAx STIR | HDNV Array |  | 横断面STIR压脂可保证脂肪抑制均匀。为保证SNR，扫描时间较长。
OSag T2 | HDNV Array |  | 在颈部占位扫描时，有时需要进行矢状面扫描。请勿使用脂肪抑制，颈部磁场不均匀。
8NV Vascular（颈部血管）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3pl T2* Loc | HDNV Array |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。注意，下颌紧收，不能仰起，这样使颈椎不会过度弯曲，必要时垫高背部或枕部。定位中心位于下颌下缘。扫描结束后，观察图像，检查颈部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。若使用HDCTL12，注意此线圈不支持ASSET。
Ax 3D-TOF-MRA | HDNV Array |  | 3DTOF多块扫描，块与块之间叠加，块越小饱和效应越小，选用斜坡脉冲。添加上饱和以消除静脉信号。建议使用ASSET缩短扫描时间，使用长TR以减轻血管饱和效应，TE=Out of Phase以降低背景信号。每块层数较少，叠加较大。使用不打药TOF序列扫描颈部血管，诊断上应有所保留，建议首选打药血管序列或购买E3DPC序列。
Ax 2D-TOF-MRA | HDNV Array |  | 自上向下划线（逆向血流），添加上饱和消除静脉影，扫描范围上至基底动脉，下至主动脉弓。此扫描对横向流动的血液不敏感。
Ax 2D-TOF-MRA-PG | HDNV Array |  | 此2D-TOF序列添加了周围门控，减轻血管搏动影响，血管壁更加平滑，但扫描时间明显延长。
PC类序列
2D-PC-MRA | HDNV Array |  | 相位对比法血管成像，可用于颈部血管，矢状面或冠状面厚块扫描，由于PC序列SNR低，因此使用多个NEX。Vascular Screen界面中，Flow Recon Type=Complex. Diff.; Velocity Encoding=50; Acq. Flow Direction Images=ALL; Additional Flow Images=Mag.。无论矢状面或冠状面均要包括两侧动脉。
OSag PC Cine CSF | HDNV Array |  | 当观察脑脊液流动电影时，考虑呼吸对脑脊液流动的影响，使用此序列。成像模式选择CINE，序列选择Phase Contrast，成像选项添加RC，FC, SEQ。层厚一般小于5mm，重直于流动方向定位。CINE界面确认导联类型为PG，重建时间=20-30。层厚一般小于5mm，重直于流动方向定位。PC参数界面，Flow Recon Type=Phase Differece, Flow Analysis=on, Velocity Encoding=20, Acq. Flow Direction Images=Slice。确认PG导联，并更新心动频率。此序列会产生两套图像，一套为幅度图像，一套为相位差图像。用幅度图像观察脑脊液的流动，用相位差图像观察脑脊液流动和判断流动方向。
OAx PC Cine CSF Flow Analysis | HDNV Array |  | 当测量脑脊液流动时，考虑呼吸对脑脊液流动的影响，使用此序列。成像模式选择CINE，序列选择Phase Contrast，成像选项添加RC，FC, SEQ。层厚一般小于5mm，重直于血管流动方向定位。CINE界面确认导联类型为PG，重建时间=20-30。层厚一般小于5mm，重直于流动方向定位。PC参数界面，Flow Recon Type=Phase Differece, Flow Analysis=on, Velocity Encoding=20, Acq. Flow Direction Images=Slice。确认PG导联，并更新心动频率。此序列会产生两套图像，一套为幅度图像，一套为相位差图像。这些图像需要后处理软件来测量流速、流量和流动方向；亦可用FUNCTOOL对相位差图像进行SER后处理，判断流动时相和流动方向。
Fast PC Cine MRA Flow Analysis | HDNV Array |  | 成像模式选择2D，序列选择Fast 2D PC，成像选项添加心电门控，此序列不支持RC，因为血管流动不受呼吸影响。Fast 2D PC可用于动脉、静脉、脑脊液（此时不考虑呼吸的影响）流速流量测定。层厚一般小于5mm，重直于血管流动方向定位。心电门控界面，重建时相数=30，VPS适当调节（4-6），使得AUTO Phase接近20。PC参数界面，Flow Recon Type=Phase Differece, Flow Analysis=on, Velocity Encoding=20（静脉），5（脑脊液），60（动脉）, Acq. Flow Direction Images=Slice。确认PG导联，并更新心动频率。此序列的图像需要后处理软件来测量流速、流量。
8NV ceMRA（颈部增强血管）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3pl T2* Loc | HDNV Array |  | 头部扫描必须配带耳塞，听力保护。摆位时，肩部紧贴线圈，左右居中，头部不能旋转，同时必须用三角垫固定头部。注意，下颌紧收，不能仰起，这样使颈椎不会过度弯曲，必要时垫高背部或枕部。定位中心位于下颌下缘。扫描结束后，观察图像，检查颈部位置是否合适，图像信号与线圈位置是否良好匹配。若使用HDCTL12，注意此线圈不支持ASSET。
Ax 2D TOF Loc | HDNV Array |  | 此序列是血管增强扫描的快速血管定位序列。大范围全视野覆盖，扫描中心对准解剖中心。扫描范围必须包括主动脉弓的一部分。扫描结束后，将会自动重建20幅三维血管图像，其中的第2幅矢状面图像作为增强血管扫描的定位像。
Cor ceMRA Mask | HDNV Array |  | 颈部三维血管增强前的蒙片扫描。由于采用椭圆中心K空间填充模式，扫描时间较长，30秒以上，这样可以提高分辨率，但椭圆K空间填充无法压脂，因此为了消除脂肪高信号，采用蒙片减影模式。在2D-TOF-Loc重建的第2幅矢状面图像上定位，上至大脑中动脉下至主动脉弓。如果增强血管扫描采用SMARTPREP序列，主动脉弓球部应位于FOV上下的三分之二范围以内。因为Smartprep序列的TRACKER必须放置在FOV内，越靠近FOV边缘，检测失败的概率越大。蒙片的扫描建议在静脉穿刺之后进行，防止运动的可能。
Cor ceMRA FT | HDNV Array |  | FOV必须复制MASK的定位。保存下载，前一个序列的图像重建必须已完成。先点击SCAN，然后出现透视触发的界面，利用Draw Line选取主动脉弓斜矢状面。注射造影剂后，当造影剂到达主动脉弓后血管变亮即点击GO3D开始扫描，注意，主动脉弓下的肺动脉先亮，不要误认为造影剂已到达主动脉。一般连续扫描两期，一期动脉期，一期静脉期。20ml造影剂，2.5ml/s注射速度。
Cor ceMRA SmartPrep | HDNV Array |  | FOV必须复制MASK的定位。在冠状面定位像上，主动脉弓腔内放置TRACKER，20x20大小，在横断面2D-TOF图像上确认TRACKER位于主动脉弓内。CONTRAST输入框内必须输入造影剂剂量，若想提前触发扫描输入15ml，否则输入20ml。保存下载，前一个序列的图像重建必须已完成。点击SCAN后注意左上角的信息窗口，一开始出现Aquiring Baseline Data（采集基线数据），当出现Begin Contrast Injection（开始注射造影剂）时，开始注射造影剂，当出现Bolus Detected（检测到造影剂）时，系统自动开始扫描，一般扫描两期，动脉期和静脉期。20ml造影剂，2.5ml/s注射速度。
Asset Cal | HDNV Array |  | Tricks序列支持ASSET，必须为此序列扫描ASSET校正。大范围覆盖，上下范围一定要大于其后TRICKS的扫描范围。FOV中心对准解剖中心。
TRICKS | HDNV Array |  | 一般情况下扫描冠状面，一个时相扫描时间3秒左右才能保证动脉和静脉区分清楚，连续扫描12个时相。20ml造影剂，3ml/s注射速度，等量生理盐水。注意，一开始扫描的时间是蒙片的扫描，然后系统扫描暂停，此时再注射造影剂，5秒后开始血管增强扫描。如果加大扫描范围，请增加层厚并ZIP4重建。增加层数会影响扫描时间，使动静脉之间无法更好的区分。TRICKS自动实现图像减影，其中的每一期图像均可进行IVI三维重建观察病变细节。TRICKS特别适用于血管畸形或AVM病变。
8NV Research（颈部部分研究序列）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3pl T2* Loc | HDNV Array |  | 定位时头部两侧必须用海绵垫固定，肩部顶紧线圈。三平面定位图像，冠状面要包括脊髓。
Asset Cal | HDNV Array |  | 大范围全视野覆盖，扫描中心对准解剖中心。扫描范围必须超过此序列之后的矢状面扫描范围。
Sag DWI b=500 | HDNV Array |  | 矢状面DWI扫描，b=500左右，NEX>6以保证足够的SNR，频率编码上下，FOV必须大于解剖。建议使用ASSSET, phaseFOV=0.6-0.8。3.0T变形伪影较重。
Ax DTI Asset | HDNV Array |  | 纯轴位扫描，为改善SNR减小变形，b=600，多个NEX。频率编码左右，phaseFOV=0.6，使用ASSET。添加局部匀场。横断面定位，扫描到颈7即可。TR时间影响扫描层数和扫描时间。

## 胸部
T-Spine（胸椎）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl SSFSE Loc | CTLTOP |  | 肩部上顶线圈，头部两侧必须用海绵垫固定，患者体位左右居中，使用颈前线圈以保证颈部信号良好。定位中心点位于胸骨角，相对于胸椎来说此中心点偏上，但三平面定位范围可以扫描至颈2，实现胸椎的定位。三平面定位使用CTLTOP线圈和最大48FOV，目的是一定要扫出颈2椎体以实现胸椎定位功能。也可以直接扫描一个快速的颈椎图像实现定位功能，而腰椎定位不一定准确。
OSag T2 frFSE | CTL234 |  | 胸椎的矢状面扫描使用线圈CTL234，当已看到颈2时就可以实现任一椎体的定位，胸椎矢状面T2扫描FOV上界包括颈7。建议添加两条前饱和带以消除运动伪影。注意：一般情况下，不要颈椎胸椎一起扫描，分开扫描图像质量会更好。
OSag T1 FSE | CTL234 |  | 胸椎T1使用T1flair序列，复制矢状面T2定位线，包括饱和带，分辨率高一些（比如320X256），图像质量会明显改善，但扫描时间较长。若使用T1FSE序列，椎体显示良好，但脑脊液不够黑。
OAx T2 frFSE | CTL234 |  | 上胸段使用CTL23线圈，下胸段使用CTL34线圈，线圈越少SNR越高，并且不会出现伪影（扫描范围和线圈的位置要对应，否则会出现Annefact伪影）。使用上下饱和带，频率编码为前后方向。高分辨率扫描才能突出3T的优势。
OSag T2 fs frFSE | CTL234 |  | 当椎体有信号异常时，扫描化学饱和法的压脂序列，复制矢状面T2序列的定位线和饱和带。当FOV过大时，压脂会不均匀，此时可选择STIR。当然，FOV越小，脂肪抑制越均匀。注意，此序列并不适合颈胸段联合扫描，会因此部位磁场的不均匀而压脂效果差。
OSag STIR | CTL234 |  | 若感觉化学饱和法压脂不够均匀，请使用STIR序列，翻转时间为170左右。当胸椎出现异常信号时扫描STIR序列，复制矢状面T2序列的定位线和饱和带。
OSag fs T1+C | CTL234 |  | 矢状面T1增强仍使用T1flair，增强时矢状面图像可考虑压脂以突出病变。注意，颈胸段不能一起扫描，一定要分开，否则脂肪抑制效果差。
OCor T1+C | CTL234 |  | 冠状面增强序列有利于病变的定位，考虑不压脂扫描。定位线不能包括主动脉。
OAx T1 FSE +C | CTL234 |  | 横断面增强T1，不需要压脂扫描。注意，上胸段用CTL23，下胸段用CTL34。压脂时，必须添加上下饱和带，但很难消除主动脉搏动伪影。
Heart（常规心脏扫描）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
RealTime FGRET Loc | 8US TORSOPA |  | 患者体位偏右，心脏接近磁场中心，线圈中心置于左心室中心。VCG向量式心电门控，一对白电极与一对黑电极贴于心脏周围（电极下方必须是软组织而不能是肋骨），白与黑互相垂直，同时添加PG以防心电门控失败（建议虎口夹住PG导线）。因为心脏扫描时间较长，患者双手可垂放于身体两侧。点击SCAN后出现"实时定位"界面，点击DRAW LINE，在心脏横断面上以二尖瓣和心尖连线进行定位，出现心脏斜矢状面，再在斜矢状面上二尖瓣和心尖连线定位四腔心。再将四腔心的空间位置导出给Oblique Fiesta序列。
BH Asset Cal | 8US TORSOPA |  | 呼气末屏气，屏气线呈水平。在整个胸部扫描过程中，每次屏气时呼吸线的位置必须一致。全视野覆盖（扫描范围必须超过其后的冠状面扫描），建议在心脏上添加与心脏大小一样的局部匀场。
Obl Fiesta （四腔心） | 8US TORSOPA |  | 心脏白血序列均用Fiesta来完成，不同的位置均用此序列。接受实时定位界面提供的四腔心定位线，注意不能在划线界面点击任何定位线，否则四腔心空间位置信息就会消失。在心脏上添加局部匀场，大小与心脏体积一致。确认导联类型，更新心率，暂停一次。心脏扫描的图像质量与屏气好坏密切相关。通常情况下采用呼气末屏气，屏气线呈一条水平线。心率确定之后，可通过心电门控界面内的VPS参数来调节扫描时间，一般10-14s时间最佳。
Obl Fiesta （左右室长轴位） | 8US TORSOPA |  | 四腔心扫描结束，再扫描左右心室长轴位，在标准四腔心层面的舒张中晚期图像上定位。左室长轴位定位从二尖瓣到心尖；右心室长轴位定位从三尖瓣到心尖。添加局部匀场，大小与心脏类似。
Obl Fiesta（短轴位） | 8US TORSOPA |  | 在四腔心舒张中晚期图像上定位。心脏短轴位定位线垂直于左室长轴，从心尖划向心腰，添加局部匀场。预计扫描9-10层，直至左心室在整个心动周期中不成环形，短轴位扫描即结束。
Double IR | 8US TORSOPA |  | 扫描定位同白血序列的长轴位和短轴位。确认导联，更新心率，暂停一次，一次屏气扫描一层。用VCG比PG抑制血液信号的效果更好。添加ASSET会减轻一部分Shielding伪影。
Triple IR | 8US TORSOPA |  | 扫描定位同长轴位和短轴位。确认导联，更新心率，暂停一次，一次屏气扫描一层。用VCG比PG抑制血液信号的效果更好。三翻转脉冲额外施加压脂脉冲，此序列在3T上Shielding伪影较重，可考虑选用Double IR加压脂序列完成。
FGRE Tagging | 8US TORSOPA |  | 确认导联，更新心率，暂停一次，一次屏气扫描一层。短轴位扫描TAGGING采用GRID，长轴位TAGGING采用STRIP。
FastCinePC | 8US TORSOPA |  | 流速编码在80cm/s以上，确认导联，更新心率，屏气扫描。需要后处理计算流量和流速。
Cardiac Perfusion（心肌灌注）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
RealTime FGRET Loc | 8US TORSOPA |  | 患者体位偏右，心脏接近磁场中心，线圈中心置于左心室中心。VCG向量式心电门控，一对白电极与一对黑电极贴于心脏周围（电极下方必须是软组织而不能是肋骨），白与黑互相垂直，同时添加PG以防心电门控失败（建议虎口夹住PG导线）。因为心脏扫描时间较长，患者双手可垂放于身体两侧。SCAN后出现实时定位界面，点击DRAW LINE，在心脏横断面上以二尖瓣和心尖连线进行定位，出现心脏斜矢状面，再在斜矢状面上二尖瓣和心尖连线定位四腔心。再将四腔心的空间位置导出给Oblique Fiesta序列。建议安放线圈支架。呼吸门控。
Oblique Fiesta | 8US TORSOPA |  | 接受实时定位界面提供的四腔心定位线，注意不能在划线界面点击任何定位线，否则四腔心空间位置信息就会消失。在心脏上添加局部匀场，大小与心脏体积一致。确认导联类型，更新心率，暂停一次。心脏扫描的图像质量与屏气好坏密切相关。通常情况下采用呼气末屏气，屏气线呈一条水平线。
FGRET 5 Phase | 8US TORSOPA |  | 在四腔心界面划心脏短轴位，垂直于左室长轴，从心尖划向心腰。由于心率决定了扫描层数，心率过快时允许扫描的层数过少时，请适当增加层厚，争取全心覆盖。此序列只扫描5个时相，查看图像质量，作为增强前扫描的预扫描。
FGRET 40 Phase | 8US TORSOPA |  | 标准剂量，4ml/s注射速度。复制上一个测试扫描定位线，嘱病人深呼吸后屏气，当图像出现后，观察图像质量正常即开始打药。扫描时间约一分钟，当患者屏气困难时，小幅度呼吸。观察图像，右心室先亮，然后左心室，最后心肌变亮。所有的动态增强灌注图像，可用肉眼观察心肌强化的快慢和早晚，缺血或梗死的心肌强化慢，强化晚，信号低。或可用后处理软件进行分析。
2D MDE | 8US TORSOPA |  | 灌注扫描结束后，即开始另一次注药过程，15ml，0.5ml/s，等量等速生理盐水。开始注药后即计时，七分钟后开始扫描。定位线同短轴位，确认导联，更新心率，暂停一次。屏一次气扫描一层。如果发现高信号病变，加扫描长轴位，观察病变范围。为了保证正常心肌信号抑制良好，一般一次性定位扫描两层，再增加TI时间50ms继续扫描。
3D MDE | 8US TORSOPA |  | 根据心率变化，需要变化TI时间以尝试最佳的心肌抑制信号。一次完成全心扫描。虽然扫描速度快，但仍建议首选2DMDE。
CHEST（常规胸部或纵隔）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl Loc | 8US TORSOPA |  | 线圈上缘对准肩胛骨上缘，首选VCG门控。VCG向量式心电门控，一对白电极与一对黑电极贴于心脏周围（电极下方必须是软组织而不能是肋骨），白与黑互相垂直，同时添加PG以防心电门控失败（建议虎口夹住PG导线）。使用金属电极会带来伪影，此时使用PG。如果可能尽量让患者双手上举，否则冠状面图像两侧会发生卷折。建议安放线圈支架。
BH Asset Cal | 8US TORSOPA |  | 呼气末屏气，屏气线呈水平一条直线。在整个胸部扫描过程中，每次屏气时呼吸线的位置必须一致。全视野覆盖（扫描范围必须超过其后的冠状面扫描），建议在心脏上添加与心脏大小一样的局部匀场。
RT Ax T2 FSE | 8US TORSOPA |  | 横断面FSE序列，不施加心电门控主要是利用呼吸门控消除呼吸运动伪影，而血液流动产生流空效应，可使用化学饱和法脂肪抑制。建议使用大带宽，因为用呼吸来控制扫描，呼吸频率影响扫描层数，呼吸过快时更改R-R间期为3。
BH Ax T1 Double IR | 8US TORSOPA |  | 利用DoubleIR的黑血序列，可以更好地显示纵隔和大血管结构，这是运动伪影最小的序列。因为使用心电门控，因此需要确认导联，更新心率，暂停一次。选用ASSET后可缩短扫描时间。一次屏气扫描一层或两层，为了节省扫描时间亦可只扫描病变。TE=15，加ASSET，RBW=83.3, matrix=256X192，pFOV=1.0。
BH Ax T2 SSFSE | 8US TORSOPA |  | 屏气法SSFSE T2序列。成像选项不建议添加Sequential选项以消除层间干扰。扫描层数较多，可扫描一半层数暂停一次。此序列图像的黑血效果不如FSE序列（带心电门控扫描黑血效果会好一些），血管腔内信号不稳定。
BH Cor T1 Double IR | 8US TORSOPA |  | 利用DoubleIR的黑血序列，可以更好地显示纵隔和大血管结构，这是运动伪影最小的序列。因为使用心电门控，因此需要确认导联，更新心率，暂停一次。选用ASSET后可缩短扫描时间。一次屏气扫描一层，为了节省扫描时间亦可只扫描病变。TE=15，加ASSET，RBW=83.3, matrix=256X192，pFOV=1.0。
BH OCor T1 FSPGR | 8US TORSOPA |  | 冠状面T1，建议大带宽，TE=minimum，但很难消除心脏搏动伪影，用于观察纵隔内占位。亦可进行矢状面扫描。
BH Sag T1 Double IR | 8US TORSOPA |  | 利用DoubleIR的黑血序列，可以更好地显示纵隔和大血管结构，这是运动伪影最小的序列。因为使用心电门控，因此需要确认导联，更新心率，暂停一次。选用ASSET后可缩短扫描时间。一次屏气扫描一层，为了节省扫描时间亦可只扫描病变。TE=15，加ASSET，RBW=83.3, matrix=256X192，pFOV=1.0。
BH Ax LAVA+C | 8US TORSOPA |  | 胸部增强扫描首选LAVA序列，伪影小，分辨率高，层厚薄。可选用一次屏气多次扫描（同腹部多动脉期扫描）来增加时间分辨率（可利用FUNCTOOL进行动态增强后处理观察信号强度时间曲线）。厚层MIP重建可观察血管结构（观察血管结构时，去掉SCIC）。若在增强前扫描蒙片，利用减影功能可观察肺实质强化。
BH Cor 3D+C LAVA | 8US TORSOPA |  | 冠状面LAVA增强，更好地观察肺实质内的占位病灶。扫描结束的图像可用厚层MIP重建观察血管结构，亦可利用减影功能进行肺实质显像。冠状面扫描，手臂最好上举。
RT Ax PD/T2 FSE |  |  | 可选横断面FSE双回波序列，不施加心电门控主要是利用呼吸门控消除呼吸运动伪影。采用双回波扫描的原因是血液信号抑制的更好，并且可以通过两个回波血管内信号的变化判断血液流动信号引起的伪影。
BH OCor T2 SSFSE | 8US TORSOPA |  | 可选冠状面SSFSE序列
BH Ax T1+C | 8US TORSOPA |  | 可选二维增强压脂序列，建议大带宽以减轻心脏搏动伪影，TE=minimum，已被LAVA取代。
BH OCor T1+C | 8US TORSOPA |  | 可选二维增强压脂序列，建议大带宽以减轻心脏搏动伪影，TE=minimum，已被LAVA取代。
BH OSag T1+C | 8US TORSOPA |  | 可选二维增强压脂序列，建议大带宽以减轻心脏搏动伪影，TE=minimum，已被LAVA取代。
Chest-ceMRA（胸部增强血管）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl Loc Fiesta | 8US TORSOPA |  | 三平面定位，在冠状面上最好充分显示胸部大血管结构。安放呼吸门控。在最大FOV=48时，扫描范围可从主动脉弓至髂总动脉分叉，因此全腹血管扫描不需要扫描两段。患者双手尽量向上举，一是注药的需要，另一是防止冠状面血管扫描图像左右卷折。呼吸训练，增强血管扫描，因为时间的关系，患者必须立即屏住气，胸腹部在屏气时保持不动，每次屏气的位置保持一致（注意：先吸气再呼气然后屏住气，时间上来不及，因此不用）。
BH Asset Cal | 8US TORSOPA |  | 大范围全视野覆盖，扫描范围一定要超过其后的冠状面增强血管成像的范围。亦采用立即屏住气的方法。
Chest ceMRA FT | 8US TORSOPA |  | 冠状面透视触发血管增强扫描，中心性K空间填充，附带SPECIAL压脂。冠状面定位或是平行于主动脉弓走行的斜冠状面定位。扫描范围前面要包括升主动脉，后方要包括降主动脉，扫描范围不够时可增加层厚，而增加层数会增加屏气时间。静脉穿刺准备好之后，直接开始扫描，首先出现的是透视扫描界面，一般情况下，观察斜矢状面主动脉弓血管信号（或左心室）。当造影剂到达后，血管呈高信号，点击Go3D，并立刻嘱病人屏气，系统倒计时五秒结束后自动开始扫描。第一期扫描结束，嘱病人呼吸两次后，再次屏气扫描进行门脉期扫描。造影剂剂量一般为30-45毫升，注射速度3ml/s以上，等量生理盐水。亦可在增强前加扫蒙片以消除背景信号。扫描后的图像用IVI进行3D MIP重建或是厚层MIP重建。
Pulmonary ceMRA | 8US TORSOPA |  | 肺动脉扫描要求造影剂注射速度快，3ml/s以上。因为肺动脉循环很快，为了防止主动脉的污染，往往在注药后4-5秒即开始屏气扫描，不用透视触发或SmartPrep技术，并且扫描时间一般要短于16秒。亦可采用一次屏气多期扫描的快速扫描技术。扫描后的图像用IVI进行3D MIP重建或是厚层MIP重建。
Cor LAVA+C | 8US TORSOPA |  | 利用LAVA的超快速扫描、层薄、压脂均匀的特点进行胸部血管成像，由于LAVA采用Sequential的K空间填充模式，因此往往用于第二期或第三期延迟扫描，去掉SCIC有利于保持血管的高对比度。
TRICKS 11phase | 8US TORSOPA |  | 因为TRICKS可以反映动脉的血流变化，也可用于胸部大血管的扫描，尤其是有异常血流出现时。先扫描蒙片，在注药开始后5秒即屏气扫描，扫描时间较长，患者屏气要在40秒时间以上。
Full-Spine-3-Step（全脊柱三段扫描） |  |  | 扫描完后的图像使用AW上的Pasting软件进行拼接。
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl-Loc-1 | CTL123 |  | 首先，线圈必须置于床的中心位置。定位时，肩部必须上顶线圈，调整病人的体位，使其脊柱从上至下均位于线圈的中心。第一段三平面定位的中心点位于上颌下缘，同颈椎定位。所有的三段矢状面扫描结束后，可用AW工作站中的Pasting软件进行拼接形成全脊柱图像。
3-pl-Loc-2 | CTL345 |  | 第二段扫描的三平面中心点位于i200
3-pl-Loc-3 | CTL456 |  | 第三段扫描的三平面中心点位于i400
Sag-1 T2 | CTL123 |  | 为了实现完美的拼接形成全脊柱图像，全脊柱分为三段扫描，段与段之间有部分重叠。矢状面扫描的定位线为纯矢状面，从左至右扫描12层，扫描线上下中心点的位置接近于0。注意，在颈椎、胸椎、腰椎三平面定位的冠状面图像上观察左右位置是否完整覆盖了脊柱，如果左右有偏差，颈椎矢状面定位线适当左移或右移。
Sag-1 T1 | CTL123 |  | 定位线复制第一段T2定位线即可。
Sag-1 STIR | CTL123 |  | 定位线复制第一段T2定位线即可。
Sag-2 T2 | CTL123 |  | 第二段纯矢状面T2扫描，因为上中下三个段的定位线的前后和左右必须一致，而上下中心点的位置需要变化，这样才能实现拼接。因此，先复制第一段定位线，再选择第二段的三平面定位像，OK ALL，然后选择横断面定位像窗口，点击RESET CENTER按钮，即可将第一段定位线中心点移至第二段中心点，i200。
Sag-2 T1 | CTL123 |  | 定位线复制第二段T2定位线即可。
Sag-2 STIR | CTL123 |  | 定位线复制第二段T2定位线即可。
Sag-3 T2 | CTL123 |  | 第三段纯矢状面T2扫描，因为上中下三个段的定位线的前后和左右必须一致，而上下中心点的位置需要变化，这样才能实现拼接。因此，先复制第二段定位线，再选择第三段的三平面定位像，OK ALL，然后选择横断面定位像窗口，点击RESET CENTER按钮，即可将第二段定位线中心点移至第三段中心点，i400。
Sag-3 T1 | CTL123 |  | 定位线复制第三段T2定位线即可。
Sag-3 STIR | CTL123 |  | 定位线复制第三段T2定位线即可。
MRCA（冠脉成像）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
RealTime FGRET Loc | 8US TORSOPA |  | 患者体位偏右，心脏接近磁场中心，线圈中心置于左心室中心。VCG向量式心电门控，一对白电极与一对黑电极贴于心脏周围（电极下方必须是软组织而不能是肋骨），白与黑互相垂直，同时添加PG以防心电门控失败（建议虎口夹住PG导线）。因为心脏扫描时间较长，患者双手可垂放于身体两侧。点击SCAN后出现实时定位界面，在心脏横断面上以二尖瓣和心尖连线进行定位，出现心脏斜矢状面，再在斜矢状面上二尖瓣和心尖连线定位四腔心。再将四腔心的空间位置导出给Oblique Fiesta序列。建议安放线圈支架。
Oblique Fiesta | 8US TORSOPA |  | 接受实时定位界面提供的四腔心定位线，注意不能在划线界面点击任何定位线，否则四腔心定位数据就会消失。在心脏上添加局部匀场，大小与心脏体积一致。确认导联类型，更新心率，暂停一次。心脏扫描的图像质量与屏气好坏密切相关。通常情况下采用呼气末屏气，屏气线呈一条水平线。
3D fs Fiesta | 8US TORSOPA |  | 以四腔心舒张中晚期为定位像，确定延迟时间，要求四腔心连续三个时相左心室保持不动，且冠状动脉血液保持最亮。确认导联，输入延迟时间，更新平均心率并与四腔心保持一致。每一冠脉分枝分别从两个方向扫描两遍，共计十六个左右的扫描位置，扫描结束后使用REFORMAT厚层重建。
Whole-Body（全身成像）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl Loc-1 | BODY |  | 当扫描床退回到原位时，向磁体内进床1440归零，此点即为能进行扫描的最外侧中心点。在摆位时，患者头部上缘距1440零点不能超过230毫米。在进行全身扫描时，必须垫高下肢，以保持全身在冠状面上呈水平，并且左右居中。使用呼吸门控。两手紧贴身体两侧，并外固定下肢。三平面图像出现后，观察头部上缘不能超出FOV上缘，并且左右居中。五段的中心点分别为0，360，720，1080，1440。
T2 FSE-1 | BODY |  | 在三平面图像矢状面定位时，纯冠状面不打角度，输入A60和P70（需要人工输入扫描范围），一般扫描14层，左右居中。第一段扫描频率编码为左右方向加NPW消除呼吸运动伪影，第二段扫描使用呼吸门控。
T1FSPGR-1 | BODY |  | 复制T2定位线，第一段自由呼吸扫描，第二段为屏气扫描。
STIR-1 | BODY |  | 复制T2定位线，第一段扫描频率编码左右方向加NPW，以消除呼吸运动伪影，第二段扫描使用呼吸门控。全身扫描结束后，使用AW中的Pasting软件进行拼接，注意调节每段图像的窗宽窗位。
Whole-ceMRA（全身增强血管成像）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl Loc-1 | BODY |  | 当扫描床退回到原位时，向内进床1440归零，此点即为能进行扫描的最外缘中心点。在摆位时，患者头部上缘距1440零点不能超过230毫米。在进行全身血管扫描时，因为使用纯冠状面扫描，必须垫高下肢，以保持全身在冠状面上呈水平，并且左右居中。使用呼吸门控。两手紧贴身体两侧，并外固定下肢。三平面图像出现后，观察头部上缘不能超出FOV上缘。第一段中心点为0。
3-pl Loc-2 | BODY |  | 第二段中心点为I400
3-pl Loc-3 | BODY |  | 第三段中心点为I800
3-pl Loc-4 | BODY |  | 第四段中心点为I1200
Cor ceMRA-1 | BODY |  | 所有四段的FOV和扫描层厚、扫描范围必须一致（需要手工输入扫描范围），不同的是分辨率和K空间填充模式。所有四个打药血管序列定位后保存好，下载第一段后，点击PrescanALL（此按钮在扫描过程中仅能使用一次）。一开始扫描蒙片第一个序列，嘱患者屏气后，点击左下角Autostep。第一段扫描完成后，嘱患者呼吸后，床自动移动依次扫描第二段，当第二段移床到位前，再次嘱患者屏气。系统再依次自动扫描第三段和第四段（不需要屏气）。第一段打药血管采用透视触发（点击Autostep），K空间椭圆中心填充。在透视界面下观察主动脉弓，当造影剂到达时，血管变亮，点击GO3D触发扫描，同时嘱患者屏气，系统倒计时5秒后自动开始扫描。扫描结束后嘱呼吸。注药方法：一共45毫升，先以2ml/s注射20ml，然后1ml/s注射25毫升维持剂量。
Cor ceMRA-2 | BODY |  | 在移动床的过程中，再嘱患者屏气，当床到位后自动开始扫描。
Cor ceMRA-3 | BODY |  | 系统自动移床扫描第三段，此段不需要屏气扫描。
Cor ceMRA-4 | BODY |  | 系统自动移床扫描第四段。第四段扫描结束后，系统再自动从第四段开始扫描静脉期，当扫描至第二段和第一段时再嘱患者屏气，在第二段和第一段移床之间的时间嘱患者喘气。所有的动脉期和静脉期图像分别减影后用IVI进行旋转三维重建，再使用AW工作站中的Pasting进行拼接。

## 乳腺
Breast（乳腺）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl Loc | HD Breast |  | 患者定位是影响图像质量的关键因素。患者着宽松的衣装，乳腺自然下垂，使用头部支架，前额低至线圈之下以保证上胸部贴紧线圈。患者的背部用外固定带固定，嘱患者保持一个舒适的姿势。三平面定位的图像必须包括全部乳腺三个断面，以方便定位，同时观察乳腺形态是否自然。
Cal Scan | HD Breast |  | 大范围全视野覆盖，注意，FOV的中心位于乳腺的解剖中心，而不是以胸壁或胸腔为中心，否则会受心脏和呼吸运动伪影的影响。
Ax STIR | HD Breast |  | 在冠状面定位像上定位，在矢状面定位像上必须确认上下范围包括乳腺的全部，FOV尽量包括腋下。频率编码前后方向，并添加NPW，若无NPW，则FOV必须大过两侧腋下。FOV的中心，位于乳腺的中心而不能是胸腔的中心，扫描时间接近5分钟。如果乳腺假体置换或多发囊肿，STIR图像可用IVI三维重建。在3T上，两侧乳腺中心部分可见低信号的Shielding伪影，但基本不影响诊断。TI时间影响压脂的效果，一般可考虑170ms左右。添加上下饱和带，会减轻部分心脏搏动伪影（此伪影出现在左右方向，若出现在前后方向，说明频率编码方向错误）。
Ax FSE T1 | HD Breast |  | 定位同横断面STIR，频率编码为前后方向并加NPW，考虑1个NEX两次采集。可去掉上下饱和带以节省扫描时间。
Ax DWI b=600 | HD Breast |  | 定位同横断面STIR，频率编码左右，去掉上下饱和带。DWI对病灶的检出比较敏感，亦可能帮助病灶定性，加局部匀场包括两侧乳腺。B值一般为600或1000。DWI图像可用FUNCOOL后处理软件计算ADC值。提示：若DWI压脂不均匀，可考虑先预扫描有双侧局部匀场的VIBRANT序列之后，再下载DWI序列进行扫描，会明显改善局部磁场不均匀的问题。
R-Sag FSE T2 fs | HD BreastRight |  | 在横断面STIR图像上定位，FOV的中心为乳腺中心，FOV尽量少包括胸腔以避免呼吸运动的影响，频率编码为前后方向。右侧乳腺使用右侧线圈，化学饱和法偏中心扫描必须使用局部匀场，大小与乳腺大小相同。USER CV中有参数可调节压脂的轻重。
L-Sag FSE T2 fs | HD BreastLeft |  | 提示：在扫描此侧矢状面乳腺时，可考虑先预扫描有双侧局部匀场的VIBRANT序列之后，再下载此序列进行扫描，会明显改善两侧乳腺压脂程度不一致的问题。在横断面STIR图像上定位，FOV的中心为乳腺中心，FOV尽量少包括胸腔（左侧乳腺后面即是心脏），频率编码为前后方向。左侧乳腺使用左侧线圈，化学饱和法偏中心扫描必须使用局部匀场，大小与乳腺大小相同。USER CV中有参数可调节压脂的轻重。
Ax 3D Vibrant Mask | HD Breast |  | 乳腺三维增强扫描之前的蒙片。在冠状面、矢状面定位像上定位横断面，以乳腺为中心，决不能以胸壁或胸腔为中心，上下范围要超出乳腺一部分，频率编码前后方向，并添加NPW。高分辨率扫描，扫描时间一般为1:00-1:30左右。一定要在左右两侧乳腺各添加一个局部匀场，与乳腺大小类似。蒙片最好在打针之后扫描。
Ax 3D Vibrant+C | HD Breast |  | 乳腺三维增强多时相动态扫描。下载之后，直接点击Manual Prescan跳过预扫描，再点PrepScan。（提示，可以采用Multi-Phase方式扫描蒙片后自动暂停，或自动减影）。注药（标准剂量15ml，2ml/s注射速度）后直接扫描，扫描6-8次，扫描时间接近十分钟。所有的Vibrant图像包括增强前扫描，用Functool SER作动态曲线后处理。同时，将强化最明显的一期图像与蒙片图像进行减影，IVI三维后处理，用于观察病灶与血管结构的关系。
R-BREASE | HD BreastRight |  | 一般在增强后强化的病灶上定位，注意，REFORMAT之后的图像也可以作为波谱定位像。注意使用右侧线圈，三平面定位像自动保存，波谱图像分三级放大显示有无胆碱峰。
L-BREASE | HD BreastLeft |  | 一般在增强后强化的病灶上定位，注意，REFORMAT之后的图像也可以作为波谱定位像。注意使用左侧线圈，三平面定位像自动保存，波谱图像分三级放大显示有无胆碱峰。

## 腹部
ABD+MRCP+C（腹部平扫描加增强，MRCP）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl SSFSE Loc | 8US TORSOPA |  | 仰卧位，脚先进，两前臂交叉抱头（注意，不是两手交叉在一起）。身体左右居中，外加呼吸门控，磁体上的呼吸显示上下波动幅度要超过全长的三分之一。三平面定位中心位于胸骨箭突，确保肝脏位于线圈的中心，三平面定位图像上观察肝脏既不能偏上也不能偏下。同时嘱患者练习呼气末屏气，屏气时间约20秒。安放前片线圈支架。腹部扫描前，禁食禁水4小时。
BH Asset Cal | 8US TORSOPA |  | 注意，必须是呼气末屏气扫描。大范围全视野覆盖，FOV中心位于解剖中心。呼气末屏气扫描，屏气线保持水平一条直线，否则会给其后所有的图像带来伪影。在扫描整个过程中，屏气方法要保持一致（无法屏气者可捏紧鼻孔和嘴巴），这是影响图像质量的关键因素。捏紧鼻孔和嘴巴是一种最快且最有效的方法。
RTr Ax fs T2 FRFSE | 8US TORSOPA |  | 在最大肝脏冠状面定位图像上定横断面，以22层为标准，第一层要超过肝脏上缘一层。必须更新呼吸频率，在更新呼吸频率时要有前瞻性估计患者的平均每分钟呼吸次数。因为由呼吸来控制扫描，在均匀的呼吸频率下才能获得无伪影的图像。根据经验，当呼吸频率低于14时，增加4个ETL，当呼吸频率高于24时，呼吸间隔由2改成3。3T上层厚6-7毫米比较好，层厚太大，3T上容积效应太明显，图像质量不好。USER CV界面有参数可以变化压脂轻重。
BH Ax T1FSPGR Dual | 8US TORSOPA |  | 定位线同T2序列。双回波：同相位和反相位图像（回波数=2），配合ASSET加速采集。以22层为标准，若要部分缩短扫描时间，减小相位编码。若要明显缩短扫描时间，减小TR时间，改为两次采集，中间暂停一次（两次采集，血管为高信号）。同相位、反相位双回波扫描有助于诊断脂肪肝，病灶内有无脂肪成份，判断病灶边界。在拍片时，可只选择同相位图像进行拍片。
BH Ax T1 fs FSPGR | 8US TORSOPA |  | 定位线同T2序列。TE为Min Full但接近In Phase值，NEX=0.5，加压脂扫描，主要用于观察胰腺，或是观察病灶内有无脂肪成份。如果在LAVA增强前扫描LAVA平扫，此序列可省略不扫描。
BH Ax DWI b=500 | 8US TORSOPA |  | 建议使用ASSET，当NEX=4时，TR=1500，b=500，一次屏气扫描11层，扫描时间接近20秒，因此22层的扫描必须分成两次或多次DWI序列扫描全肝。肝硬化、肝脏占位、肝囊肿和血管瘤，DWI有助于发现病灶和鉴别诊断。若要增加b值，请减少TR时间减少层数，增加NEX。
BH 2D MRCP ThickSlab | 8US TORSOPA |  | 在横断面T2序列上定位，定位线旋转（猫胡子），一般9层，间隔15度，每层扫描间隔六秒钟时间以上，分次屏气扫描（扫描一层暂停一次），扫描时一次屏气15秒可扫3层。TE时间在800ms以上，FOV在32左右。TR时间长是为了使水的信号能够在扫描之间充分恢复。若患者有严重的腹水，图像质量将受到明显影响。胆总管术后，慎用消除胃内液体的阴性造影剂。
RTr Cor 3D MRCP | 8US TORSOPA |  | 呼吸门控冠状面扫描，扫描包括胆管和胰管的范围。如果不用Asset，可考虑NEX=0,5，Matrix=288x256，接收带宽一般为62.5kHz，扫描层厚1.6-2.4，有梗阻时可增加层厚。保存序列之前，更新呼吸频率，呼吸频率超过24可选两个RR间期。扫描结束后，一般进行IVI三维后处理，或是冠状面厚层MIP重建。提示：不能仅扫描3D而不扫描2D。
增强扫描序列
BH Ax LAVA+C | 8US TORSOPA |  | 横断面LAVA定位，将第一层置于上面。修改层厚（不影像扫描时间）或扫描层数（增加扫描时间）使LAVA上下扫描范围大于肝脏上下缘，FOV前后范围要大于腹部前后径约25%。增强时一般用20毫升造影剂，2毫升/秒注射速度。从注药开始计时，一般十秒钟嘱病人吸气呼气屏气，在十五秒至二十秒之间开始动脉期扫描（屏气好坏对图像质量的影响很大，对于屏气困难的人，可让其他人帮忙掩住口鼻）。动脉期扫描结束后，经过两次呼吸后再次屏气扫描门脉期。动脉期、门脉期一般在七十秒内扫描结束。扫描后的图像，用REFORMAT厚层Average重建拍片；当层厚设置成20毫米以上时，可采用MIP重建断面观察血管结构。
BH Cor 3D+C LAVA | 8US TORSOPA |  | 动脉期、门脉期扫描结束后，加扫冠状面LAVA，修改层厚变化扫描范围。若要重建血管，请去掉SCIC以防止血管信号下降。扫描后的图像，用REFORMAT厚层Average重建拍片，或厚层多平面MIP重建观察门静脉。
BH Ax LAVA+C |  |  | 两分三十秒左右，再次扫描横断面，为平衡期；延迟扫描在5分钟后，适用于肝脏血管瘤。
可选扫描序列
BH Cor LAVA-XV | 8CH Body Array Upper |  | 不需要校准扫描的LAVA，伪影小，扫描范围大，重建速度快。建议冠状面增强扫描首选的序列。
Ax FIRM non BH | 8US TORSOPA |  | 自由呼吸的T1梯度回波，TE=in phase，TI在700以上，减小翻转角至20度以下，一般不用ASSET从而实现多NEX。由于此序列扫描时间较长，故无法用于三期动态增强。虽然此序列无运动伪影，但是仍无法取代屏气的序列，图像对比度较特殊。仅适用于无法屏气的病人。 | ·
BH OCor T1 fs FSPGR+C | 8US TORSOPA |  | 冠状面二维增强，现在已被LAVA取代。
8Torso-Abdomen（肝脏平扫描加增强）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl SSFSE Loc | 8US TORSOPA |  | 仰卧位，脚先进，两前臂交叉抱头（注意，不是两手交叉在一起）。身体左右居中，外加呼吸门控，磁体上的呼吸显示上下波动幅度要超过全长的三分之一。三平面定位中心位于胸骨箭突，确保肝脏位于线圈的中心，三平面定位图像上观察肝脏既不能偏上也不能偏下。同时嘱患者练习呼气末屏气。安放前片线圈支架。腹部扫描前，禁食禁水4小时。
BH Asset Cal | 8US TORSOPA |  | 注意，必须是呼气末屏气扫描。大范围全视野覆盖，FOV中心位于解剖中心。呼气末屏气扫描，屏气线保持水平一条直线，否则会给其后所有的图像带来伪影。在扫描整个过程中，屏气方法要保持一致（无法屏气者可捏紧鼻孔和嘴巴），这是影响图像质量的关键因素。捏紧鼻孔和嘴巴是一种最快且最有效的方法。
RTr Ax fs T2 FRFSE | 8US TORSOPA |  | 在最大肝脏冠状面定位图像上定横断面，以22层为标准，第一层要超过肝脏上缘一层。必须更新呼吸频率，在更新呼吸频率时要有前瞻性估计患者的平均每分钟呼吸次数。因为由呼吸来控制扫描，在均匀的呼吸频率下才能获得无伪影的图像。根据经验，当呼吸频率低于14时，增加4个ETL，当呼吸频率高于24时，呼吸间隔由2改成3。3T上层厚6-7毫米比较好，层厚太大，3T上容积效应太明显，图像质量不好。USER CV界面有参数可以变化压脂轻重。
BH Ax T1FSPGR Dual | 8US TORSOPA |  | 定位线同T2序列。双回波：同相位和反相位图像（回波数=2），配合ASSET加速采集。以22层为标准，若要部分缩短扫描时间，减小相位编码。若要明显缩短扫描时间，减小TR时间，改为两次采集，中间暂停一次。同相位、反相位双回波扫描有助于诊断脂肪肝，病灶内有无脂肪成份，判断病灶边界。在拍片时，可只选择同相位图像进行拍片。
BH Ax T1 fs FSPGR | 8US TORSOPA |  | 定位线同T2序列。TE为Min Full但接近In Phase值，NEX=0.5，加压脂扫描，主要用于观察胰腺，或是观察病灶内有无脂肪成份。如果在LAVA增强前扫描LAVA平扫，此序列可省略不扫描。
BH Ax DWI b=500 | 8US TORSOPA |  | 建议使用ASSET，当NEX=4时，TR=1500，b=500，一次屏气扫描11层，扫描时间接近20秒，因此22层的扫描必须分成两次或多次DWI序列扫描全肝。肝硬化、肝脏占位、肝囊肿和血管瘤，DWI有助于发现病灶和鉴别诊断。若要增加b值，请减少TR时间减少层数，增加NEX。
增强扫描序列
BH Ax LAVA+C | 8US TORSOPA |  | 横断面LAVA定位，将第一层置于上面。修改层厚（不影像扫描时间）或扫描层数（增加扫描时间）使LAVA上下扫描范围大于肝脏上下缘，FOV前后范围要大于腹部前后径约25%。增强时一般用20毫升造影剂，2毫升/秒注射速度。从注药开始计时，一般十秒钟嘱病人吸气呼气屏气，在十五秒至二十秒之间开始动脉期扫描（屏气好坏对图像质量的影响很大，对于屏气困难的人，可让其他人帮忙掩住口鼻）。动脉期扫描结束后，经过两次呼吸后再次屏气扫描门脉期。动脉期、门脉期一般在七十秒内扫描结束。扫描后的图像，用REFORMAT厚层Average重建拍片；当层厚设置成20毫米以上时，可采用MIP重建断面观察血管结构。
BH Cor 3D+C LAVA | 8US TORSOPA |  | 动脉期、门脉期扫描结束后，加扫冠状面LAVA，修改层厚变化扫描范围。扫描后的图像，用REFORMAT厚层Average重建拍片，或厚层多平面MIP重建观察门静脉。
BH Ax LAVA+C | 8US TORSOPA |  | 冠状面扫描结束后，在注药后2:30时加扫横断面LAVA进行平衡期扫描；延迟扫描在5分钟后，适用于肝脏血管瘤。
可选扫描序列
BH Cor LAVA-XV | 8CH Body Array Upper |  | 不需要校准扫描的LAVA，伪影小，扫描范围大，重建速度快。建议冠状面增强扫描首选的序列。
BH Ax T1 FSPGR+C | 8US TORSOPA |  | 二维横断面T1压脂增强扫描，目前已被LAVA取代。
BH Ax T1FSPGR InPhase | 8US TORSOPA |  | 如果不扫描横断面双回波同相位反相位双回波序列，可直接扫描单回波同相位图像。
Ax T1 SE RC | 8US TORSOPA |  | 传统的SE T1加呼吸补偿扫描，在高场强和八通道线圈的条件下，运动伪影明显，现已不采用。
Ax T1 FIRM non BH | 8US TORSOPA |  | 自由呼吸的T1梯度回波，TE=in phase，TI在700以上，减小翻转角至20度以下，一般不用ASSET从而实现多NEX。由于此序列扫描时间较长，故无法用于三期动态增强。虽然此序列无运动伪影，但是仍无法取代屏气的序列，图像对比度较特殊。仅适用于无法屏气的病人。
BH OCor T1 fs FSPGR+C | 8US TORSOPA |  | 冠状面二维冠状面压脂增强扫描，TE=minimum可减轻动脉搏动伪影。
BH Ax T2 SSFSE | 8US TORSOPA |  | 横断面单次激发T2扫描，采用中间暂停，分次屏气扫描。建议使用ASSET。
BH OCor 2D FIESTA | 8US TORSOPA |  | 冠状面扫描，肝脏位于扫描中心，添加局部匀场，约等于肝脏大小，置于中心偏肝侧。如果屏气困难，扫描一半层数暂停1次。Fiesta序列，液体均为高信号。注意，肝脏内的实质性病灶与肝实质之间的对比度在此序列上比较差。在3T上由于较重的磁敏感伪影而较少使用。可选用冠状面SSFSET2序列。
RTr Cor T2 fs FSE | 8US TORSOPA |  | 为了更好地显示肝实质上下缘病变，可选择冠状面压脂T2扫描，建议添加与上腹部同等大小的局部匀场。phaseFOV=1以防左右卷折。
8Torso-MRCP（腹部胰胆管水成像）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl SSFSE Loc | 8US TORSOPA |  | 仰卧位，脚先进，两前臂交叉抱头（注意，不是两手交叉在一起）。身体左右居中，外加呼吸门控，磁体上的呼吸显示上下波动幅度要超过全长的三分之一。三平面定位中心位于胸骨箭突，确保肝脏位于线圈的中心，三平面定位图像上观察肝脏既不能偏上也不能偏下。同时嘱患者练习呼气末屏气。安放前片线圈支架。腹部扫描前，禁食禁水4小时。
BH Asset Cal | 8US TORSOPA |  | 注意，必须是呼气末屏气扫描。大范围全视野覆盖，FOV中心位于解剖中心。呼气末屏气扫描，屏气线保持水平，否则重新扫描，屏气线保持水平一条直线，否则会给其后所有的图像带来伪影。在扫描整个过程中，屏气方法要保持一致（无法屏气者可捏紧鼻孔和嘴巴），这是影响图像质量的关键因素。
BH Ax T2 SSFSE | 8US TORSOPA |  | 横断面薄层单次击发T2SSFSE扫描，TE值较长（>100），肝内外胆管、胰管内液体均呈高信号。
BH 2D MRCP ThickSlab | 8US TORSOPA |  | 在横断面T2序列上定位，定位线旋转（猫胡子），一般9层，间隔15度，每层扫描间隔六秒钟时间以上，分次屏气扫描（扫描一层暂停一次），扫描时一次屏气15秒可扫3层。TE时间在800ms以上，FOV在32左右。TR时间长是为了使水的信号能够在扫描之间充分恢复。根据体形大小可适当缩小FOV。若患者有严重的腹水，图像质量将受到明显影响。
RTr Cor 3D MRCP | 8US TORSOPA |  | 呼吸门控，扫描包括胆管和胰管的范围。如果不用Asset，可考虑NEX=0,5，Matrix=288x256，接收带宽一般为62.5kHz。扫描结束后，一般进行IVI三维后处理，或是冠状面厚层MIP重建。提示：不能仅扫描3D而不扫描2D。
BH OCor T2 SSFSE | 8US TORSOPA |  | 冠状面薄层单次击发T2SSFSE扫描，TE值较长，肝内外胆管、胰管内液体均呈高信号。此序列对观察胆总管结石很有帮助。
8Torso Adrenal Gland（肾上腺）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl SSFSE Loc | 8US TORSOPA |  | 仰卧位，脚先进，两前臂交叉抱头（注意，不是两手交叉在一起）。身体左右居中，外加呼吸门控，磁体上的呼吸显示上下波动幅度要超过全长的三分之一。三平面定位中心位于胸骨箭突，确保肝脏位于线圈的中心，三平面定位图像上观察肝脏既不能偏上也不能偏下。同时嘱患者练习呼气末屏气。安放前片线圈支架。腹部扫描前，禁食禁水4小时。
BH Asset Cal | 8US TORSOPA |  | 注意，必须是呼气末屏气扫描。大范围全视野覆盖，FOV中心位于解剖中心。呼气末屏气扫描，屏气线保持水平，否则重新扫描，屏气线保持水平一条直线，否则会给其后所有的图像带来伪影。在扫描整个过程中，屏气方法要保持一致（无法屏气者可捏紧鼻孔和嘴巴），这是影响图像质量的关键因素。
RTr OAx T2 FSE | 8US TORSOPA |  | 扫描范围一般从胃底至肾门，注意右侧肾上腺的位置比较低。扫描层厚一般为4毫米，间隔0.5-1毫米。肾上腺T2扫描采用不压脂的T2呼吸门控序列，由于脂肪是高信号，可以更好地衬托出肾上腺的低信号或肿瘤的局部侵犯。扫描结束后，观察双肾上腺的扫描范围是否足够。
BH OAx T1 fs FSPGR | 8US TORSOPA |  | 扫描范围一般从胃底至肾门，注意右侧肾上腺的位置比较低。扫描层厚一般为4毫米，间隔0.5-1毫米。肾上腺在压脂的T1上表现为高信号，比不压脂的T1对比度更好。在参数上，TE=Min Full（接近2.6-2.8ms InPhase）, NEX=0.5可以缩短扫描时间。添加上下饱和带以消除动脉搏动伪影。或扫描时间长可采用两次屏气法。
BH OCor T1 fs FSPGR | 8US TORSOPA |  | 冠状面肾上腺扫描，在横断面T2图像上定位。TE=minimum可减轻动脉搏动伪影，此时NEX=1。
BH Ax LAVA+C | 8US TORSOPA |  | 横断面LAVA增强采用薄层扫描，扫描范围一定要超过肾上腺的范围，三期动态扫描时间控制与肝脏增强相同。
BH Cor 3D+C LAVA | 8US TORSOPA |  | 在动脉期、门脉期扫描结束后，直接进行冠状面LAVA增强扫描。
BH OAx T1 FSPGR Dual | 8US TORSOPA |  | 同相位、反相位双回波扫描扫描有助于勾勒肾上腺的边界，判断病灶有无脂肪成份。
BH OCor T2 SSFSE | 8US TORSOPA |  | 冠状面屏气薄层T2SSFSE序列，扫描时间较短。
BH Ax fs T1+C | 8US TORSOPA |  | 常规二维T1FSPGR三期动态增强扫描，目前已被LAVA序列取代。
BH OCor fs T1+C | 8US TORSOPA |  | 肾上腺增强，冠状面必不可少。
8Torso-ceMRA（腹部增强血管）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3pl T2* Loc | 8US TORSOPA |  | 仰卧位，脚先进，两前臂交叉抱头（注意，不是两手交叉在一起）。身体左右居中，外加呼吸门控，磁体上的呼吸显示上下波动幅度要超过全长的三分之一。三平面定位中心位于胸骨箭突，同时嘱患者练习屏气（由于造影剂探测的问题，需要病人立即屏气，而不是呼气末屏气，屏气线要保持一条水平直线）。安放前片线圈支架。三平面定位冠状面图像扫描范围最好充分显示血管结构。在最大FOV=48时，扫描范围可从主动脉弓至髂总动脉分叉。
BH Asset Cal | 8US TORSOPA |  | 腹部打药血管校正扫描必须是立即屏气。大范围全视野覆盖，FOV中心位于解剖中心。屏气线保持水平，否则重新扫描，屏气线保持水平一条直线，否则会给其后所有的图像带来伪影。在扫描整个过程中，屏气方法要保持一致（无法屏气者可捏紧鼻孔和嘴巴），这是影响图像质量的关键因素。
2D TOF Loc | 8US TORSOPA |  | 大范围快速血管扫描，自动重建20幅血管图像，利用第一幅或第二幅的纯矢状面图像进行血管定位。去掉上下饱和带可缩短扫描时间。
Cor ceMRA FT Asset | 8US TORSOPA |  | 透视触发血管增强扫描，利用2D-TOF-Loc重建的矢状面3D MIP血管图像进行冠状面定位。扫描范围前方要包括门静脉，后方要包括肾动脉，扫描范围不够时可增加层厚，而增加层数会增加屏气时间。在静脉穿刺后，先开始扫描，首先出现的是透视扫描界面，一般情况下，观察冠状面腹主动脉血管信号。当造影剂到达后，血管呈高信号，点击Go3D，并立刻嘱病人屏气，系统倒计时五秒结束后自动开始扫描（注意，吸气呼气后再屏气，时间上来不及，所以一定要立即屏气）。第一期扫描结束，嘱病人呼吸两次，再次屏气扫描进行门脉期扫描。若要进行下腔静脉扫描，约在2:30秒后再屏气扫描。造影剂剂量一般为30-45（观察静脉，造影剂用量大于40）毫升，注射速度3ml/s以上，等量生理盐水。K空间填充为Centric填充，SPECIAL压脂，ASSET缩短扫描时间，不用SCIC。下腔静脉需要延迟到2:30再开始扫描。
Bolus Test | 8US TORSOPA |  | 采用快速单层扫描序列，注射速度3ml/s，共2ml即可，注药后同时开始扫描，利用Functool计算造影剂峰值到达的时间。当已知造影在注射后到达时间后，此时扫描增强血管时就不需要使用FluoroTrigger或SmartPrep技术。K空间填充模式为Sequential填充，SPECIAL压脂，ASSET缩短扫描时间，不用SCIC。扫描开始时间的计算：造影剂峰值到达时间+一半的造影剂注射时间-一半的扫描时间，经验上一般还要提前2-3秒（因为造影剂用量较大，峰值提前）。
ceMRA SmartPrep | 8US TORSOPA |  | 造影剂智能跟踪技术。Tracker大小，在横断面上为20x20mm，冠状面上为50x20mm。冠状面安放TRACKER时，在2D-TOF-Loc重建的第2幅纯矢状面图像上定位，并在横断面上进行校正。造影剂被检测的剂量一般为20ml。静脉穿刺结束后先开始扫描，注意观察屏幕左上角的信息窗。一开始为Acquiring Baseline Data（采集基线数据），当出现Begin contrast injection（开始注射造影剂）后立刻开始造影剂注射，当出现Bolus Detected（检测到造影剂）时，5秒倒计时开始，立刻嘱病人屏气，系统倒计时结束后自动开始扫描。中间呼吸两次后，再扫描门脉期。下腔静脉需要延迟到2:30再开始扫描。
Renal ceMRA FTr | 8US TORSOPA |  | 肾动脉扫描，要求层面较薄，扫描范围不用太大，扫描时间短，因为肾静脉回流特别快。
BH Ax T2 SSFSE | 8US TORSOPA |  | 横断面分次屏气SSFSE序列，用于观察血管结构。
8Torso-Kidney（肾脏）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl T2* Loc | 8US TORSOPA |  | 摆位时，线圈中心点置于剑突与脐连线的中点，若同时扫描肾脏和MRU，线圈下缘平耻骨联合上缘。身体左右居中，外加呼吸门控，磁体上的呼吸显示上下波动幅度要超过全长的三分之一。双前臂交叉抱头，同时嘱患者练习呼气末屏气。安放前片线圈支架。若同时扫描MRU，需要憋尿。
BH Asset Cal | 8US TORSOPA |  | 注意，必须是屏气扫描，此时因为时间关系不心强求呼气末屏气。大范围全视野覆盖，扫描范围必须大于其后的冠状面扫描范围，FOV中心位于解剖中心，扫描范围不够时增加层厚。屏气线保持水平一条直线，否则重新扫描。在扫描整个过程中，屏气方法要保持一致（无法屏气者可捏紧鼻孔和嘴巴），这是影响图像质量的关键因素。
RTr Ax fs T2 FSE | 8US TORSOPA |  | 呼吸门控，肾脏T2扫描采用压脂的序列，TE时间较长。如果要从肾上极扫描至膀胱，请分开用两个序列扫描，否则压脂效果很差。因为由呼吸来控制扫描，在均匀的呼吸频率下才能获得无伪影的图像。根据经验，当呼吸频率低于14时，增加4个ETL，当呼吸频率高于24时，呼吸间隔由2改成3。
BH Ax fs T1 FSPGR | 8US TORSOPA |  | 在压脂的T1序列上，肾脏呈稍高信号。亦可采用同相位反相位双回波序列，双回波序列可用于判断病灶界边界、肾包膜完整性、病灶内有无脂肪成份。对诊断畸胎瘤非常重要。
RTr OCor fs T2 Long TE | 8US TORSOPA |  | 薄层压脂冠状面T2扫描，呼吸间隔4-5左右（呼吸频率快，则呼吸间隔大），扫描层数24层左右。此序列对于显示肾脏微小病变非常重要，对于观察肾盂内的微小占位亦有作用。肾脏周围的呼吸运动伪影较重，拍片时放大肾脏而将周围组织隐去。建议添加局部匀场覆盖两侧肾脏。
BH Ax LAVA+C | 8US TORSOPA |  | 增强时，若需要更早期的肾皮质动脉期扫描，相对于肝脏增强时间，需要提前扫描，因为肾静脉回流很快。
BH Cor 3D+C LAVA | 8US TORSOPA |  | 冠状面肾脏LAVA增强扫描对于病灶定位、重建肾脏血管很有帮助。扫描范围应该包括腹主动脉和双侧肾动脉，通过变化层厚来调整扫描范围。
BH Ax DWI b=500 | 8US TORSOPA |  | 肾脏占位时应该时行DWI扫描，b值可根据需要增加。B值增加会降低SNR，减少扫描层数。
BH Cor fs T1 FSPGR | 8US TORSOPA |  | 选择性冠状面压脂T1扫描，肾脏呈略高信号，TE=minimum减少动脉搏动伪影。
BH Ax fs T1+C | 8US TORSOPA |  | 二维肾脏增强扫描，现已被LAVA序列所取代。
BH Cor fs T1+C | 8US TORSOPA |  | 二维肾脏冠状面增强扫描，TE=minimum减少动脉搏动伪影。
BH Ax T1FSPGR Dual |  |  | T1双回波序列（同相位，反相位），用于观察肾包膜的完整性或病灶的范围，亦用于判断病灶内有无脂肪成份。
BH OCor 2D FIESTA | 8US TORSOPA |  | 冠状面扫描，肝脏位于扫描中心，添加局部匀场，约等于肝脏大小，置于中心偏肝侧。如果屏气困难，扫描一半层数暂停1次。Fiesta序列，液体均为高信号。注意，肝脏内的实质性病灶与肝实质之间的对比度在此序列上比较差。在3T上由于强烈的磁敏感伪影而较少使用。
8Torso-MRU（泌尿系水成像）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3pl T2* Loc | 8US TORSOPA |  | 摆位时，线圈下缘平耻骨联合上缘。身体左右居中，外加呼吸门控，磁体上的呼吸显示上下波动幅度要超过全长的三分之一。双前臂交叉抱头，同时嘱患者练习呼气末屏气。安放前片线圈支架。检查前禁食禁水4小时，同时需要憋尿。
BH Cal Scan | 8US TORSOPA |  | 注意，必须是屏气扫描，此时因为时间关系不心强求呼气末屏气。大范围全视野覆盖，扫描范围必须大于其后的冠状面扫描范围，FOV中心位于解剖中心，扫描范围不够时增加层厚。屏气线保持水平一条直线，否则重新扫描。在扫描整个过程中，屏气方法要保持一致（无法屏气者可捏紧鼻孔和嘴巴），这是影响图像质量的关键因素。
BH 2D MRU | 8US TORSOPA |  | 在横断面T2序列上定位，同时在矢状面上要将中心点至于肾脏和膀胱中点，扫描范围一定要包含肾盂和膀胱全长。冠状面分别间隔1厘米左右，连续扫描4-5层。亦可平行于肾盂走行、或矢状面扫描几层。
RTr 3D MRU | 8US TORSOPA |  | 在横断面T2序列上定位，同时在矢状面上要将中心点至于肾脏和膀胱中点。扫描结束后，一般进行IVI三维后处理，或是冠状面厚层MIP重建。
BH Ax T2 SSFSE | 8US TORSOPA |  | 横断面薄层单次击发T2SSFSE扫描，TE值较长，肝内外胆管、胰管内液体均呈高信号。
BH Cor T2 SSFSE | 8US TORSOPA |  | 冠状面薄层单次击发T2SSFSE扫描，TE值较长，肾盂输尿管内液体均呈高信号，血管为低或混杂信号。
8Torso-Pancreas（胰腺）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl SSFSE Loc | 8US TORSOPA |  | 仰卧位，脚先进，两前臂交叉抱头（注意，不是两手交叉在一起）。身体左右居中，外加呼吸门控，磁体上的呼吸显示上下波动幅度要超过全长的三分之一。三平面定位中心位于胸骨箭突，确保肝脏位于线圈的中心，三平面定位图像上观察肝脏既不能偏上也不能偏下。同时嘱患者练习呼气末屏气。安放前片线圈支架。
BH Cal Scan | 8US TORSOPA |  | 注意，必须是呼气末屏气扫描。大范围全视野覆盖，FOV中心位于解剖中心。呼气末屏气扫描，屏气线保持水平，否则重新扫描。在扫描整个过程中，屏气方法要保持一致（无法屏气者可捏紧鼻孔和嘴巴），这是影响图像质量的关键因素。
RTr OAx T2 FRFSE | 8US TORSOPA |  | 由于胰腺走行在不同的人之间变化较大，胰腺的扫描范围一般从胃底（胰尾）至肾下极（胰头）。胰腺T2扫描采用不压脂T2序列是由于脂肪呈高信号，可以更好地衬托出胰腺的低信号或肿瘤的局部侵犯；但在胰腺占位或炎症时，可考虑采用压脂T2序列，突出肿瘤和炎性水肿信号。
BH OAx fs T1 | 8US TORSOPA |  | 扫描范围同横断面T2序列，注意胰头的位置比较低。扫描层厚一般为5毫米，间隔2毫米，如果间隔1毫米，有可能有交叉干扰的条纹状伪影。胰腺在压脂的T1上表现为高信号，比不压脂的T1对比度更好。当然，此序列可用LAVA平扫代替。
BH OCor fs T1 | 8US TORSOPA |  | 冠状面胰腺扫描，可以平行于胰腺长轴斜行扫描。TE=minimum减轻动脉搏动伪影。
BH Ax LAVA+C | 8US TORSOPA |  | 横断面LAVA增强采用薄层扫描，扫描范围一定要超过胰尾和胰头，三期动态扫描时间控制与肝脏增强相同。扫描结束后，Reformat厚层Average重建拍片或厚层MIP重建观察血管结构。在3T上，可选用高分辨率薄层接近各向同性的扫描。
BH Cor 3D+C LAVA | 8US TORSOPA |  | 在动脉期、门脉期扫描结束后，直接进行冠状面LAVA增强扫描，对明确病灶的范围很有帮助。扫描结束后，Reformat厚层Average重建拍片或厚层MIP重建观察血管结构。
BH Ax DWI b=500 | 8US TORSOPA |  | NEX=4时，TR=1000，b=500，一次屏气扫描8层，一次扫描范围不够可以分成多个序列。
BH OAx fs T1+C | 8US TORSOPA |  | 常规二维T1FSPGR三期动态增强扫描，现在已被LAVA增强取代。
BH OCor fs T1+C | 8US TORSOPA |  | 胰腺增强，冠状面必不可少，现在已被LAVA增强取代。
Ax FIRM non BH | 8US TORSOPA |  | 自由呼吸的T1梯度回波，TE=in phase，减小翻转角至20度以下，一般不用ASSET从而实现多个NEX。由于此序列扫描时间较长，故无法用于三期动态增强。
BH Ax T1 Dual | 8US TORSOPA |  | 同相位、反相位双回波扫描扫描有助于勾勒胰腺的边界，判断病灶有无脂肪成份。
8CTL-L-Spine（腰椎）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl T2* Loc | 8CTL456 |  | 首先将线圈中心置于床左右的中心，腰椎亦位于线圈的中心，不能躺偏。定位中心点位于脐上两指。三平面定位图像出来后，矢状面图像上观察信号强度，如果身高较矮，相对于解剖部位来说线圈456往往偏下，需要改变线圈456至345。冠状面图像要包括脊髓。
OSag T2 frFSE | 8CTL456 |  | 在冠状面定位像上定位，矢状面T2扫描，9-11层。若要消除腹部呼吸运动或腹主动脉搏动伪影，腰椎前方需要添加饱和带。
OSag T1flair | 8CTL456 |  | 矢状面T1扫描，复制T2序列，建议使用较高分辨率。若使用T1FSE序列，椎体显示较好，但脑脊液不够黑。
OAx T2 frFSE | 8CTL456 |  | 定位一个椎间隙的定位线后，按“shift”键添加多组，以椎间隙后缘为中心，一个椎间隙一般为两层，如果椎体出现异常信号，直接在椎体上定位横断面。层面内不要交叉，否则会出现交叉干扰伪影。添加上下饱和带和流动补偿。
OSag T2 fs FSE | 8CTL456 |  | 复制矢状面T2定位线，包括饱和带。如果椎体信号有异常或外伤病史，需要压脂扫描。
OSag STIR | 8CTL456 |  | 由于STIR序列的Shielding伪影严重，3.0T上较少使用STIR序列压脂。当胸椎出现异常信号时扫描STIR序列，复制矢状面T2序列的定位线和饱和带。
OAx T1 FSE | 8CTL456 |  | 横断面T1，在有占位的情况下作为增强前的平扫。
OSag fs T1+C | 8CTL456 |  | 矢状面压脂T1，在高场中，T1增强常常压脂以突出强化的病灶，消除脂肪信号的干扰。
OCor T1+C | 8CTL456 |  | 冠状面观察脊髓内占位，考虑不压脂扫描
OAx T1 FSE +C | 8CTL456 |  | 横断面增强T1扫描，一般不需要压脂
L-Spine-MRM（腰椎水成像）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl T2* FGRE | 8CTL456 |  | 首先将线圈中心置于床左右的中心，腰椎亦位于线圈的中心，不能躺偏。定位中心点位于脐上两指。三平面定位图像出来后，矢状面图像上观察信号强度，如果身高较矮，相对于解剖部位来说线圈456往往偏下，需要改变线圈456至345。冠状面图像要包括脊髓。
OCor MRM | 8CTL456 |  | 在矢状面定位椎管，冠状面三维薄层脊髓水成像，分别行IVI和Reformat重建以观察椎管受压和马尾占位。
OCor FIESTA | 8CTL456 |  | 在矢状面定位椎管，冠状面三维薄层脊髓水成像，行Reformat重建以观察马尾占位。
L-Spine-Research（腰椎研究序列）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3pl T2* Loc | 8US TORSOPA |  | 腰椎亦可用8US TORSOPA线圈扫描腰椎。三平面定位图像出来后，矢状面图像上观察信号强度，腰椎信号范围与Lower线圈在空间位置上一一对应。
Asset Cal | 8US TORSOPA |  | 大范围全视野覆盖，上下范围一定要超过其后的矢状面扫描范围。
OSag T2 | 8US TORSOPA |  | 矢状面T2扫描，9-11层。若要消除腹部呼吸运动或腹主动脉搏动伪影，腰椎前方需要添加饱和带。
OSag T1 | 8US TORSOPA |  | 矢状面T1扫描，如果自动复制T2序列，注意要删除饱和带，以免两次采集扫描时间加倍。
OAx T2 | 8US TORSOPA |  | 横断面T2，上下饱和带。定位线之间在层面内不能有交叉。
Ax DTI | 8US TORSOPA |  | 腰椎DTI和DWI建议使用腹部线圈，加ASSET，弥散方向约9-11个。
Ax DWI | 8US TORSOPA |  | 腰椎DTI和DWI建议使用腹部线圈，加ASSET。增加NEX，改善SNR。

## 盆腔
8Torso-Female-Pel（女性盆腔）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl T2* Loc | 8US TORSOPA |  | 线圈的中心正对耻骨联合，下腹部垫以海绵垫，并束紧前后片线圈压迫小腹以抑制呼吸运动，不需要前片线圈的支架。如果不是指定检查膀胱，则将尿排空以消除膀胱蠕动伪影。三平面定位图像出现后要保证盆腔位于线圈上下的中心位置。提示：避孕环无法扫描，子宫的影像学表现与生理周期有关，怀疑转移性病灶时必须增加扫描范围。
Ax T2 fs FRFSE | 8US TORSOPA |  | 横断面压脂T2序列，添加局部匀场（大小与解剖结构相等）。压脂T2序列扫描范围与FOV大小取决于病变。频率编码为前后方向并加NPW。一般情况下，盆腔横断面图像上，盆腔左前方可见一低信号区，为典型的Shielding伪影，但基本不影响诊断。USER CV中，有参数可以控制压脂的轻重。
Ax T1 FSE | 8US TORSOPA |  | 横断面T1，定位线与横断面T2相同。建议采用两次采集以消除层间交叉干扰。
OSag T2 fs FRFSE | 8US TORSOPA |  | 针对子宫的扫描，矢状面压脂T2斜向平行于子宫长轴（从而实现子宫的全景扫描），添加局部匀场。频率编码为上下方向。
OCor T2 fs FRFSE | 8US TORSOPA |  | 冠状面压脂T2扫描，添加局部匀场。注意冠状面FOV不宜过大以防脂肪抑制不均匀。
Asset Cal | 8US TORSOPA |  | 盆腔若要进行DWI和LAVA增强扫描，必须进行ASSET校正扫描。全视野覆盖，上下范围要超过其后的冠状面扫描范围。
Ax DWI b=700 | 8US TORSOPA |  | 定位线同T2序列，为了保证SNR，采用多个NEX。频率编码方向为左右。DWI对病灶的检出比较敏感，亦有可能帮助定性。
增强扫描序列
OAx LAVA+C | 8US TORSOPA |  | LAVA的图像质量较高，但是由于LAVA速度较快，横断面增强LAVA必须进行多期扫描，不仅包括动脉期，亦要包括实质期。扫描后的图像，用REFORMAT厚层重建拍片；当层厚设置成20毫米以上时，可采用MIP重建断面观察血管结构。
OCor LAVA+C | 8US TORSOPA |  | 冠状面LAVA，可进行冠状面厚层MIP重建。
可选扫描序列
Ax STIR | 8US TORSOPA |  | 如果对化学饱和法压脂感觉不够均匀，可采用STIR，脂肪抑制更均匀，但是Shielding伪影更重。
OAx fs T1+C | 8US TORSOPA |  | 二维T1压脂增强序列，可被LAVA代替。
OSag fs T1+C | 8US TORSOPA |  | 二维T1压脂增强序列，可被LAVA代替。
OCor fs T1+C | 8US TORSOPA |  | 二维T1压脂增强序列，可被LAVA代替。
8Torso-Hips（髋关节）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3pl T2* Loc | 8US TORSOPA |  | 线圈的中心对准股骨粗隆，下腹部垫以海绵垫，并束紧前后片线圈压迫小腹以抑制呼吸运动，不需要前片线圈的支架。注意，脚尖并拢并外固定，保证冠状面股骨头及股骨颈显示在一个平面上。必须将膀胱尿液排空，以减轻膀胱蠕动伪影。双手置于胸前，勿垂于身体两侧。可用8USTORSOPA或心脏线圈。
OAx T2 fs FSE | 8US TORSOPA |  | 横断面压脂T2序列，在冠状面定位像上定位，争取作到左右平行于股骨头，并添加局部匀场。扫描范围与FOV大小有时要根据病变的大小来变化。频率编码为前后方向并加NPW。高分辨率压脂序列扫描有利于诊断早期股骨头坏死，化学饱和法脂肪抑制可选择FAT或FAT Classic，另外在USER CV中可调整脂肪抑制的轻与重（User CV 19 = 0.1-1）。
OAx T1 FSE | 8US TORSOPA |  | 横断面T1，定位线与横断面T2相同。一般情况下两次采集，如果去掉上下饱和带，扫描层数会增加，TR时间可适当缩短。横断面T1对诊断早期股骨头病变亦非常重要。
OCor T2 fs FSE | 8US TORSOPA |  | 由于3T良好的脂肪抑制效果，可选择化学饱和法脂肪抑制，在横断面图像上定位，平行于两侧股骨头。局部匀场大小包括两侧股骨头即可。附带上下饱和带。频率编码为上下，无NPW以缩短扫描时间。
OCor T1 FSE | 8US TORSOPA |  | 定位线同STIR，可去掉上下饱和带。
可选择序列
OAx T2* GRE | 8US TORSOPA |  | 骨与关节的T2*序列用于观察关节软骨，但对骨髓腔水肿等病变不敏感。可去掉上下饱和带以缩短扫描时间。TE时间对图像特点有较大影响，根据需要适当调节。脂肪抑制时，软骨对比度增强。
OAx T2 fs PD | 8US TORSOPA |  | 横断面压脂PD序列，肌肉等软组织对比度更好。化学饱和法脂肪抑制可选择FAT或FAT Classic，另外在USER CV中可调整脂肪抑制的轻与重（User CV 19 = 0.1-1）。
OCor STIR | 8US TORSOPA |  | 在有金属伪影，可考虑使用STIR脂肪抑制，更加均匀。建议添加上下饱和带，STIR在3T中信号不太均匀。
8Torso-Male-Pel（男性盆腔）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3pl T2* Loc | 8US TORSOPA |  | 线圈的中心正对耻骨联合，下腹部垫以海绵垫，并束紧前后片线圈压迫小腹以抑制呼吸运动，不需要前片线圈的支架。如果不是指定检查膀胱，则将尿排空以消除膀胱蠕动伪影。
Ax T1 FSE | 8US TORSOPA |  | 横断面T1扫描为大范围扫描，因为T1对于观察前列腺细节无帮助，大范围扫描有利于检查骨性或淋巴结等肿块转移性病变。一般情况下为两次采集。
Ax T2 fs FRFSE | 8US TORSOPA |  | 定位线在矢状面上定位，包括前列腺上方的精囊腺，薄层扫描，与T1定位不一样。横断面薄层压脂T2序列，添加局部匀场。小FOV保证高分辨率，脂肪抑制更加均匀。频率编码为前后方向并加NPW。在USER CV中可调整脂肪抑制的轻与重（User CV 19 = 0.1-1）。
OCor T2 fs FRFSE | 8US TORSOPA |  | 冠状面压脂T2扫描，注意，一定要垂直于前列腺底部，呈前倾角度，添加局部匀场，这种定位对观察前列腺全景更有帮助。冠状面FOV不宜过大以防脂肪抑制不均匀。
OSag T2 fs FRFSE | 8US TORSOPA |  | 在冠状面上定位，针对前列腺的正中矢状面扫描，注意在横断面图像上观察左右精囊腺的扫描范围。矢状面压脂T2使用小FOV，添加局部匀场以保证脂抑均匀。频率编码为上下方向。
Asset Cal | 8US TORSOPA |  | 若要进行DWI和LAVA增强的扫描必须进行ASSET校正。大范围扫描（必须超过其后的冠状面扫描范围），全视野覆盖，FOV中心对准解剖中心。
Ax DWI b=700 | 8US TORSOPA |  | 定位线同横断面T2，但FOV必须大于解剖，频率编码为前后方向，为了保证SNR，采用多个NEX。DWI对病灶的检出比较敏感，亦有可能帮助定性，可采用较大b值，如700等。
增强扫描序列
OAx LAVA+C | 8US TORSOPA |  | LAVA的图像质量较高，可采用多时相扫描，包括动脉期、实质期等。扫描结束后的图像，使用REFORMAT厚层Average重建拍片，或层厚在超过20毫米后，利用MIP厚层重建观察血管。
OCor LAVA+C | 8US TORSOPA |  | 冠状面LAVA，可进行冠状面厚层MIP重建观察血管，厚层Average重建拍片。可选矢状面LAVA扫描。
可选扫描序列
Ax T1+C | 8US TORSOPA |  | 二维T1压脂增强序列，可被LAVA取代。
OSag T1+C | 8US TORSOPA |  | 二维T1压脂增强序列，可被LAVA取代。
OCor T1+C | 8US TORSOPA |  | 二维T1压脂增强序列，可被LAVA取代。
Ax T2 FRFSE | 8US TORSOPA |  | 可选横断面不压脂的T2序列。
Pelvis-ceMRA（盆腔增强血管）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3pl T2* Loc | 8US TORSOPA |  | 线圈的中心正对耻骨联合，下腹部压迫以抑制呼吸运动。如果不是指定检查膀胱，则将尿排空以消除膀胱蠕动伪影。
Asset Cal | 8US TORSOPA |  | 增强血管扫描的序列需要ASSET，因此必须进行ASSET校正。大范围扫描（必须超过冠状面血管增强扫描的范围），全视野覆盖，FOV中心对准解剖中心。
Cor TRICKS | 8US TORSOPA |  | TRICKS可以反映动态的血液流动。为了提高分辨率，一个时相约6-8秒左右时间，共10个时相。注意先扫描蒙片，蒙片扫描结束后系统会自动暂停；再注药（30ml, 3ml/s注射速度），等十秒后再开始TRICKS的扫描。
2D TOF Loc | 8US TORSOPA |  | 大范围快速血管扫描，自动重建20幅血管图像，利用第一幅或第二幅的纯矢状面图像进行血管定位。
Cor ceMRA FT Asset | 8US TORSOPA |  | 透视触发血管增强扫描，利用2D-TOF-Loc重建的矢状面血管图像进行冠状面定位。扫描范围前后方要包括所有血管，扫描范围不够时可增加层厚或层数，因为不需要屏气扫描。在静脉穿刺后，先开始扫描，首先出现的是透视扫描界面，一般情况下，观察冠状面腹主动脉血管信号。当造影剂到达后，血管呈高信号，点击Go3D，系统自动开始扫描。连续扫描两期，若要观察静脉，约在2后再次扫描。造影剂30ml, 3ml/s注射速度。K空间填充为Centric填充，SPECIAL压脂，ASSET缩短扫描时间，不用SCIC。

## 上肢
Elbow（肘关节）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl Loc T2 | GPFLEX |  | 定位时，身体尽量向对侧移动，使用被扫描的肘关节接近磁场的中心。GPFLEX线圈的内侧是真正接收信号的部分，将GPFLEX线圈卷成桶形，但一定不要重叠。内部空间用海绵垫填充，可考虑外固定。线圈窗口一般为上下方向。手常向前，并记下偏中心的距离。
OSag T1 FSE | GPFLEX |  | 肘关节扫描以矢状面为主，频率编码方向为前后加NPW。扫描的FOV可根据病灶大小调整。
OSag PD fs FSE | GPFLEX |  | 肘关节扫描以矢状面为主，频率编码方向为前后加NPW，偏中心扫描一定要加局部匀场。
OSag T2 FRFSE | GPFLEX |  | 肘关节扫描以矢状面为主，频率编码方向为前后加NPW
OAx T2 | GPFLEX |  | 横断面T2，因为SNR的关系，很少用压脂。
OAx T1 | GPFLEX |  | 横断面T1
OCor 3D fs T1 | GPFLEX |  | 三维压脂T1梯度回波序列对关节软骨显示较好。
OSag fs PD FSE | GPFLEX |  | 可选矢状面压脂PD，添加局部匀场。
OSag T2* GRE | GPFLEX |  | 可选矢状面T2*，对关于软骨显示较好，但是对骨髓腔内的水肿显示较差。
OSag T2-fs FRFSE | GPFLEX |  | 可选矢状面压脂T2，添加局部匀场。
Shoulder-GPflex（肩关节）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3pl T2* Loc | GPFLEX |  | GPFLEX线圈的内侧是真正接收信号的部分，将线圈的中心对准肩峰才能保证肩关节的信号良好（线圈决不能侧放在上臂一侧，一定要向上斜行安放，这样才能完整的包括肩关节解剖），并将固定带绕过身体固定。身体向对侧移动，尽量将被扫描肩关节接近磁场中心，身体呈斜位（对侧抬高），被扫描肩关节贴近床面，而另一侧身体抬高并在其下置放海绵垫，这样才能减轻呼吸运动伪影。记下被扫描肩关节偏中心的距离。手掌冲前，必要时外固定前臂。
OAx T1 | GPFLEX |  | 在三平面定位像上首先扫描横断面，从肩峰开始向下至腋下范围。注意，FOV中心必须以肱骨头为中心，远离胸腔，以避免呼吸运动的影响。此横断面图像亦用来观察冈上肌腱的走行，其后的冠状面扫描要平行于冈上肌腱。
OCor T1 | GPFLEX |  | 在横断面T1图像上定位，平行于冈上肌腱（冈上肌腱的病变最常见）。FOV的中心以肱骨头为中心，远离胸腔，以避免呼吸运动的影响。频率编码方向与呼吸运动一致。
OCor PD/T2 | GPFLEX |  | 在横断面T1图像上定位，平行于冈上肌腱（冈上肌腱的病变最常见）。FOV的中心以肱骨头为中心，远离胸腔，以避免呼吸运动的影响。
OCor STIR | GPFLEX |  | 在横断面T1图像上定位，平行于冈上肌腱（冈上肌腱的病变最常见）。FOV的中心以肱骨头为中心，远离胸腔，以避免呼吸运动的影响。STIR序列可以保证脂肪抑制更加均匀，对病变比较敏感。
OSag T2 | GPFLEX |  | 在斜冠状面T1图像上定位，对与肩关节相连的组织结构，显示比较好。
OAx fs PD | GPFLEX |  | 斜冠状面可选PD压脂，必须添加局部匀场。此序列图像对肌肉，肌建，关节唇，关节囊，软骨显示均较好。
OAx fs T2 | GPFLEX |  | 横断面压脂T2，添加局部匀场。
OSag T1 | GPFLEX |  | 矢状面可选择T1。
OSag T2* GRE | GPFLEX |  | 矢状面可选择T2*。
OSag STIR | GPFLEX |  | 矢状面可选择STIR
OAx T2 | GPFLEX |  | 横断面非压脂T2。
Wrist（腕关节）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl Loc | DUAL |  | 可选用8NV或是8HRBRAIN，腹卧位，头先进，手掌向下。线圈内填充海绵垫固定。
OCor PD-fs FSE | DUAL |  | 腕关节以冠状面扫描为主。注意冠状面定位线尽量平行于腕管肌腱结构。
OCor T1 FSE | DUAL |  | 冠状面T1，因为扫描层厚较薄，建议使用较小带宽。
OCor T2 FRFSE | DUAL |  | 冠状面T2FSE对显示肌腱的效果最好。
OSag T1 FSE | DUAL |  | 矢状面T1
OSag PD-fs FSE | DUAL |  | 矢状面PD压脂
OCor T2* GRE | DUAL |  | 冠状面T2*，用于观察软骨结构
OAx fs T2* GRE | DUAL |  | 横断面T2*，用于观察软骨或肌腱
OAx T1 FSE | DUAL |  | 横断面T1，需要添加上下饱和带以消除动脉搏动伪影。
UpperTRICKS（上肢增强血管）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl Loc Fiesta | 8US TORSOPA |  | 用腹部线圈，身体尽量偏向对侧，使被扫描上肢接近磁场中心，并记下偏中心距离。
Cal Scan | 8US TORSOPA |  | 校正扫描，可不用屏气。
Ax T1FSPGR | 8US TORSOPA |  | 此序列主要起到定位发现病变的作用。
Ax T2 fs FSE RT | 8US TORSOPA |  | 此序列主要起到定位发现病变的作用，添加局部匀场。
OCor 2D FIESTA | 8US TORSOPA |  | 此序列主要起到定位发现病变的作用，添加局部匀场。
Cor TRICKS | 8US TORSOPA |  | 上肢的血管性病变可考虑扫描TRICKS，有可能会发生卷折，但只要不遮挡病变即可。
Cor 3D+C LAVA | 8US TORSOPA |  | LAVA序列可以很好地显示血管结构，厚层MIP重建。

## 下肢
Knee（膝关节）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl T2* FGRE | QUADKNEE |  | 线圈中心对准膑骨下缘，脚尖向前。注意膝关节一定要固定，线圈内充填海绵垫。记下偏中心的距离。
OSag T1 FSE | QUADKNEE |  | 膝关节扫描以斜矢状面为主，若要平行于后交叉韧带，定位线向内侧偏转，平行于股骨外侧髁前缘，即向内侧打角度10-15度。
OSag PD/T2 FSE | QUADKNEE |  | 双回波质子和T2用于观察肌髓、韧带、关节盘，并且两个序列可以对照观察。
OSag STIR | QUADKNEE |  | 矢状面STIR脂肪抑制均匀，对病变比较敏感，亦可观察半月板，骨髓腔病变等。
OCor T2 fs FSE | QUADKNEE |  | 冠状面定位线一般平行于两侧股骨髁后缘冠状面定位线一般平行于两侧股骨髁后缘，扫描范围从髌骨中心到关节后软组织。冠状面压脂T2对病变敏感，包括侧副韧带，关节积液，骨髓腔病变。
OAx fs T2 FSE | QUADKNEE |  | 横断面压脂T2可以观察骨髓腔、髌骨、关节囊、肌腱等很细微的病变。
OSag T2* GRE | QUADKNEE |  | 矢状面T2*主要用于观察关节软骨，但对骨髓腔内的水肿等病变不敏感。
OSag fs PD FSE | QUADKNEE |  | 矢状面压脂PD像是一个综合性的序列，可以观察几乎各种类型的病变，现已成为膝关节检查首选序列，包括积液、关节软骨、关节盘、骨髓腔水肿等等。
OAx T1 FSE | QUADKNEE |  | 横断面T1观察解剖结构，亦可观察病变引起的低信号。
OAx T2 FSE | QUADKNEE |  | 横断面T2，观察肌腱和韧带
OCor T1 FSE | QUADKNEE |  | 冠状面T1序列，可用于观察半月板的信号变化，观察骨髓腔内病变引起的低信号改变。
Sag 3D fs FSPGR | QUADKNEE |  | 矢状面3DFSPGR序列，可选SPECIAL或FAT压脂方法，以后者效果较好但扫描时间较长。主要用于观察软骨的改变，扫描的图像可用IVI进行全膝关节软骨的三维MIP重建。
Ax DWI | QUADKNEE |  | 部分医生设想用DWI来观察膑后软骨的病变。
Radial T2* GRE | QUADKNEE |  | 放射状T2*序列，旋转划线，是观察半月板病变最好的序列。
OSag fs T2* GRE | QUADKNEE |  | 压脂的T2*序列对关节软骨的显示更好。
Ankle（踝关节）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl T2* FGRE | QUADKNEE |  | 如果使用QUADANKLE线圈，足部伸入烟囱内，并加海绵垫固定，足背与胫骨呈直角。记下偏中心的距离。
OSag T1 FSE | QUADKNEE |  | 踝关节以矢状面扫描为主。
OSag fs PD FSE | QUADKNEE |  | 由于属解剖偏中心，压脂序列务必添加局部匀场。
OSag T2* GR | QUADKNEE |  | T2*序列观察软骨病变。
OSag STIR | QUADKNEE |  | STIR序列脂肪抑制更加均匀，对病变比较敏感。
OCor fs T2 FSE | QUADKNEE |  | 冠状面压脂T2，添加局部匀场。
OAx fs T2 FSE | QUADKNEE |  | 横断面压脂T2，添加局部匀场。
OAx T1 FSE | QUADKNEE |  | 横断面T1。
Sag 3D fs FSPGR | QUADKNEE |  | 三维FSPGR观察软骨病变，但骨髓腔水肿极不敏感。
OSag fs T2* GRE | QUADKNEE |  | 压脂T2*对软骨的显示更好。
Lower-Soft-Tissue（下肢软组织）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3pl T2* Loc | 8US TORSOPA |  | 选用腹部线圈，大范围覆盖病变区域。如果体检发现病灶，建议贴标记（维生素E），有些病变在各种扫描序列中均难以发现。
Asset Cal | 8US TORSOPA |  | 大范围扫描，全视野覆盖，FOV中心对准解剖中心。
OCor T1 FSE | 8US TORSOPA |  | 首先扫描冠状面可以更好地发现病灶范围。如有可能，尽量包括一侧关节，以便于发现关节受累。
OCor T2 FRFSE | 8US TORSOPA |  | 建议不在T2上使用饱和法脂肪抑制，因为信号很难作到均匀。
OCor STIR | 8US TORSOPA |  | STIR序列脂肪抑制更加均匀，因此可以更好地显示病变。
OAx T1 FSE | 8US TORSOPA |  | 建议双侧均包括在扫描范围，以利于左右对照观察。如果频率编码在左右方向，可采用部分PhaseFOV以缩短扫描时间。
OAx T2 FRFSE | 8US TORSOPA |  | 建议不在T2上使用饱和法脂肪抑制，因为信号很难作到均匀。
OAx STIR | 8US TORSOPA |  | STIR序列脂肪抑制更加均匀，因此可以更好地显示病变。
Ax DWI b=800 | 8US TORSOPA |  | DWI对实质性病灶更加敏感，建议加ASSET。
OAx fs T1+C | 8US TORSOPA |  | 如果使用腹部线圈，可考虑用LAVA序列增强以取代常规二维增强的T1序列，压脂效果更好。
OSag fs T1+C | 8US TORSOPA |  | 矢状面压脂增强扫描，FOV不宜过大，以便于脂肪抑制可加均匀，建议添加局部匀场。
OCor fs T1+C | 8US TORSOPA |  | 建议使用LAVA序列以保证均匀的脂肪抑制。
3-step ceMRA（下肢三段增强血管）
序列名称 | 线圈 | 时间 | 说明
3-pl Loc-TOP | BODY |  | 将激光灯定位于患者脚尖，归零，然后向内移床至960，再归零，这是能够扫描的第一段FOV中心点（扫描FOV=46cm，有效FOV=36cm）。在进行下肢三段血管扫描时，因为使用纯冠状面扫描，必须垫高下肢，以保持全身在冠状面上呈水平，并且左右居中。使用呼吸门控。两手抱头，并外固定下肢。
3-pl Loc-MID | BODY |  | 第二段中心点为I360
3-pl Loc-BOT | BODY |  | 第三段中心点为I720
Fast TOF loc-Top | BODY |  | 大范围血管扫描，自动重建20幅血管三维图像，这是冠状面血管增强扫描的定位像。
Fast TOF loc-Mid | BODY |  | 大范围血管扫描，自动重建20幅血管三维图像，这是冠状面血管增强扫描的定位像。
Fast TOF loc-Bot | BODY |  | 大范围血管扫描，自动重建20幅血管三维图像，这是冠状面血管增强扫描的定位像。
3D-TOP | BODY |  | 所有三段的FOV一致，扫描层厚、扫描范围必须覆盖所有血管结构（利用2D-TOF-Loc为定位像，FOV中心点置于黄色标识线上以保证段与段之间重叠），不同是分辨率和K空间填充模式。第一段打药血管序列可采用透视触发或SMARTPREP技术。所有三个打药血管序列定位后保存好，下载第一段后，点击PrescanALL（此按钮只能点击一次）。一开始扫描蒙片第一个序列，嘱患者屏气后，点击左下角Autostep。第一段扫描完成后，嘱患者呼吸后，床自动移动依次扫描第二段。系统再依次自动扫描第三段。第一段打药血管采用透视触发（点击Autostep），K空间中心性填充。观察腹主动脉，当造影剂到达时，血管变亮，点击GO3D触发扫描，同时嘱患者屏气，系统倒计时5秒后自动开始扫描。扫描结束后嘱呼吸。注药方法：一共45毫升，先以2ml/s注射20ml，然后1ml/s注射25毫升维持剂量。
3D-MID | BODY |  | 第一段扫描结束后系统自动移床至第二段扫描
3D-BOT | BODY |  | 系统自动移床扫描第三段。第三段因为血管较细，采用高分辨率扫描模式，椭圆中心K空间填充。第三段扫描结束后，系统再自动从第三段开始扫描静脉期，当扫描至第一段时再嘱患者屏气。所有的动脉期和静脉期图像分别减影后用IVI进行旋转三维重建，再使用AW工作站中的Pasting进行拼接。

## 中英文对照
GE MR 3.0T磁共振扫描参数对照表
部位 | 序列名称 | 线圈 | 扫描名称
头部 | 8HR-BRAIN | 8HRBRAIN | 头部常规平扫
| 8NV-HEAD | HDNV Head | 头部常规扫描
| Fast-Head | 8HRBRAIN | 头部快速常规扫描
| 8HR-Vascular | 8HRBRAIN | 头部血管成像
| 8HR-Pituitary | 8HRBRAIN | 垂体平扫描和增强
| 8HR-Propeller | 8HRBRAIN | PROPELLER纠正运动和金属伪影
| 8HR-MRTA | 8HRBRAIN | 三叉神经血管成像
| 8HR-IAC | 8HRBRAIN | 内听道
| 8HR-Orbits | 8HRBRAIN | 眼眶
| 8HR-Hippo | 8HRBRAIN | 海马
| 8HR-fMRI | 8HRBRAIN | 头部功能扫描
| 8HR-BOLD | 8HRBRAIN | 脑功能成像
| 8HR-Tumor | 8HRBRAIN | 头部肿瘤扫描
| 8NV-Vascular | HDNV Head | 头部血管扫描
| 8NV-IAC | HDNV Head | 内听道
| 8NV-Naso | HDNV Array | 鼻咽部
| 8NV-MRS | HDNV Head | 波谱成像
| 8NV-CSF | HDNV Head | 脑脊液电影
| 8NV-Salivary | HDNV Head | 腮腺成像
| Infant-Head | 8HRBRAIN | 婴儿头部常规扫描
| Pedia-Head | 8HRBRAIN | 儿童头部常规扫描
| 3D-PC | 8HRBRAIN | 三维PC法血管动静脉成像
| 3D-CUBE | 8HRBRAIN | 三维CUBE各向同性扫描
| 3D-SWAN | 8HRBRAIN | 磁敏感加权成像
| Facial-Ideal | 8HRBRAIN | 面颅部水脂分离成像
| Naso-Ideal | HDNV Array | 鼻咽部水脂分离成像
颈部 | CTL-C-Spine | CTL12 | 颈椎常规扫描
| CTL-Fast-C-Spine | CTL12 | 快速颈椎常规扫描
| CTL-ceMRA | CTL123 | 颈部血管增强扫描
| NV-C-Spine | HDNV Array | 颈椎常规扫描
| NV-Fast-Spine | HDNV Array | 快速颈椎常规扫描
| NV-Soft-Tissue | HDNV Array | 颈前软组织扫描
| NV-Vascular | HDNV Array | 颈部非增强血管扫描
| NV-ceMRA | HDNV Array | 颈部增强血管扫描
| NV-Research | HDNV Array | 颈部科研序列
| NV-Brachial-Plexus | HDNV Array | 臂丛神经成像
| NECK-3DPC | HDNV Array | 颈部PC法血管成像
| SPINE-Ideal | HDNV Array | 颈椎水脂分离成像
胸部 | CTL-C-Spine | CTL234 | 胸椎平扫
| T-Spine-Ideal | CTL234 | 胸椎增强
| 8Torso-Chest | 8US TORSOPA | 胸部常规扫描
| 8Torso-ceMRA | 8US TORSOPA | 胸部增强血管成像
| 8Cardiac-Heart | 8US TORSOPA | 心脏常规扫描
| 8Cardiac-MRCA | 8US TORSOPA | 心脏冠脉成像
| 8Cardiac-Perfusion | 8US TORSOPA | 心肌灌注和延迟增强扫描
| T-Spine-ceMRA | CTL234 | 脊髓动脉成像
| HD-Breast | HD Breast | 乳腺常规扫描
| Full-Spine | CTL | 全脊柱成像
| Whole-Body | BODY | 全身成像
| Whole-ceMRA | BODY | 全身增强血管成像
| Ideal-Breast | HD Breast | 乳腺水脂分离扫描
腹部 | CTL-L-Spine | CTL456 | 腰椎常规扫描
| Fast-L-Spine | CTL456 | 快速腰椎常规扫描
| L-Spine-Ideal | CTL456 | 腰椎水脂分离成像
| CTL-L-MRM | CTL456 | 椎管水成像
| ABD-Torso | 8US TORSOPA | 腹部常规平扫描和增强
| ABD-Cardiac | HD Cardiac | 腹部常规平扫描和增强
| ABD-Ideal | 8US TORSOPA | 上腹部水脂分离成像
| ABD-1024 | 8US TORSOPA | 上腹部图像1024重建
| Fast-LAVA | 8US TORSOPA | 快速LAVA扫描
| 8CH-MRCP | 8US TORSOPA | 胰腹管水成像
| 8CH-Pancrease | 8US TORSOPA | 胰腺常规平扫和增强
| 8CH-Kidney | 8US TORSOPA | 肾脏常规扫描
| 8CH-MRU | 8US TORSOPA | 肾盂输尿管水成像
| 8CH-Adrenal | 8US TORSOPA | 肾上腺常规扫描
| 8CH-ABD-ceMRA | 8US TORSOPA | 腹部增强血管成像
| 8CH-ABD-MRS | 8US TORSOPA | 肝脏波谱扫描
| 8CH-FATWATER | 8US TORSOPA | 肝脏水脂分离成像
| 8CH-Tricks | 8US TORSOPA | 腹部血管增强TRICKS
| Kidney-Ideal | 8US TORSOPA | 肾脏水脂分离扫描
| Kidney-IFIR | 8US TORSOPA | 肾动脉非增强血管成像
盆腔 | 8CH-Female-Pelvis | HD Cardiac | 女性盆腔常规扫描
| 8CH-Prostate | HD Cardiac | 男性前列腺常规扫描
| 8CH-Hips | HD Cardiac | 髋关节扫描
| 8CH-ceMRA | HD Cardiac | 盆腔血管增强
| 8CH-Rectal | HD Cardiac | 直肠常规扫描
| Female-Ovduct | HD Cardiac | 女性输卵管成像
| Pelvis-Ideal | HD Cardiac | 盆腔水脂分离成像
| PROSEME | HD Cardiac | 前列腺频谱成像
上肢 | Shoulder | HD Shoulder | 肩关节扫描
| Elbow | GPFlex | 肘关节扫描
| Wrist | HD TR Knee PA | 腕关节扫描
| Hand | HD TR Knee PA | 手部扫描
| Ideal |  | 上肢水脂分离成像
| GP-Shoulder | GPFlex | 肩关节常规扫描
| Wrist-MRA | HD TR Knee PA | 手掌血管成像
下肢 | Knee-HiRes | HD TR Knee PA | 膝关节高分辨率成像
| Knee-Ideal | HD TR Knee PA | 膝关节水脂分离成像
| Knee | GPFlex | 膝关节常规扫描
| Ankle | GPFlex | 踝关节常规扫描
| Foot | GPFlex | 足部扫描
| Lower-Soft-Tissue | 8US TORSOPA | 下肢软组织成像
| Lower-Ideal | 8US TORSOPA | 下肢软组织水脂分离成像
| Lower-TRICKS | 8US TORSOPA | 下肢增强血管TRICKS
| Lower-MRV | BODY | 下肢静脉非增强扫描
| CT-MRA | BODY | 下肢动脉非增强扫描
| Foot-3-step-ceMRA | BODY | 下肢三段血管增强扫描
| Head-3-step-ceMRA | BODY | 下肢三段血管增强扫描

## Sheet1
Ax 3D MRA, 3slab | HDNV Head | 横断面三维血管成像，扫描范围下面要包括椎动脉分叉，上面要超过胼胝体上缘。扫描层厚1.2-1.4mm，TR时间影响扫描时间，TR过短使流入血液的饱和效应更明显，出现块与块之间的阶梯状伪影。加ASSET（Phase Accelaration=1.75-2.0）时可增加TR时间（30-45ms）减轻饱和效应但不影响整体的扫描时间，此时FOV=22, phaseFOV=0.9-1.0。TE时间一般处于Out of Phase以降低背景脂肪信号。块与块之间要重叠25%（推荐比例：块28层，重叠8；块32层，重叠10）。使用斜坡脉冲，施加上饱和消除静脉影。不使用SCIC，这种后处理过程会降低血管信号。 | TE=Out of phase, RBW=31.25KHz
Cor 2D PC | HDNV Head | 相位对比法血管成像，颈内动脉，Vascular Screen界面中，Flow Recon Type=Complex. Diff.; Velocity Encoding=60; Acq. Flow Direction Images=ALL; Additional Flow Images=Mag.。连续两层划线，其中一层尽量靠近颈内动脉。 | ST=60，加流动补偿，多NEX改善SNR，长TR以减轻饱和效应。